## Facteurs correctifs
T mes (°C) | 21 |  | P0 (hPa) | 1013.25 |  |  | Pré irradiation + zéro électromètre à chaque changement de tension CI
P mes (hPa) | 1015 |  | T0 (°C) | 20
kTP | 1.0017
Mesure Farmer
| X6 |  |  |  | X23
Tension (V) | 400 | 100 | -400 | -100 | 400 | 100 | -400 | -100
Charge 1 (nC) | 29.69 | 29.5 | 29.8 | 29.61 | 36.64 | 36.15 | 36.78 | 36.28
Charge 2 (nC) | 29.7 | 29.52 | 29.82 | 29.59 | 36.62 | 36.1 | 36.75 | 36.25
Charge 3 (nC) | 29.73 | 29.55 | 29.8 | 29.61 | 36.61 | 36.08 | 36.73 | 36.21
Charge moyenne (nC) | 29.7067 | 29.5233 | 29.8067 | 29.6033 | 36.6233 | 36.11 | 36.7533 | 36.2467
krec | 1.002 |  |  |  | 1.0046
kpol 400 V | 1.0019 |  |  |  | 1.0019
kpol 100 V | 1.0014 |  |  |  | 1.0019
Mesure Pinpoint
[9 empty] | V1/V2 | a0 | a1 | a2
| X6 |  |  |  | X23 |  |  |  | 4 | 1.022 | -0.363 | 0.341
Tension (V) | 400 | 100 | -400 | -100 | 400 | 100 | -400 | -100
Charge 1 (nC) | 0.6742 | 0.6689 | 0.685 | 0.6831 | 0.8312 | 0.8236 | 0.8479 | 0.8429
Charge 2 (nC) | 0.6745 | 0.6696 | 0.6849 | 0.6834 | 0.8313 | 0.8227 | 0.847 | 0.8428
Charge 3 (nC) | 0.6743 | 0.6694 | 0.6847 | 0.6834 | 0.8309 | 0.822 | 0.8464 | 0.8431
Charge moyenne (nC) | 0.67433 | 0.6693 | 0.68487 | 0.6833 | 0.83113 | 0.82277 | 0.8471 | 0.84293
krec | 1.0024 |  |  |  | 1.0033
kpol 400 V | 1.008 |  |  |  | 1.0094
kpol 100 V | 1.0105 |  |  |  | 1.0123
Incertitudes
|  |  |  | Farmer |  | PinPoint
|  |  |  | X6 | X23 | X6 | X23
Température | 0.0027493 |  | krec | 0.0011057 | 0.0010871 | 0.00058581 | 0.0010098
Pression | 0.0001422 |  | kpol | 0.00080222 | 0.00080326 | 0.00032045 | 0.00093449
kTP | 0.002753

## Mesures Clinac 2
REF 1
| X6 |  | X23 |  | PTW 011924 |  | Incertitude (%) |  | PinPoint 31014 |  | Incertitude (%)
Mesures brutes (nC) | 10 cm | 20 cm | 10 cm | 20 cm | NDw (Gy/nC) | 0.05365 | 0.55 |  | NDw (Gy/nC) | 2.344 | 0.55
| 29.7 | 19.7 | 36.58 | 28.6
| 29.66 | 19.67 | 36.57 | 28.54 | REF 2
| 29.66 | 19.66 | 36.58 | 28.51 | PTW 012164
| 29.69 | 19.7 | 36.57 | 28.52 | NDw (Gy/nC) | 0.05398
| 29.66 | 19.66 | 36.58 | 28.52
| 29.63 | 19.65 | 36.62 | 28.53 |  |  |  | X6 | X23
| 29.63 | 19.66 | 36.58 | 28.53 | Produit des facteurs correctifs |  |  | 1.0056 | 1.0082
| 29.63 | 19.68 | 36.6 | 28.53
| 29.64 | 19.65 | 36.58 | 28.54
| 29.69 | 19.66 | 36.59 | 28.53 | Qualité | kQ,Q0
Charge moyenne (nC) | 29.659 | 19.669 | 36.585 | 28.535 | 0.5 | 1.002
[5 empty] | 0.53 | 1.002
| X6 | X23 |  |  | 0.56 | 1
Recette | 0.664 | 0.781 |  |  | 0.59 | 0.999
Mesure | 0.66317 | 0.77996 |  |  | 0.62 | 0.997
ER (%) | 0.12479 | 0.13259 |  |  | 0.65 | 0.994
kQ,Q0 | 0.99656 | 0.97667 |  |  | 0.68 | 0.99
[5 empty] | 0.7 | 0.988
400 UM/min |  | X6 | X23 |  | 0.72 | 0.984
Dose dans l'eau pour 200 UM (Gy) | Recette | 1.589 | 1.907 |  | 0.74 | 0.98
| Mesure | 1.5946 | 1.9327 |  | 0.76 | 0.975
| ER (%) | 0.35262 | 1.3455 |  | 0.78 | 0.968
[5 empty] | 0.8 | 0.96
| X6 | X23 |  |  | 0.82 | 0.952
Incertitude absolue | 0.018902 | 0.022896 |  |  | 0.84 | 0.94
Incertitude absolue (k=2) | 0.037804 | 0.045792
Incertitude relative (%) | 2.3707 | 2.3694
Inncertitudes de placement
| X6 |  | X23 |  |  | X6 |  | X23
Mesures brutes (nC) | 1 | -1 | 1 | -1 | Mesures brutes (nC) | 101 mm | 109 mm | 101 mm | 109 mm |  |  | T mes (°C) | 21.4
| 29.76 | 29.75 | 36.66 | 36.66 |  | 29.53 | 29.88 | 36.46 | 36.76 |  |  | P mes (hPa) | 1017
| 29.76 | 29.79 | 36.66 | 36.66 |  | 29.55 | 29.83 | 36.45 | 36.75 |  |  | kTP | 1.0011
| 29.8 | 29.75 | 36.68 | 36.61 |  | 29.56 | 29.88 | 36.46 | 36.76 |  |  | Incertitude (%) | 0.27016
| 29.78 | 29.8 | 36.69 | 36.63 |  | 29.57 | 29.89 | 36.46 | 36.75
| 29.8 | 29.78 | 36.69 | 36.65 |  | 29.54 | 29.87 | 36.47 | 36.75 |  |  |  |  | X6 | X23
| 29.79 | 29.8 | 36.7 | 36.65 |  | 29.56 | 29.86 | 36.48 | 36.76 |  | Produit des facteurs correctifs |  |  | 1.005 | 1.0076
| 29.79 | 29.8 | 36.7 | 36.66 |  | 29.56 | 29.88 | 36.47 | 36.76
| 29.78 | 29.79 | 36.71 | 36.66 |  | 29.52 | 29.84 | 36.48 | 36.75
| 29.79 | 29.79 | 36.71 | 36.67 |  | 29.57 | 29.87 | 36.48 | 36.76
| 29.8 | 29.78 | 36.7 | 36.67 |  | 29.57 | 29.88 | 36.49 | 36.76
Charge moyenne (nC) | 29.785 | 29.783 | 36.69 | 36.652 | Charge moyenne (nC) | 29.553 | 29.868 | 36.47 | 36.756
Ecart type (nC) | 0.015092 | 0.018886 | 0.018257 | 0.018738 | Ecart type (nC) | 0.01767 | 0.019322 | 0.012472 | 0.005164
Dose (Gy) | 1.6004 | 1.6003 | 1.937 | 1.935 | Dose (Gy) | 1.5879 | 1.6049 | 1.9254 | 1.9405
Incertitude absolue (Gy) | 0.018913 | 0.018922 | 0.022819 | 0.022865 | Incertitude absolue (Gy) | 0.018773 | 0.018977 | 0.022695 | 0.02291
Incertitude relative (%) | 1.1818 | 1.1824 | 1.178 | 1.1816 | Incertitude relative (%) | 1.1822 | 1.1825 | 1.1787 | 1.1806
Incertitude k=2 (%) | 2.3636 | 2.3648 | 2.3561 | 2.3633 | Incertitude k=2 (%) | 2.3644 | 2.365 | 2.3574 | 2.3612
Ecart (mGy) | 5.7985 | 5.691 | 4.3657 | 2.3595 | Ecart (mGy) | 6.6673 | 10.2582 | 7.2491 | 7.8501
ER (%) | 0.36363 | 0.35689 | 0.22589 | 0.12208 | ER (%) | 0.41812 | 0.64331 | 0.37508 | 0.40618
Chambre PinPoint
| X6 | X23
Mesures brutes (nC) | 10 cm | 10 cm
| 0.6742 | 0.8312
| 0.6745 | 0.8313
| 0.6743 | 0.8309 | [5 empty] | X6 | X23
| 0.6744 | 0.8306 |  |  | Produit des facteurs correctifs |  |  | 1.0121 | 1.0144
| 0.6752 | 0.8308
| 0.6747 | 0.8309
| 0.6749 | 0.8313 |  |  |  | Farmer |  | Pinpoint
| 0.6752 | 0.831 |  |  |  | X6 | X23 | X6 | X23
| 0.6757 | 0.8316 |  |  | Charge | 0.090541 | 0.041253 | 0.12502 | 0.035332
| 0.677 | 0.8312 |  |  | krec | 0.1103 | 0.10845 | 0.058439 | 0.10065
Charge moyenne (nC) | 0.67501 | 0.83108 |  |  | kpol | 0.079585 | 0.079687 | 0.03179 | 0.092578
Ecart type (nC) | 0.00084387 | 0.00029364 |  |  | kTP | 0.2753 | 0.2753 | 0.2753 | 0.2753
[5 empty] | Ndeau (%) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55
400 UM/min |  | X6 | X23 |  | kQQ0 (%) | 1 | 1 | 1 | 1
Dose dans l'eau pour 200 UM (Gy) | Mesure | 1.5959 | 1.93 |  | total | 1.1853 | 1.1824 | 1.1825 | 1.1825
| Recette | 1.589 | 1.907 |  | élargie k=2 (%) | 2.3706 | 2.3648 | 2.365 | 2.3649
| ER (%) | 0.43634 | 1.2078
| ER ref 1 (%) | 0.083433 | 0.13586
| X6 | X23
Incertitude absolue | 0.018872 | 0.022822
Incertitude absolue (k=2) | 0.037744 | 0.045644
Incertitude relative (%) | 2.365 | 2.3649

## Déplacements
20x20 | X6 | X23
Mesure | Charge (nC) | Charge (nC) |  | 1017 | 1013.25
1 | 32.86 | 38.74 |  | 21.4 | 20
2 | 32.81 | 38.72 | kTP | 1.0011
3 | 32.78 | 38.71
4 | 32.83 | 38.71
5 | 32.83 | 38.7
6 | 32.83 | 38.74
7 | 32.84 | 38.74
8 | 32.79 | 38.75
9 | 32.84 | 38.75
10 | 32.8 | 38.73
| 32.821 | 38.729
Dose (Gy) | 1.7635 | 2.0447
10x10 | X6 | X23
Mesure | Charge (nC) | Charge (nC)
1 | 29.67 | 36.65
2 | 29.69 | 36.59
3 | 29.69 | 36.58
4 | 29.71 | 36.6
5 | 29.67 | 36.62
| 29.686 | 36.608

## RDT
Profondeur (cm) | Charge X6 (nC) | Charge X23 (nC)
0 | 15.52 | 8.309
1 | 35.94 | 28.64
2 | 36.83 | 36.19
3 | 35.3 | 38
4 | 33.73 | 37.78
5 | 32.15 | 36.76
6 | 30.6 | 35.51
7 | 29.05 | 34.19
8 | 27.56 | 32.89
9 | 26.14 | 31.58
10 | 24.76 | 30.35
11 | 23.45 | 29.13
12 | 22.2 | 27.99
13 | 20.96 | 26.84
14 | 19.84 | 25.78
15 | 18.73 | 24.73
16 | 17.73 | 23.75
17 | 16.74 | 22.78
18 | 15.83 | 21.87
19 | 14.93 | 20.99
20 | 14.13 | 20.15
21 | 13.33 | 19.31
22 | 12.6 | 18.54
23 | 11.9 | 17.78
|  |  | D20/D10 | 0.57068 | 0.66392
|  |  | IQ | 0.66304 | 0.78109
|  |  | Recette D20/D10 | 0.57 | 0.66
|  |  | ER D20/D10 (%) | 0.11904 | 0.59408
|  |  | ER IQ (%) | 0.14517 | 0.01156

## RDT fin
Profondeur (cm) | Charge X6 (nC) | Charge X23 (nC)
0 | 15.86 | 10.12
0.2 | 17.3 | 11.03
0.4 | 20.75 | 13.34
0.6 | 31.7 | 22.15
0.8 | 34.65 | 26.05
1 | 36.23 | 29.11
1.2 | 36.93 | 31.33
1.4 | 37.23 | 33.14
1.6 | 37.23 | 34.5
1.8 | 37.08 | 35.57
2 | 36.91 | 36.34
2.2 | 36.65 | 36.98
2.4 | 36.3 | 37.4
2.6 | 35.98 | 37.77
2.8 | 35.69 | 37.93
3 | 35.35 | 38.09
3.5 | 34.56 | 38.06
4 | 33.76 | 37.81
6 | 30.63 | 35.49
9 | 26.15 | 31.62
12 | 22.21 | 27.97
15 | 18.74 | 24.75
18 | 15.86 | 21.86
21 | 13.35 | 19.34
23 | 11.24 | 17.07