## Sommaire
Paramètres de référence profils et rendements
DSP (cm) | 100
DSD (cm) | 100+2,03
Débit (UM/min) | 300
Energie de référence (MeV) | 9
Taille de champ applicateur (cm x cm) | 10x10
Taille de champ machoire (cmxcm) | 20x20
Détecteur de référence | CC13
vitesse d'acquisition | 0,5 cm/s
Test DSP
DSP (cm) | 105 et 110
DSD (cm) | 105/110+2,03
Débit (UM/min) | 300
Energie de référence (MeV) | 9
Taille de champ applicateur (cm x cm) | 10x10
Taille de champ machoire (cmxcm) | 20x20
Détecteur de référence | CC13 (profil); CC13 + ROOS (rendement)
vitesse d'acquisition | 0,5 cm/s
Type d'acquisition | Crossline + rendement
Conditions test vitesse d'acquisition
DSP (cm) | 100
DSD (cm) | 100+3
Débit (UM/min) | 300
Energie de référence (MeV) | 9
Taille de champ applicateur (cm x cm) | 10x10
Taille de champ machoire (cmxcm) | 20x20
Détecteur de référence | CC13
vitesse d'acquisition | 0,3 cm/s et 2,5 cm/s
Condition test d'ouverture
DSP (cm) | 100
DSD (cm) | 100+2,03
Débit (UM/min) | 300
Energie de référence (MeV) | 9
Taille de champ applicateur (cm x cm) | 6x6/10x10/15x15/20x20
Taille de champ machoires (cm x cm) | 20x20/20x20/20x20/25x25
Détecteur de référence | CC13 (profils)/ROOS (rendement en profondeur)
vitesse d'acquisition | 0,5cm/s
Conditions test énergie
DSP (cm) | 100
DSD (cm) | 100+1,28/2,10/2,95/3,51/2,47
Débit (UM/min) | 300
Energies (MeV) | 6/9/12/15/18
Taille de champ applicateur (cm x cm) | 10x10
Taille de champ machoire (cmxcm) | 20x20/20x20/20x20/25x25
Détecteur de référence | CC13
vitesse d'acquisition | 0,5cm/s
Condition mesure du FOC
DSP (cm) | 100
DSD (cm) | 100+(1,28/3,51)
UM | 200
Débit (UM/min) | 300
Energie de référence (MeV) | 6/15
Taille de champ applicateur (cm x cm) | 6x6/10x10/15x15/20x20
Taille de champ machoires (cmxcm) | 14x14/20x20/25x25
Détecteur de référence | 310013 Référence 1
Condition de comparaison des détecteurs
DSP (cm) | 100
DSD (cm) (source-point de mesure) | 100+(2,03/2,14)
Débit (UM/min) | 300
Energie de référence (MeV) | 9
Taille de champ applicateur (cm x cm) | 10x10
Taille de champ machoire (cmxcm) | 20x20
Détecteurs utilisés | CC13/ROOS
Vitesse d'acquisition | 0,5 cm/s
Type d'acquisition | Crossline + rendement
Comparaison Inline/ Crossline
DSP (cm) | 100
DSD (cm) | 100+2,03
Débit (UM/min) | 300
Energie de référence (MeV) | 9
Taille de champ applicateur (cm x cm) | 10x10
Taille de champ machoire (cmxcm) | 20x20
Détecteur de référence | CC13
vitesse d'acquisition | 0,5 cm/s
Type d'acquisition | Inline + Crossline

## Ouverture
Profils
Taille de champ par applicateur (cm x cm) | Homogénéité (%) | Symétrie (%) | Taille de champ (cm) | Pénombre (cm) | Centre | Deviation (%)
6x6 | 15.53 | 102.89 | 6.16 | 1,68-1,68 | -0.03 | 100.02
10x10 | 5.17 | 102.79 | 10.34 | 1,25-1,25 | -0.05 | 100.45
15x15 | 2.23 | 101.14 | 15.49 | 1,24-1,25 | -0.05 | 101.06
20x20 | 1.04 | 100.86 | 20.7 | 1,23-1,25 | 0 | 101.26
Rendement | [6 empty] | conversion en dose AAPM TG25
Taille de champ par applicateur (cm x cm) | R100 (cm) | R50 (cm) | R85 (cm) | Rp(cm) | Ep0 (MeV) | E0 (MeV)
6x6 | 2.18 | 3.61 | 2.93 | 4.41 | 9.01 | 8.4
10x10 | 2.17 | 3.6 | 2.93 | 4.42 | 9.01 | 8.39
15x15 | 2.19 | 3.6 | 2.94 | 4.42 | 9.03 | 8.4
20x20 | 2.18 | 3.61 | 2.94 | 4.41 | 9 | 8.4

## Energie + Détecteur
|  |  | CC13 | [7 empty] | ROOS
Profils | [7 empty] | Profils | [8 empty] | Profils
Crossline
[8 empty] | Crossline | [8 empty] | Crossline
Energie (MeV) | Homogénéité (%) | Symétrie (%) | Taille de champ (cm) | Pénombre (cm) | Centre | Deviation (%) |  |  | Homogénéité (%) | Symétrie (%) | Taille de champ (cm) | Pénombre (cm) | Centre | Deviation (%) |  |  |  | Homogénéité (%) | Symétrie (%) | Taille de champ (cm) | Pénombre (cm) | Centre | Deviation (%) | Acquis à la surface
6 | 4.75 | 101.54 | 10.23 | 1,14-1,14 | -0.03 | 100.35 |  | 6 | [8 empty] | 6
9 | 5.17 | 102.79 | 10.34 | 1,25-1,25 | -0.05 | 100.45 |  | 9 | 6.81 | 101.61 | 10.36 | 1,50-1,51 | -0.02 | 100.53 |  |  | 9 | 1.96 | 102.99 | 10.14 | 0,91-0,93 | -0.15 | 100.8 | good now
12 | 6.31 | 101.33 | 10.44 | 1,40-1,40 | -0.04 | 100.41 |  | 12 | [8 empty] | 12
15 | 5.9 | 101.56 | 10.52 | 1,40-1,39 | -0.03 | 100.33 |  | 15 | [8 empty] | 15
18 | 2.05 | 101.48 | 10.38 | 0,78-0,78 | -0.03 | 100.38 |  | 18 | [8 empty] | 18
Inline
[8 empty] | Inline | [8 empty] | Inline
Energie (MeV) | Homogénéité (%) | Symétrie (%) | Taille de champ (cm) | Pénombre (cm) | Centre | Deviation (%) |  |  | Homogénéité (%) | Symétrie (%) | Taille de champ (cm) | Pénombre (cm) | Centre | Deviation (%) |  |  |  | Homogénéité (%) | Symétrie (%) | Taille de champ (cm) | Pénombre (cm) | Centre | Deviation (%) | Acquis à la surface
6 | 4.78 | 102.2 | 10.22 | 1,15-1,18 | 0.07 | 100.1 |  | 6 | [8 empty] | 6
9 | 4.95 | 102.16 | 10.34 | 1,27-1,28 | 0.07 | 100.3 |  | 9 | 6.8 | 102.07 | 10.35 | 1,51-1,51 | -0.05 | 100.27 |  |  | 9 | 1.9 | 101.29 | 10.13 | 0,94-0,93 | -0.17 | 100.54 | good now
12 | 6.47 | 103.24 | 10.43 | 1,43-1,43 | 0.07 | 100.25 |  | 12 | [8 empty] | 12
15 | 5.87 | 103.19 | 10.51 | 1,41-1,41 | 0.09 | 100.2 |  | 15 | [8 empty] | 15
18 | 1.85 | 101.22 | 10.37 | 0,78-0,80 | 0.08 | 100.19 |  | 18 | [8 empty] | 18
A voir si bien le OPAB dose lent
Crossline
Crossline CQ mensuel précédent
Energie (MeV) | Homogénéité (%) | Symétrie (%) | Taille de champ (cm) | Pénombre (cm) | Centre | Deviation (%) |  | Détecteur | Homogénéité (%) | Symétrie (%) | Taille de champ (cm) | Pénombre (cm) | Centre | Deviation (%)
6 | 1.73 | 101.17 |  | 1,30-1,31 | -0.02 |  |  | CC13 | 5.17 | 102.79 | 10.34 | 1,25-1,25 | -0.05 | 100.45 |  | 1.96 | 102.99 | 10.14 | 0,91-0,93 | -0.15 | 100.8
9 | 1.17 | 101.6 |  | 1,39-1,39 | -0.01 |  |  | ROOS | 6.81 | 101.61 | 10.36 | 1,50-1,51 | -0.02 | 100.53
12 | 1.3 | 101.37 |  | 1,51-1,51 | -0.01
15 | 0.78 | 100.58 |  | 1,39-1,39 | -0.01
18 | 0.81 | 101.31 |  | 0,80-0,80 | -0.01
Rendement | [6 empty] | conversion en dose AAPM TG25 | Rendement | [6 empty] | conversion en dose AAPM TG25
| R100 (cm) | R50 (cm) | R85 (cm) | Rp(cm) | Ep0 (MeV) | E0 (MeV) |  | Energie (MeV) | R100 (cm) | R50 (cm) | R85 (cm) | Rp(cm) | Ep0 (MeV) | E0 (MeV)
6 | [7 empty] | 6 | 1.09 | 2.08 | 1.62 | 2.65 | 5.49 | 4.84
9 | 2.17 | 3.6 | 2.93 | 4.42 | 9.01 | 8.39 |  | 9 | 1.82 | 3.32 | 2.66 | 4.13 | 8.44 | 7.73
12 | [7 empty] | 12 | 2.42 | 4.73 | 3.85 | 5.79 | 11.77 | 11.02
15 | [7 empty] | 15 | 2.67 | 5.99 | 4.83 | 7.31 | 14.82 | 13.96
18 | [7 empty] | 18 | 1.94 | 7.18 | 5.62 | 8.84 | 17.91 | 16.73
Rendement CQ mensuel précédent
| R100 (cm) | R50 (cm) | R85 (cm) |  |  |  |  | Détecteur | R100 (cm) | R50 (cm) | R85 (cm) | Rp(cm) | Ep0 (MeV) | E0 (MeV)
6 | 1.26 | 2.3 | 1.82 |  |  |  |  | CC13 | 2.17 | 3.6 | 2.93 | 4.42 | 9.01 | 8.39
9 | 2.13 | 3.56 | 2.9 |  |  |  |  | ROOS | 1.82 | 3.32 | 2.66 | 4.13 | 8.44 | 7.73
12 | 2.89 | 5 | 4.1
15 | 3.18 | 6.27 | 5.13
18 | 2.48 | 7.5 | 6
[8 empty] | Orientation | Homogénéité (%) | Symétrie (%) | Taille de champ (cm) | Pénombre (cm) | Centre | Deviation (%)
[8 empty] | Crossline | 5.17 | 102.79 | 10.34 | 1,25-1,25 | -0.05 | 100.45
[8 empty] | Inline | 4.95 | 102.16 | 10.34 | 1,27-1,28 | 0.07 | 100.3

## DSP
|  |  | CC13 | [7 empty] | ROOS
Profils | [7 empty] | Profils
Crossline
Crossline
DSP (cm) | Homogénéité (%) | Symétrie (%) | Taille de champ (cm) | Pénombre (cm) | Centre | Deviation (%) |  |  | Homogénéité (%) | Symétrie (%) | Taille de champ (cm) | Pénombre (cm) | Centre | Deviation (%)
100 | 5.17 | 102.79 | 10.34 | 1,25-1,25 | -0.05 | 100.45 |  | 100 | 1.96 | 102.99 | 10.14 | 0,91-0,93 | -0.15 | 100.8
105 | 6.14 | 101.58 | 10.9 | 1,46-1,49 | -0.01 | 100.47 |  | 105
110 | 7.47 | 101.05 | 11.47 | 1,73-1,73 | 0.03 | 100.55 |  | 110
Rendement | [6 empty] | conversion en dose AAPM TG25 | Rendement
[15 empty] | 1.82 | 3.32 | 2.66 | 4.13 | 8.44 | 7.73
DSP (cm) | R100 (cm) | R50 (cm) | R85 (cm) | Rp(cm) | Ep0 (MeV) | E0 (MeV) |  |  | R100 (cm) | R50 (cm) | R85 (cm) | Rp(cm) | Ep0 (MeV) | E0 (MeV) | 1.58 | 3.07 | 2.42 | 3.88 | 7.95 | 7.15
100 | 2.17 | 3.6 | 2.93 | 4.42 | 9.01 | 8.39 |  | 100 | 1.88 | 3.54 | 2.87 | 4.36 | 8.89 | 8.26 | 1.82 | 3.33 | 2.68 | 4.12 | 8.42 | 7.76
105 | 2.06 | 3.59 | 2.93 | 4.4 | 8.98 | 8.37 |  | 105 | 1.87 | 3.54 | 2.87 | 4.35 | 8.89 | 8.24
110 | 2.06 | 3.6 | 2.93 | 4.39 | 8.97 | 9.38 |  | 110 | 2.01 | 3.52 | 2.87 | 4.35 | 8.89 | 8.21

## Vitesse
CC13
Profils
Crossline
Vitesse (cm/s) | Homogénéité (%) | Symétrie (%) | Taille de champ (cm) | Pénombre (cm) | Centre | Deviation (%) | fait à 3 cm au lieu de 2,10
0.3 | 8.29 | 102.3 | 10.38 | 1,65-1,65 | -0.04 | 100.71
2.5 | 8.8 | 102.9 | 10.37 | 1,66-1,66 | -0.03 | 100.52
0.5 | 5.17 | 102.79 | 10.34 | 1,25-1,25 | -0.05 | 100.45

## FOC
PTW 310013 FARMER ref 1
6 MeV
|  | Taille de champ carré (carré équivalent) | Mesure de la charge (nC) | Moyenne | FOC (%) | Taille de champ carré équivalent applicateur(cm) | Ouverture des mâchoires pour 6 MeV (cm x cm) | Ouverture des mâchoires pour 15 MeV (cm x cm) | FOC 6 MeV (%) | FOC 15 MeV (%) | 6 MeV | 15 MeV
| 20*20 |  | 37.1 |  |  | 6 | 20x20 | 14x14 | 96.49 | 97.7689
|  | 6 | 37.11 | 37.12 | 96.49 | 10 | 20x20 | 14x14 | 100 | 100
|  |  | 37.15 |  |  | 15 | 20x20 | 17x17 | 100.21 | 98.4349
|  |  | 38.46 |  |  | 20 | 25x25 | 25x25 | 100.73 | 96.3536
| 20*20 | 10 | 38.45 | 38.47 | 100
38.5
| 20*20 |  | 38.52
|  | 15 | 38.55 | 38.55 | 100.21
38.58
38.73
| 25*25 | 20 | 38.78 | 38.75 | 100.73
38.74
15 MeV
|  | Taille de champ carré (carré équivalent) | Mesure de la charge (nC) | Moyenne | FOC (%)
39.14
|  | 6 | 39.14 | 39.1467 | 97.7689
39.16
| 14*14 |  | 40.02
|  | 10 | 40.05 | 40.04 | 100
40.05
| 17*17 |  | 39.41
|  | 15 | 39.42 | 39.4133 | 98.4349
39.41
| 25*25 |  | 38.56
|  | 20 | 38.59 | 38.58 | 96.3536
38.59