## 10x10 LR all
|  |  | Mesures | Clinac 3 | E = 10 MV |  | montage : | 9,5 cm plaque RW3
chauffe: 27x27 1100 UM |  |  | 2023-12-29 | champ 10x10 |  |  |  | DSA 100 cm
|  |  | Matrice 1500 PTW | 200 UM
LR | Angle | 0° |  |  | LR | Angle | 90° |  | LR | Angle | 180° |  | LR | Angle | 270°
Chamber | Position | Dose [Gy*] | Dose normalisée (%) |  | Chamber | Position | Dose [Gy*] | Dose normalisée (%) | Chamber | Position | Dose [Gy*] | Dose normalisée (%) | Chamber | Position | Dose [Gy*] | Dose normalisée (%)
690 | -130 | 0.03287 | 1.0302 |  | 690 | -130 | 0.013048 | 1.3595 | 690 | -130 | 0.023367 | 1.0419 | 690 | -130 | 0.045536 | 1.331
691 | -120 | 0.039319 | 1.2323 |  | 691 | -120 | 0.016183 | 1.6862 | 691 | -120 | 0.027639 | 1.2324 | 691 | -120 | 0.056193 | 1.6425
692 | -110 | 0.049592 | 1.5543 |  | 692 | -110 | 0.020523 | 2.1383 | 692 | -110 | 0.035064 | 1.5635 | 692 | -110 | 0.071727 | 2.0965
693 | -100 | 0.063882 | 2.0022 |  | 693 | -100 | 0.02658 | 2.7694 | 693 | -100 | 0.044992 | 2.0062 | 693 | -100 | 0.092506 | 2.7039
694 | -90 | 0.085945 | 2.6937 |  | 694 | -90 | 0.034965 | 3.6431 | 694 | -90 | 0.060519 | 2.6985 | 694 | -90 | 0.1218 | 3.5602
695 | -80 | 0.12363 | 3.8748 |  | 695 | -80 | 0.047678 | 4.9677 | 695 | -80 | 0.086916 | 3.8755 | 695 | -80 | 0.16562 | 4.841
696 | -70 | 0.18749 | 5.8763 |  | 696 | -70 | 0.06671 | 6.9507 | 696 | -70 | 0.13192 | 5.8822 | 696 | -70 | 0.2327 | 6.8017
697 | -60 | 0.32891 | 10.3087 |  | 697 | -60 | 0.10637 | 11.083 | 697 | -60 | 0.2333 | 10.4026 | 697 | -60 | 0.37077 | 10.8374
698 | -50 | 1.7494 | 54.8298 |  | 698 | -50 | 0.50147 | 52.2495 | 698 | -50 | 1.2497 | 55.723 | 698 | -50 | 1.6917 | 49.4476
699 | -40 | 3.0518 | 95.6497 |  | 699 | -40 | 0.91914 | 95.7677 | 699 | -40 | 2.158 | 96.2233 | 699 | -40 | 3.2602 | 95.294
700 | -30 | 3.1564 | 98.9281 |  | 700 | -30 | 0.95036 | 99.0206 | 700 | -30 | 2.229 | 99.3891 | 700 | -30 | 3.375 | 98.6496
701 | -20 | 3.1911 | 100.0157 |  | 701 | -20 | 0.96042 | 100.0688 | 701 | -20 | 2.2507 | 100.3567 | 701 | -20 | 3.4141 | 99.7925
702 | -10 | 3.1995 | 100.2789 |  | 702 | -10 | 0.96282 | 100.3188 | 702 | -10 | 2.2521 | 100.4191 | 702 | -10 | 3.425 | 100.1111
703 | 0 | 3.1906 | 100 |  | 703 | 0 | 0.95976 | 100 | 703 | 0 | 2.2427 | 100 | 703 | 0 | 3.4212 | 100
704 | 10 | 3.1981 | 100.2351 |  | 704 | 10 | 0.95956 | 99.9792 | 704 | 10 | 2.2442 | 100.0669 | 704 | 10 | 3.4301 | 100.2601
705 | 20 | 3.1973 | 100.21 |  | 705 | 20 | 0.95747 | 99.7614 | 705 | 20 | 2.2379 | 99.786 | 705 | 20 | 3.4239 | 100.0789
706 | 30 | 3.1737 | 99.4703 |  | 706 | 30 | 0.94918 | 98.8976 | 706 | 30 | 2.217 | 98.8541 | 706 | 30 | 3.396 | 99.2634
707 | 40 | 3.0651 | 96.0666 |  | 707 | 40 | 0.91639 | 95.4812 | 707 | 40 | 2.1377 | 95.3181 | 707 | 40 | 3.2824 | 95.9429
708 | 50 | 1.8007 | 56.4377 |  | 708 | 50 | 0.51812 | 53.9843 | 708 | 50 | 1.2271 | 54.7153 | 708 | 50 | 1.9472 | 56.9157
709 | 60 | 0.33447 | 10.483 |  | 709 | 60 | 0.1072 | 11.1695 | 709 | 60 | 0.23148 | 10.3215 | 709 | 60 | 0.39059 | 11.4168
710 | 70 | 0.19027 | 5.9635 |  | 710 | 70 | 0.066772 | 6.9572 | 710 | 70 | 0.13244 | 5.9054 | 710 | 70 | 0.24251 | 7.0884
711 | 80 | 0.12579 | 3.9425 |  | 711 | 80 | 0.047544 | 4.9537 | 711 | 80 | 0.087358 | 3.8952 | 711 | 80 | 0.17274 | 5.0491
712 | 90 | 0.087088 | 2.7295 |  | 712 | 90 | 0.034885 | 3.6348 | 712 | 90 | 0.060678 | 2.7056 | 712 | 90 | 0.12622 | 3.6893
713 | 100 | 0.065234 | 2.0446 |  | 713 | 100 | 0.026525 | 2.7637 | 713 | 100 | 0.045236 | 2.017 | 713 | 100 | 0.096146 | 2.8103
714 | 110 | 0.050669 | 1.5881 |  | 714 | 110 | 0.02056 | 2.1422 | 714 | 110 | 0.03512 | 1.566 | 714 | 110 | 0.07436 | 2.1735
715 | 120 | 0.040325 | 1.2639 |  | 715 | 120 | 0.016206 | 1.6885 | 715 | 120 | 0.027666 | 1.2336 | 715 | 120 | 0.058062 | 1.6971
716 | 130 | 0.034136 | 1.0699 |  | 716 | 130 | 0.013253 | 1.3809 | 716 | 130 | 0.02339 | 1.0429 | 716 | 130 | 0.04738 | 1.3849
[14 empty] | Orientation (°) | H (%) | S (%) | Pénombre G (mm) | Pénombre D (mm)
[14 empty] | 0 | 4.39 | 0.84 | 13.99 | 13.88
[14 empty] | 90 | 4.04 | 1.88 | 14.21 | 14.21
[14 empty] | 180 | 4.23 | 0.83 | 13.88 | 14.05
[14 empty] | 270 | 4.85 | 4.82 | 14.29 | 14.03

## 24x24 LR all
|  |  | Mesures | Clinac 3 | E = 10 MV |  | montage : | 9,5 cm plaque RW3
chauffe: 27x27 1100 UM |  |  | 2023-12-29 | champ 10x10 |  |  |  | DSA 100 cm
|  |  | Matrice 1500 PTW | 200 UM
LR | Angles | 0° |  |  | LR | Angles | 90° |  | LR | Angles | 180° |  | LR | Angles | 270°
Chamber | Position | Dose [Gy*] | Dose normalisée (%) |  | Chamber | Position | Dose [Gy*] | Dose normalisée (%) | Chamber | Position | Dose [Gy*] | Dose normalisée (%) | Chamber | Position | Dose [Gy*] | Dose normalisée (%)
690 | -130 | 0.17028 | 13.3595 |  | 690 | -130 | 0.1834 | 13.654 | 690 | -130 | 0.20792 | 13.1695 | 690 | -130 | 0.3744 | 13.6215
691 | -120 | 0.68056 | 53.394 |  | 691 | -120 | 0.66049 | 49.1729 | 691 | -120 | 0.80206 | 50.8019 | 691 | -120 | 1.3507 | 49.1414
692 | -110 | 1.1878 | 93.19 |  | 692 | -110 | 1.2482 | 92.9273 | 692 | -110 | 1.4757 | 93.4697 | 692 | -110 | 2.5465 | 92.6472
693 | -100 | 1.2408 | 97.3482 |  | 693 | -100 | 1.3075 | 97.3422 | 693 | -100 | 1.5444 | 97.8211 | 693 | -100 | 2.6658 | 96.9876
694 | -90 | 1.266 | 99.3253 |  | 694 | -90 | 1.3314 | 99.1215 | 694 | -90 | 1.5709 | 99.4996 | 694 | -90 | 2.7228 | 99.0613
695 | -80 | 1.2815 | 100.5413 |  | 695 | -80 | 1.348 | 100.3574 | 695 | -80 | 1.5896 | 100.6841 | 695 | -80 | 2.7591 | 100.382
696 | -70 | 1.2891 | 101.1376 |  | 696 | -70 | 1.3561 | 100.9604 | 696 | -70 | 1.5977 | 101.1971 | 696 | -70 | 2.7772 | 101.0405
697 | -60 | 1.2932 | 101.4593 |  | 697 | -60 | 1.3671 | 101.7793 | 697 | -60 | 1.6087 | 101.8938 | 697 | -60 | 2.788 | 101.4335
698 | -50 | 1.2945 | 101.5613 |  | 698 | -50 | 1.3678 | 101.8314 | 698 | -50 | 1.6088 | 101.9002 | 698 | -50 | 2.7902 | 101.5135
699 | -40 | 1.2927 | 101.4201 |  | 699 | -40 | 1.3625 | 101.4369 | 699 | -40 | 1.6023 | 101.4885 | 699 | -40 | 2.7877 | 101.4225
700 | -30 | 1.2884 | 101.0827 |  | 700 | -30 | 1.3577 | 101.0795 | 700 | -30 | 1.596 | 101.0894 | 700 | -30 | 2.7772 | 101.0405
701 | -20 | 1.2843 | 100.761 |  | 701 | -20 | 1.3541 | 100.8115 | 701 | -20 | 1.5913 | 100.7917 | 701 | -20 | 2.7682 | 100.7131
702 | -10 | 1.2795 | 100.3844 |  | 702 | -10 | 1.3485 | 100.3946 | 702 | -10 | 1.584 | 100.3294 | 702 | -10 | 2.757 | 100.3056
703 | 0 | 1.2746 | 100 |  | 703 | 0 | 1.3432 | 100 | 703 | 0 | 1.5788 | 100 | 703 | 0 | 2.7486 | 100
704 | 10 | 1.279 | 100.3452 |  | 704 | 10 | 1.3436 | 100.0298 | 704 | 10 | 1.5813 | 100.1583 | 704 | 10 | 2.7611 | 100.4548
705 | 20 | 1.2851 | 100.8238 |  | 705 | 20 | 1.3474 | 100.3127 | 705 | 20 | 1.5854 | 100.418 | 705 | 20 | 2.7737 | 100.9132
706 | 30 | 1.2922 | 101.3808 |  | 706 | 30 | 1.3535 | 100.7668 | 706 | 30 | 1.592 | 100.8361 | 706 | 30 | 2.7887 | 101.4589
707 | 40 | 1.2951 | 101.6083 |  | 707 | 40 | 1.3546 | 100.8487 | 707 | 40 | 1.5939 | 100.9564 | 707 | 40 | 2.7942 | 101.659
708 | 50 | 1.3 | 101.9928 |  | 708 | 50 | 1.3632 | 101.489 | 708 | 50 | 1.603 | 101.5328 | 708 | 50 | 2.8036 | 102.001
709 | 60 | 1.2983 | 101.8594 |  | 709 | 60 | 1.3611 | 101.3326 | 709 | 60 | 1.5999 | 101.3365 | 709 | 60 | 2.7975 | 101.7791
710 | 70 | 1.2945 | 101.5613 |  | 710 | 70 | 1.3518 | 100.6403 | 710 | 70 | 1.5904 | 100.7347 | 710 | 70 | 2.7897 | 101.4953
711 | 80 | 1.2856 | 100.863 |  | 711 | 80 | 1.3419 | 99.9032 | 711 | 80 | 1.579 | 100.0127 | 711 | 80 | 2.7678 | 100.6985
712 | 90 | 1.2737 | 99.9294 |  | 712 | 90 | 1.3307 | 99.0694 | 712 | 90 | 1.567 | 99.2526 | 712 | 90 | 2.7403 | 99.698
713 | 100 | 1.2506 | 98.1171 |  | 713 | 100 | 1.304 | 97.0816 | 713 | 100 | 1.5372 | 97.3651 | 713 | 100 | 2.6878 | 97.788
714 | 110 | 1.1989 | 94.0609 |  | 714 | 110 | 1.2489 | 92.9795 | 714 | 110 | 1.4734 | 93.324 | 714 | 110 | 2.5782 | 93.8005
715 | 120 | 0.65386 | 51.2992 |  | 715 | 120 | 0.70854 | 52.7501 | 715 | 120 | 0.84762 | 53.6876 | 715 | 120 | 1.4638 | 53.2562
716 | 130 | 0.17017 | 13.3509 |  | 716 | 130 | 0.18734 | 13.9473 | 716 | 130 | 0.21243 | 13.4552 | 716 | 130 | 0.38672 | 14.0697
|  | Orientation (°) | H (%) | S (%) | Pénombre G (mm) | Pénombre D (mm)
|  | 0 | 2 | 0.81 | 15.03 | 14.96
|  | 90 | 2.04 | 0.56 | 15.26 | 15.21
|  | 180 | 1.97 | 0.72 | 15.03 | 15.01
|  | 270 | 2.06 | 0.53 | 15.3 | 15.09
|  | Orientation (°) | H (%) | S (%)
champ 20x20 matrice 729 | semestriel X10 | 0 | 1.72 | 0.53
|  | 90 | 1.6 | 0.45
|  | 180 | 1.74 | 0.4
|  | 270 | 1.83 | 0.75
400 UM/min

## 24x24 crossline_det
|  |  | Mesures | Clinac 3 | E = 10 MV |  | montage : | 9,5 cm plaque RW3
chauffe: 27x27 1100 UM |  |  | 2023-12-29 | champ 10x10 |  |  |  | DSA 100 cm
|  |  | Matrice 1500 PTW | 200 UM
LR | Angles | 0° |  |  | LR | Angles | 90° |  | LR | Angles | 180° |  | LR | Angles | 270°
Chamber | Position | Dose [Gy*] | Dose normalisée (%) |  | Chamber | Position | Dose [Gy*] | Dose relative (%] | Chamber | Position | Dose [Gy*] | Dose normalisée (%) | Chamber | Position | Dose [Gy*] | Des relative (%)
690 | -130 | 0.17028 | 13.3595 |  | 1392 | -130 | 0.17856 | 13.2936 | 690 | 130 | 0.20792 | 13.1695 | 1392 | 130 | 0.35733 | 13.0004
691 | -120 | 0.68056 | 53.394 |  | 1339 | -120 | 0.7278 | 54.184 | 691 | 120 | 0.80206 | 50.8019 | 1339 | 120 | 1.3527 | 49.2141
692 | -110 | 1.1878 | 93.19 |  | 1286 | -110 | 1.2487 | 92.9646 | 692 | 110 | 1.4757 | 93.4697 | 1286 | 110 | 2.5573 | 93.0401
693 | -100 | 1.2408 | 97.3482 |  | 1233 | -100 | 1.2958 | 96.4711 | 693 | 100 | 1.5444 | 97.8211 | 1233 | 100 | 2.6578 | 96.6965
694 | -90 | 1.266 | 99.3253 |  | 1180 | -90 | 1.3158 | 97.9601 | 694 | 90 | 1.5709 | 99.4996 | 1180 | 90 | 2.698 | 98.1591
695 | -80 | 1.2815 | 100.5413 |  | 1127 | -80 | 1.3282 | 98.8833 | 695 | 80 | 1.5896 | 100.6841 | 1127 | 80 | 2.7223 | 99.0431
696 | -70 | 1.2891 | 101.1376 |  | 1074 | -70 | 1.3362 | 99.4789 | 696 | 70 | 1.5977 | 101.1971 | 1074 | 70 | 2.7394 | 99.6653
697 | -60 | 1.2932 | 101.4593 |  | 1021 | -60 | 1.3452 | 100.1489 | 697 | 60 | 1.6087 | 101.8938 | 1021 | 60 | 2.7576 | 100.3274
698 | -50 | 1.2945 | 101.5613 |  | 968 | -50 | 1.3481 | 100.3648 | 698 | 50 | 1.6088 | 101.9002 | 968 | 50 | 2.7649 | 100.593
699 | -40 | 1.2927 | 101.4201 |  | 915 | -40 | 1.35 | 100.5063 | 699 | 40 | 1.6023 | 101.4885 | 915 | 40 | 2.7696 | 100.764
700 | -30 | 1.2884 | 101.0827 |  | 862 | -30 | 1.3528 | 100.7147 | 700 | 30 | 1.596 | 101.0894 | 862 | 30 | 2.7739 | 100.9205
701 | -20 | 1.2843 | 100.761 |  | 809 | -20 | 1.3491 | 100.4392 | 701 | 20 | 1.5913 | 100.7917 | 809 | 20 | 2.7659 | 100.6294
702 | -10 | 1.2795 | 100.3844 |  | 756 | -10 | 1.3446 | 100.1042 | 702 | 10 | 1.584 | 100.3294 | 756 | 10 | 2.7538 | 100.1892
703 | 0 | 1.2746 | 100 |  | 703 | 0 | 1.3432 | 100 | 703 | 0 | 1.5788 | 100 | 703 | 0 | 2.7486 | 100
704 | 10 | 1.279 | 100.3452 |  | 650 | 10 | 1.3464 | 100.2382 | 704 | -10 | 1.5813 | 100.1583 | 650 | -10 | 2.7533 | 100.171
705 | 20 | 1.2851 | 100.8238 |  | 597 | 20 | 1.3515 | 100.6179 | 705 | -20 | 1.5854 | 100.418 | 597 | -20 | 2.7615 | 100.4693
706 | 30 | 1.2922 | 101.3808 |  | 544 | 30 | 1.355 | 100.8785 | 706 | -30 | 1.592 | 100.8361 | 544 | -30 | 2.7658 | 100.6258
707 | 40 | 1.2951 | 101.6083 |  | 491 | 40 | 1.3595 | 101.2135 | 707 | -40 | 1.5939 | 100.9564 | 491 | -40 | 2.7738 | 100.9168
708 | 50 | 1.3 | 101.9928 |  | 438 | 50 | 1.3601 | 101.2582 | 708 | -50 | 1.603 | 101.5328 | 438 | -50 | 2.7751 | 100.9641
709 | 60 | 1.2983 | 101.8594 |  | 385 | 60 | 1.3609 | 101.3177 | 709 | -60 | 1.5999 | 101.3365 | 385 | -60 | 2.7752 | 100.9678
710 | 70 | 1.2945 | 101.5613 |  | 332 | 70 | 1.358 | 101.1018 | 710 | -70 | 1.5904 | 100.7347 | 332 | -70 | 2.7691 | 100.7458
711 | 80 | 1.2856 | 100.863 |  | 279 | 80 | 1.35 | 100.5063 | 711 | -80 | 1.579 | 100.0127 | 279 | -80 | 2.7526 | 100.1455
712 | 90 | 1.2737 | 99.9294 |  | 226 | 90 | 1.3382 | 99.6278 | 712 | -90 | 1.567 | 99.2526 | 226 | -90 | 2.728 | 99.2505
713 | 100 | 1.2506 | 98.1171 |  | 173 | 100 | 1.3135 | 97.7889 | 713 | -100 | 1.5372 | 97.3651 | 173 | -100 | 2.6772 | 97.4023
714 | 110 | 1.1989 | 94.0609 |  | 120 | 110 | 1.2572 | 93.5974 | 714 | -110 | 1.4734 | 93.324 | 120 | -110 | 2.5665 | 93.3748
715 | 120 | 0.65386 | 51.2992 |  | 67 | 120 | 0.67616 | 50.3395 | 715 | -120 | 0.84762 | 53.6876 | 67 | -120 | 1.499 | 54.5369
716 | 130 | 0.17017 | 13.3509 |  | 14 | 130 | 0.17694 | 13.173 | 716 | -130 | 0.21243 | 13.4552 | 14 | -130 | 0.3681 | 13.3923
|  | Orientation (°) | H (%) | S (%) | Pénombre G (mm) | Pénombre D (mm)
|  | 0 | 2 | 0.81 | 15.03 | 14.96
|  | 90 | 2.19 | 1.81 | 15.02 | 15.02
|  | 180 | 1.97 | 0.72 | 15.03 | 15.01
|  | 270 | 1.82 | 1.02 | 15.09 | 14.95
|  | Orientation (°) | H (%) | S (%)
champ 20x20 matrice 729 | semestriel X10 | 0 | 1.72 | 0.53
|  | 90 | 1.6 | 0.45
|  | 180 | 1.74 | 0.4
|  | 270 | 1.83 | 0.75
400 UM/min

## 10x10 180° TG
Chamber | Position | Dose [Gy*] | H (%) | S (%) | Pénombre G (mm) | Pénombre D (mm)
1392 | -130 | 0.030346 | 3.73 | 0.86 | 14.27 | 14.32
1339 | -120 | 0.03795
1286 | -110 | 0.047834
1233 | -100 | 0.061168
1180 | -90 | 0.080955
1127 | -80 | 0.10994
1074 | -70 | 0.15411
1021 | -60 | 0.2475
968 | -50 | 1.1885
915 | -40 | 2.1344
862 | -30 | 2.2178
809 | -20 | 2.2415
756 | -10 | 2.2455
703 | 0 | 2.2427
650 | 10 | 2.2399
597 | 20 | 2.2325
544 | 30 | 2.205
491 | 40 | 2.1292
438 | 50 | 1.1631
385 | 60 | 0.24568
332 | 70 | 0.15333
279 | 80 | 0.10901
226 | 90 | 0.080247
173 | 100 | 0.060358
120 | 110 | 0.045393
67 | 120 | 0.034849
14 | 130 | 0.028492

## 10x10 270° TG
Chamber | Position | Dose [Gy*] | H (%) | S (%) | Pénombre G (mm) | Pénombre D (mm)
1392 | -130 | 0.03601 | 4.73 | 2.16 | 14.11 | 14.03
1339 | -120 | 0.043884
1286 | -110 | 0.053352
1233 | -100 | 0.067766
1180 | -90 | 0.091719
1127 | -80 | 0.13057
1074 | -70 | 0.19709
1021 | -60 | 0.34683
968 | -50 | 1.8293
915 | -40 | 3.2514
862 | -30 | 3.3838
809 | -20 | 3.4192
756 | -10 | 3.423
703 | 0 | 3.4212
650 | 10 | 3.4193
597 | 20 | 3.4081
544 | 30 | 3.3651
491 | 40 | 3.2502
438 | 50 | 1.9219
385 | 60 | 0.35496
332 | 70 | 0.2011
279 | 80 | 0.13236
226 | 90 | 0.092224
173 | 100 | 0.06768
120 | 110 | 0.050786
67 | 120 | 0.039199
14 | 130 | 0.033281

## 24x24 0° TG
Chamber | Position | Dose [Gy*] | H (%) | S (%) | Pénombre G (mm) | Pénombre D (mm)
1392 | -130 | 0.17585 | 2.35 | 1.85 | 15.2 | 15.24
1339 | -120 | 0.68484
1286 | -110 | 1.1804
1233 | -100 | 1.2246
1180 | -90 | 1.2444
1127 | -80 | 1.2571
1074 | -70 | 1.2653
1021 | -60 | 1.2748
968 | -50 | 1.278
915 | -40 | 1.2801
862 | -30 | 1.2827
809 | -20 | 1.2794
756 | -10 | 1.2751
703 | 0 | 1.2746
650 | 10 | 1.2791
597 | 20 | 1.2835
544 | 30 | 1.2864
491 | 40 | 1.2903
438 | 50 | 1.2906
385 | 60 | 1.29
332 | 70 | 1.2866
279 | 80 | 1.2781
226 | 90 | 1.2657
173 | 100 | 1.24
120 | 110 | 1.1862
67 | 120 | 0.62508
14 | 130 | 0.17413

## 24x24 90° TG
Chamber | Position | Dose [Gy*] | Dose relative (%] | H (%) | S (%) | Pénombre G (mm) | Pénombre D (mm)
1392 | -130 | 0.17856 | 0.13294 | 2.19 | 1.81 | 15.02 | 15.02
1339 | -120 | 0.7278 | 0.54184
1286 | -110 | 1.2487 | 0.92965
1233 | -100 | 1.2958 | 0.96471
1180 | -90 | 1.3158 | 0.9796
1127 | -80 | 1.3282 | 0.98883
1074 | -70 | 1.3362 | 0.99479
1021 | -60 | 1.3452 | 1.0015
968 | -50 | 1.3481 | 1.0036
915 | -40 | 1.35 | 1.0051
862 | -30 | 1.3528 | 1.0071
809 | -20 | 1.3491 | 1.0044
756 | -10 | 1.3446 | 1.001
703 | 0 | 1.3432 | 1
650 | 10 | 1.3464 | 1.0024
597 | 20 | 1.3515 | 1.0062
544 | 30 | 1.355 | 1.0088
491 | 40 | 1.3595 | 1.0121
438 | 50 | 1.3601 | 1.0126
385 | 60 | 1.3609 | 1.0132
332 | 70 | 1.358 | 1.011
279 | 80 | 1.35 | 1.0051
226 | 90 | 1.3382 | 0.99628
173 | 100 | 1.3135 | 0.97789
120 | 110 | 1.2572 | 0.93597
67 | 120 | 0.67616 | 0.50339
14 | 130 | 0.17694 | 0.13173

## 24x24 180° TG
Chamber | Position | Dose [Gy*] | H (%) | S (%) | Pénombre G (mm) | Pénombre D (mm)
1392 | -130 | 0.21588 | 1.93 | 0.69 | 15.24 | 15.25
1339 | -120 | 0.79396
1286 | -110 | 1.4674
1233 | -100 | 1.5254
1180 | -90 | 1.5506
1127 | -80 | 1.5654
1074 | -70 | 1.5764
1021 | -60 | 1.5869
968 | -50 | 1.5913
915 | -40 | 1.5934
862 | -30 | 1.5965
809 | -20 | 1.5912
756 | -10 | 1.5837
703 | 0 | 1.5788
650 | 10 | 1.579
597 | 20 | 1.5835
544 | 30 | 1.5863
491 | 40 | 1.5909
438 | 50 | 1.5916
385 | 60 | 1.5916
332 | 70 | 1.5869
279 | 80 | 1.5768
226 | 90 | 1.5611
173 | 100 | 1.5299
120 | 110 | 1.4649
67 | 120 | 0.82425
14 | 130 | 0.21887

## 24x24 270° TG
Chamber | Position | Dose [Gy*] | Des relative (%) | H (%) | S (%) | Pénombre G (mm) | Pénombre D (mm)
1392 | -130 | 0.35733 | 13.0004 | 1.82 | 1.02 | 15.09 | 14.95
1339 | -120 | 1.3527 | 49.2141
1286 | -110 | 2.5573 | 93.0401
1233 | -100 | 2.6578 | 96.6965
1180 | -90 | 2.698 | 98.1591
1127 | -80 | 2.7223 | 99.0431
1074 | -70 | 2.7394 | 99.6653
1021 | -60 | 2.7576 | 100.3274
968 | -50 | 2.7649 | 100.593
915 | -40 | 2.7696 | 100.764
862 | -30 | 2.7739 | 100.9205
809 | -20 | 2.7659 | 100.6294
756 | -10 | 2.7538 | 100.1892
703 | 0 | 2.7486 | 100
650 | 10 | 2.7533 | 100.171
597 | 20 | 2.7615 | 100.4693
544 | 30 | 2.7658 | 100.6258
491 | 40 | 2.7738 | 100.9168
438 | 50 | 2.7751 | 100.9641
385 | 60 | 2.7752 | 100.9678
332 | 70 | 2.7691 | 100.7458
279 | 80 | 2.7526 | 100.1455
226 | 90 | 2.728 | 99.2505
173 | 100 | 2.6772 | 97.4023
120 | 110 | 2.5665 | 93.3748
67 | 120 | 1.499 | 54.5369
14 | 130 | 0.3681 | 13.3923