## Profils DSP
Measurement time: | 07/09/2022 17:35:28 |  |  |  |  | DSP (cm) | Symétrie (%) | Homogénéité (%) | Pénombre G (cm) | Pénombre D (cm)
Radiation device: | Clinac3 Accelerator |  |  |  |  | 100 | 4.16 | 5.69 | 1.29 | 1.27
Energy: | 12 MeV |  |  |  |  | 105 | 2.32 | 6.56 | 1.5 | 1.48
Controller: | CCU |  |  |  |  | 110 | 3.75 | 7.17 | 1.68 | 1.67
Measurement device: | Blue Phantom 2 (48*48*41)
Field detector: | CC 13 - F
Reference detector: | CC 13 - R pas offset energie
SAD: | 1000 mm
SSD: | 1050 mm
Field size: | 100 x 100 mm
Gantry angle: | 0
Measurement medium: | Water
Scan type: | Inline
Scan mode: | Continuous
Wedge: | none
Points [mm]:
Inline | Crossline | Depth | Normalized field | Current field | Ratio
153.9 | 0 | 28 | 0.28 | 506.7 | 0.19
153.2 | 0 | 28 | 0.09 | 161.1 | 0.09
151.8 | 0 | 28 | 0.11 | 196.8 | 0.11
150.6 | 0 | 28 | 0.05 | 90.8 | 0.05
149.4 | 0 | 28 | 0.1 | 185.9 | 0.1
148.2 | 0 | 28 | 0.08 | 139.3 | 0.08
147 | 0 | 28 | 0.06 | 111.7 | 0.06
145.8 | 0 | 28 | 0.11 | 194.2 | 0.11
144.6 | 0 | 28 | 0.1 | 175.6 | 0.1
143.4 | 0 | 28 | 0.08 | 146 | 0.08
142.2 | 0 | 28 | 0.1 | 182.2 | 0.1
141 | 0 | 28 | 0.11 | 196.8 | 0.11
139.8 | 0 | 28 | 0.14 | 260.2 | 0.14
138.6 | 0 | 28 | 0.1 | 177.2 | 0.1
137.4 | 0 | 28 | 0.11 | 200.7 | 0.11
136.2 | 0 | 28 | 0.13 | 233.7 | 0.13
135 | 0 | 28 | 0.12 | 209.5 | 0.11
133.8 | 0 | 28 | 0.15 | 268.7 | 0.15
132.6 | 0 | 28 | 0.17 | 306.1 | 0.17
131.4 | 0 | 28 | 0.19 | 338.5 | 0.19
130.2 | 0 | 28 | 0.15 | 276.4 | 0.15
129 | 0 | 28 | 0.17 | 303.6 | 0.16
127.8 | 0 | 28 | 0.14 | 250.6 | 0.14
126.6 | 0 | 28 | 0.19 | 353.5 | 0.2
125.4 | 0 | 28 | 0.2 | 369.5 | 0.2
124.2 | 0 | 28 | 0.13 | 242.8 | 0.14
123 | 0 | 28 | 0.23 | 414.5 | 0.23
121.8 | 0 | 28 | 0.21 | 383.6 | 0.21
120.6 | 0 | 28 | 0.22 | 409.4 | 0.22
119.4 | 0 | 28 | 0.22 | 403.6 | 0.23
118.2 | 0 | 28 | 0.27 | 495.8 | 0.27
117 | 0 | 28 | 0.3 | 551 | 0.3
115.8 | 0 | 28 | 0.26 | 469.6 | 0.26
114.6 | 0 | 28 | 0.31 | 566.6 | 0.31
113.4 | 0 | 28 | 0.29 | 529.5 | 0.29
112.2 | 0 | 28 | 0.3 | 552.1 | 0.3
111 | 0 | 28 | 0.33 | 593.4 | 0.32
109.8 | 0 | 28 | 0.33 | 609.6 | 0.33
108.6 | 0 | 28 | 0.35 | 643.3 | 0.37
107.4 | 0 | 28 | 0.37 | 665.1 | 0.36
106.2 | 0 | 28 | 0.3 | 544.5 | 0.3
105 | 0 | 28 | 0.39 | 701.1 | 0.38
103.8 | 0 | 28 | 0.42 | 771.8 | 0.43
102.6 | 0 | 28 | 0.43 | 784.6 | 0.42
101.4 | 0 | 28 | 0.44 | 796.9 | 0.43
100.2 | 0 | 28 | 0.45 | 819.5 | 0.45
99 | 0 | 28 | 0.51 | 931.5 | 0.5
97.7 | 0 | 28 | 0.54 | 983.1 | 0.57
96.6 | 0 | 28 | 0.63 | 1153.7 | 0.63
95.4 | 0 | 28 | 0.62 | 1124.1 | 0.61
94.1 | 0 | 28 | 0.69 | 1256.5 | 0.7
93 | 0 | 28 | 0.76 | 1380.8 | 0.75
91.7 | 0 | 28 | 0.82 | 1485.7 | 0.82
90.6 | 0 | 28 | 0.89 | 1613.5 | 0.91
89.3 | 0 | 28 | 1.01 | 1833.8 | 1.02
88.1 | 0 | 28 | 1.1 | 2008.3 | 1.13
87 | 0 | 28 | 1.21 | 2197.7 | 1.19
85.7 | 0 | 28 | 1.32 | 2406.9 | 1.34
84.5 | 0 | 28 | 1.46 | 2666.7 | 1.45
83.3 | 0 | 28 | 1.64 | 2994.4 | 1.64
82.1 | 0 | 28 | 1.78 | 3242.3 | 1.77
80.9 | 0 | 28 | 2.07 | 3772.8 | 2.03
79.7 | 0 | 28 | 2.27 | 4125.9 | 2.27
78.5 | 0 | 28 | 2.57 | 4675.2 | 2.54
77.3 | 0 | 28 | 2.8 | 5092.6 | 2.82
76.1 | 0 | 28 | 3.16 | 5752.9 | 3.15
74.9 | 0 | 28 | 3.61 | 6575.7 | 3.63
73.7 | 0 | 28 | 4.03 | 7341.6 | 4.06
72.5 | 0 | 28 | 4.73 | 8602.3 | 4.68
71.3 | 0 | 28 | 5.44 | 9906 | 5.46
70.1 | 0 | 28 | 6.36 | 11576.6 | 6.3
68.9 | 0 | 28 | 7.42 | 13512.2 | 7.3
67.7 | 0 | 28 | 8.61 | 15677.8 | 8.61
66.5 | 0 | 28 | 10.25 | 18651.1 | 10.05
65.3 | 0 | 28 | 11.95 | 21755.4 | 11.84
64.1 | 0 | 28 | 14.04 | 25563.2 | 14.07
62.9 | 0 | 28 | 16.54 | 30113.3 | 16.54
61.7 | 0 | 28 | 19.38 | 35277.7 | 19.45
60.5 | 0 | 28 | 22.94 | 41765.8 | 23.05
59.3 | 0 | 28 | 26.99 | 49134.2 | 27.27
58.1 | 0 | 28 | 31.99 | 58231.8 | 31.97
56.9 | 0 | 28 | 37.38 | 68045.1 | 37.07
55.7 | 0 | 28 | 42.64 | 77617.7 | 42.8
54.5 | 0 | 28 | 48.36 | 88030 | 48.28
53.3 | 0 | 28 | 52.99 | 96456.4 | 53.94
52 | 0 | 28 | 59.66 | 108610.4 | 59.72
50.9 | 0 | 28 | 64.45 | 117322.7 | 64.95
49.6 | 0 | 28 | 72.18 | 131393.8 | 70.05
48.5 | 0 | 28 | 73.38 | 133569.9 | 74.25
47.2 | 0 | 28 | 77.31 | 140728.7 | 78.19
46 | 0 | 28 | 83.71 | 152389.7 | 81.81
44.8 | 0 | 28 | 84.34 | 153522.2 | 84.51
43.6 | 0 | 28 | 84.81 | 154377.5 | 87.17
42.5 | 0 | 28 | 89.23 | 162428.4 | 89.36
41.2 | 0 | 28 | 89.96 | 163762.6 | 90.88
40 | 0 | 28 | 90.72 | 165151.9 | 92.61
38.8 | 0 | 28 | 94.51 | 172040.1 | 93.69
37.6 | 0 | 28 | 93.32 | 169877 | 94.84
36.4 | 0 | 28 | 93.98 | 171083.3 | 95.61
35.2 | 0 | 28 | 99.33 | 180820.9 | 96.32
34 | 0 | 28 | 95.96 | 174675.1 | 96.84
32.8 | 0 | 28 | 97.44 | 177381.5 | 97.21
31.6 | 0 | 28 | 102.13 | 185917.2 | 97.97
30.4 | 0 | 28 | 96.17 | 175067.9 | 98.18
29.2 | 0 | 28 | 100.02 | 182080.8 | 98.54
28 | 0 | 28 | 101.18 | 184188.4 | 98.63
26.8 | 0 | 28 | 95.11 | 173139.8 | 98.89
25.6 | 0 | 28 | 100.9 | 183674.4 | 99.09
24.4 | 0 | 28 | 100.48 | 182913.4 | 99.3
23.2 | 0 | 28 | 95.43 | 173724.7 | 98.95
22 | 0 | 28 | 99.9 | 181849.5 | 99.49
20.8 | 0 | 28 | 102.91 | 187334.3 | 99.55
19.6 | 0 | 28 | 96.35 | 175382.6 | 99.51
18.4 | 0 | 28 | 98.96 | 180135.9 | 99.4
17.2 | 0 | 28 | 104.8 | 190777.6 | 99.78
16 | 0 | 28 | 97.46 | 177405.6 | 99.59
14.8 | 0 | 28 | 100.18 | 182370.8 | 99.81
13.6 | 0 | 28 | 104.29 | 189846.3 | 99.81
12.4 | 0 | 28 | 97.86 | 178140.9 | 99.88
11.2 | 0 | 28 | 100.43 | 182809.7 | 99.82
10 | 0 | 28 | 102.25 | 186139.7 | 100
8.8 | 0 | 28 | 96.26 | 175225.6 | 99.68
7.6 | 0 | 28 | 102.36 | 186335.9 | 99.79
6.4 | 0 | 28 | 99.86 | 181780.8 | 99.94
5.2 | 0 | 28 | 95.92 | 174609.2 | 99.73
4 | 0 | 28 | 100.71 | 183323.6 | 99.89
2.8 | 0 | 28 | 105.02 | 191181.6 | 99.92
1.5 | 0 | 28 | 96.3 | 175301 | 99.66
0.4 | 0 | 28 | 96.36 | 175401.1 | 99.76
-0.8 | 0 | 28 | 105.37 | 191818.7 | 99.75
-2 | 0 | 28 | 95.81 | 174399.7 | 99.8
-3.2 | 0 | 28 | 97.39 | 177278.1 | 99.82
-4.5 | 0 | 28 | 104.05 | 189401.1 | 99.9
-5.6 | 0 | 28 | 96.1 | 174944.8 | 99.47
-6.9 | 0 | 28 | 99.51 | 181134.7 | 99.55
-8.1 | 0 | 28 | 102.9 | 187307.2 | 99.6
-9.2 | 0 | 28 | 98.35 | 179038.4 | 99.44
-10.5 | 0 | 28 | 97.08 | 176712.3 | 99.41
-11.6 | 0 | 28 | 102.03 | 185727.2 | 99.49
-12.9 | 0 | 28 | 98.62 | 179518.4 | 99.07
-14.1 | 0 | 28 | 95.2 | 173298.9 | 99.26
-15.3 | 0 | 28 | 103.46 | 188342.5 | 99.3
-16.5 | 0 | 28 | 95.05 | 173020.8 | 99.38
-17.7 | 0 | 28 | 99.44 | 181016.1 | 99.05
-18.9 | 0 | 28 | 104.47 | 190181.4 | 99.13
-20.1 | 0 | 28 | 95.6 | 174034.6 | 98.89
-21.3 | 0 | 28 | 100.38 | 182731 | 98.78
-22.5 | 0 | 28 | 104.03 | 189368 | 98.91
-23.7 | 0 | 28 | 95.47 | 173783.9 | 98.68
-24.9 | 0 | 28 | 98.7 | 179673.3 | 98.41
-26.1 | 0 | 28 | 101.47 | 184717.4 | 98.3
-27.3 | 0 | 28 | 94.54 | 172097.4 | 98.1
-28.5 | 0 | 28 | 97.03 | 176633.6 | 97.95
-29.7 | 0 | 28 | 99.37 | 180882.4 | 97.71
-30.9 | 0 | 28 | 95.19 | 173288.3 | 97.49
-32.1 | 0 | 28 | 96.51 | 175681.2 | 97.15
-33.3 | 0 | 28 | 99.26 | 180696.2 | 96.91
-34.5 | 0 | 28 | 94.66 | 172316.9 | 96.36
-35.7 | 0 | 28 | 97.18 | 176902.9 | 95.85
-36.9 | 0 | 28 | 97.68 | 177821.5 | 95.48
-38.1 | 0 | 28 | 93.89 | 170913.2 | 94.52
-39.3 | 0 | 28 | 96.18 | 175075.1 | 93.93
-40.5 | 0 | 28 | 96.43 | 175535.7 | 93.07
-41.7 | 0 | 28 | 89.61 | 163120.4 | 91.63
-42.9 | 0 | 28 | 89.96 | 163762.1 | 90.39
-44.1 | 0 | 28 | 90.75 | 165192.4 | 88.93
-45.3 | 0 | 28 | 85.52 | 155685.8 | 86.79
-46.5 | 0 | 28 | 84.8 | 154372.9 | 84.41
-47.7 | 0 | 28 | 80.99 | 147424.6 | 81.66
-48.9 | 0 | 28 | 77.19 | 140520.9 | 78.2
-50.1 | 0 | 28 | 74.9 | 136341.6 | 74.22
-51.3 | 0 | 28 | 72.12 | 131292.3 | 69.87
-52.5 | 0 | 28 | 63.97 | 116450 | 64.76
-53.7 | 0 | 28 | 60.41 | 109967.2 | 59.68
-54.9 | 0 | 28 | 55.28 | 100629.6 | 53.9
-56.2 | 0 | 28 | 48 | 87381.5 | 48.17
-57.4 | 0 | 28 | 43.21 | 78663.8 | 42.71
-58.6 | 0 | 28 | 37.85 | 68894 | 37.09
-59.8 | 0 | 28 | 31.57 | 57462.9 | 32.17
-61 | 0 | 28 | 27.36 | 49798.4 | 27.55
-62.2 | 0 | 28 | 23.42 | 42630.8 | 23.5
-63.4 | 0 | 28 | 19.73 | 35906.7 | 20.01
-64.6 | 0 | 28 | 17.33 | 31547.8 | 16.91
-65.8 | 0 | 28 | 14.52 | 26430.3 | 14.52
-67 | 0 | 28 | 12.11 | 22042.9 | 12.13
-68.2 | 0 | 28 | 10.28 | 18712.7 | 10.4
-69.4 | 0 | 28 | 8.9 | 16199.8 | 8.87
-70.6 | 0 | 28 | 7.4 | 13467.1 | 7.5
-71.8 | 0 | 28 | 6.5 | 11833.6 | 6.47
-73 | 0 | 28 | 5.54 | 10079.5 | 5.56
-74.2 | 0 | 28 | 4.78 | 8693.7 | 4.8
-75.4 | 0 | 28 | 4.16 | 7578.3 | 4.14
-76.6 | 0 | 28 | 3.57 | 6503.2 | 3.54
-77.8 | 0 | 28 | 3.15 | 5733.3 | 3.11
-79 | 0 | 28 | 2.73 | 4972.6 | 2.71
-80.2 | 0 | 28 | 2.41 | 4389.4 | 2.38
-81.4 | 0 | 28 | 2.09 | 3808 | 2.09
-82.6 | 0 | 28 | 1.87 | 3395.9 | 1.88
-83.8 | 0 | 28 | 1.66 | 3020.1 | 1.66
-85 | 0 | 28 | 1.47 | 2681.8 | 1.48
-86.2 | 0 | 28 | 1.32 | 2411.1 | 1.33
-87.4 | 0 | 28 | 1.21 | 2204 | 1.22
-88.6 | 0 | 28 | 1.12 | 2041.4 | 1.11
-89.8 | 0 | 28 | 1.01 | 1843.4 | 1.02
-91 | 0 | 28 | 0.97 | 1756.7 | 0.94
-92.2 | 0 | 28 | 0.81 | 1479.8 | 0.81
-93.4 | 0 | 28 | 0.8 | 1458.1 | 0.8
-94.7 | 0 | 28 | 0.74 | 1347.4 | 0.71
-95.8 | 0 | 28 | 0.66 | 1194 | 0.67
-97.1 | 0 | 28 | 0.6 | 1084.6 | 0.6
-98.3 | 0 | 28 | 0.59 | 1074.2 | 0.59
-99.5 | 0 | 28 | 0.51 | 926.9 | 0.51
-100.7 | 0 | 28 | 0.48 | 870.6 | 0.49
-101.8 | 0 | 28 | 0.48 | 878.3 | 0.5
-103.1 | 0 | 28 | 0.46 | 838.4 | 0.45
-104.3 | 0 | 28 | 0.41 | 743.5 | 0.42
-105.5 | 0 | 28 | 0.42 | 763 | 0.41
-106.7 | 0 | 28 | 0.4 | 722.1 | 0.4
-107.9 | 0 | 28 | 0.36 | 658.5 | 0.37
-109.1 | 0 | 28 | 0.37 | 677.6 | 0.37
-110.3 | 0 | 28 | 0.3 | 548.9 | 0.3
-111.5 | 0 | 28 | 0.29 | 520.6 | 0.29
-112.7 | 0 | 28 | 0.31 | 560.6 | 0.3
-113.9 | 0 | 28 | 0.33 | 599 | 0.33
-115.1 | 0 | 28 | 0.31 | 564 | 0.31
-116.3 | 0 | 28 | 0.27 | 496.7 | 0.27
-117.5 | 0 | 28 | 0.25 | 461.6 | 0.25
-118.7 | 0 | 28 | 0.26 | 479.4 | 0.27
-119.9 | 0 | 28 | 0.28 | 508.2 | 0.27
-121.1 | 0 | 28 | 0.21 | 385.8 | 0.21
-122.3 | 0 | 28 | 0.23 | 426.2 | 0.24
-123.5 | 0 | 28 | 0.2 | 372.7 | 0.21
-124.7 | 0 | 28 | 0.19 | 351.8 | 0.19
-125.9 | 0 | 28 | 0.17 | 307.5 | 0.17
-127.1 | 0 | 28 | 0.13 | 242.3 | 0.13
-128.3 | 0 | 28 | 0.2 | 356.7 | 0.19
-129.5 | 0 | 28 | 0.18 | 332.4 | 0.18
-130.7 | 0 | 28 | 0.13 | 244.5 | 0.13
-131.9 | 0 | 28 | 0.2 | 369.7 | 0.2
-133.1 | 0 | 28 | 0.2 | 360.3 | 0.2
-134.3 | 0 | 28 | 0.12 | 224.8 | 0.12
-135.5 | 0 | 28 | 0.16 | 289.1 | 0.16
-136.7 | 0 | 28 | 0.14 | 258.6 | 0.14
-137.9 | 0 | 28 | 0.15 | 279.5 | 0.15
-139.1 | 0 | 28 | 0.17 | 308.1 | 0.17
-140.3 | 0 | 28 | 0.13 | 236.1 | 0.13
-141.5 | 0 | 28 | 0.15 | 268.4 | 0.15
-142.7 | 0 | 28 | 0.2 | 364.8 | 0.2
-143.9 | 0 | 28 | 0.15 | 278.6 | 0.15
-145.1 | 0 | 28 | 0.18 | 330.7 | 0.18
-146.3 | 0 | 28 | 0.19 | 352.7 | 0.19
-147.5 | 0 | 28 | 0.16 | 294.7 | 0.16
-148.7 | 0 | 28 | 0.16 | 290.9 | 0.16
-149.9 | 0 | 28 | 0.18 | 319.5 | 0.17
-151.1 | 0 | 28 | 0.15 | 274.5 | 0.15
-152.3 | 0 | 28 | 0.24 | 429.2 | 0.23
-153.9 | 0 | 28 | 0.13 | 228.3 | 0.12
Measurement time: | 07/09/2022 17:39:43
Radiation device: | Clinac3 Accelerator
Energy: | 12 MeV
Controller: | CCU
Measurement device: | Blue Phantom 2 (48*48*41)
Field detector: | CC 13 - F
Reference detector: | CC 13 - R pas offset energie
SAD: | 1000 mm
SSD: | 1100 mm
Field size: | 100 x 100 mm
Gantry angle: | 0
Measurement medium: | Water
Scan type: | Inline
Scan mode: | Continuous
Wedge: | none
Points [mm]:
Inline | Crossline | Depth | Normalized field | Current field | Ratio
-156.4 | 0 | 28 | 0.29 | 531.3 | 0.49
-155.7 | 0 | 28 | 0.09 | 165.4 | 0.1
-154.3 | 0 | 28 | 0.15 | 279 | 0.17
-153.2 | 0 | 28 | 0.11 | 199.9 | 0.12
-151.9 | 0 | 28 | 0.14 | 253.6 | 0.15
-150.7 | 0 | 28 | 0.12 | 225 | 0.14
-149.5 | 0 | 28 | 0.1 | 189.5 | 0.12
-148.3 | 0 | 28 | 0.08 | 147 | 0.09
-147.1 | 0 | 28 | 0.1 | 189.2 | 0.12
-145.9 | 0 | 28 | 0.16 | 283.1 | 0.17
-144.7 | 0 | 28 | 0.15 | 277 | 0.17
-143.5 | 0 | 28 | 0.16 | 294.9 | 0.18
-142.3 | 0 | 28 | 0.18 | 321.1 | 0.2
-141.1 | 0 | 28 | 0.21 | 378.3 | 0.23
-139.9 | 0 | 28 | 0.14 | 246.6 | 0.15
-138.7 | 0 | 28 | 0.2 | 368.1 | 0.22
-137.5 | 0 | 28 | 0.2 | 356.1 | 0.21
-136.3 | 0 | 28 | 0.22 | 396.9 | 0.25
-135.1 | 0 | 28 | 0.24 | 431.2 | 0.26
-133.9 | 0 | 28 | 0.22 | 396.2 | 0.23
-132.7 | 0 | 28 | 0.22 | 403.5 | 0.25
-131.5 | 0 | 28 | 0.24 | 433.7 | 0.26
-130.3 | 0 | 28 | 0.27 | 489 | 0.29
-129.1 | 0 | 28 | 0.19 | 344.4 | 0.22
-127.9 | 0 | 28 | 0.24 | 443.8 | 0.27
-126.7 | 0 | 28 | 0.28 | 511.9 | 0.3
-125.5 | 0 | 28 | 0.21 | 388.9 | 0.25
-124.3 | 0 | 28 | 0.26 | 472.9 | 0.29
-123.1 | 0 | 28 | 0.27 | 499.6 | 0.29
-121.9 | 0 | 28 | 0.27 | 484.4 | 0.31
-120.7 | 0 | 28 | 0.31 | 560.6 | 0.34
-119.5 | 0 | 28 | 0.35 | 641.9 | 0.37
-118.3 | 0 | 28 | 0.31 | 562.2 | 0.36
-117.1 | 0 | 28 | 0.29 | 534 | 0.32
-115.9 | 0 | 28 | 0.35 | 632.8 | 0.36
-114.7 | 0 | 28 | 0.35 | 632.9 | 0.4
-113.5 | 0 | 28 | 0.37 | 666.6 | 0.4
-112.3 | 0 | 28 | 0.43 | 789.2 | 0.46
-111.1 | 0 | 28 | 0.36 | 647.8 | 0.41
-109.9 | 0 | 28 | 0.41 | 755 | 0.46
-108.7 | 0 | 28 | 0.42 | 772.4 | 0.46
-107.5 | 0 | 28 | 0.46 | 831.6 | 0.51
-106.3 | 0 | 28 | 0.45 | 827.5 | 0.52
-105.1 | 0 | 28 | 0.56 | 1017.7 | 0.6
-103.9 | 0 | 28 | 0.55 | 998.7 | 0.63
-102.7 | 0 | 28 | 0.6 | 1098.3 | 0.66
-101.5 | 0 | 28 | 0.62 | 1134.5 | 0.66
-100.3 | 0 | 28 | 0.61 | 1116.5 | 0.71
-99.1 | 0 | 28 | 0.77 | 1394.3 | 0.84
-97.9 | 0 | 28 | 0.87 | 1590.4 | 0.92
-96.7 | 0 | 28 | 0.81 | 1475.1 | 0.93
-95.5 | 0 | 28 | 0.92 | 1677.4 | 1.02
-94.3 | 0 | 28 | 1.06 | 1926.2 | 1.12
-93.1 | 0 | 28 | 1.05 | 1904.6 | 1.22
-91.8 | 0 | 28 | 1.23 | 2230 | 1.32
-90.6 | 0 | 28 | 1.3 | 2372.3 | 1.46
-89.4 | 0 | 28 | 1.42 | 2580.3 | 1.59
-88.2 | 0 | 28 | 1.51 | 2741.2 | 1.75
-87 | 0 | 28 | 1.86 | 3377 | 1.98
-85.8 | 0 | 28 | 1.98 | 3605.4 | 2.21
-84.6 | 0 | 28 | 2.15 | 3910.2 | 2.48
-83.4 | 0 | 28 | 2.69 | 4903.5 | 2.87
-82.2 | 0 | 28 | 2.84 | 5172.1 | 3.22
-81 | 0 | 28 | 3.43 | 6248.7 | 3.75
-79.8 | 0 | 28 | 3.95 | 7190.4 | 4.27
-78.6 | 0 | 28 | 4.36 | 7932.7 | 4.94
-77.4 | 0 | 28 | 5.11 | 9305.2 | 5.69
-76.2 | 0 | 28 | 6.08 | 11069 | 6.6
-75 | 0 | 28 | 6.71 | 12223.2 | 7.71
-73.8 | 0 | 28 | 7.97 | 14516.7 | 8.89
-72.6 | 0 | 28 | 9.68 | 17620.6 | 10.44
-71.4 | 0 | 28 | 10.63 | 19358.9 | 12.17
-70.2 | 0 | 28 | 12.65 | 23018.4 | 14.05
-69 | 0 | 28 | 15.11 | 27497.3 | 16.47
-67.8 | 0 | 28 | 17.11 | 31152.1 | 19.13
-66.6 | 0 | 28 | 20.01 | 36433.6 | 22.18
-65.4 | 0 | 28 | 23.72 | 43172.3 | 25.58
-64.2 | 0 | 28 | 26.3 | 47876.2 | 29.54
-63 | 0 | 28 | 30.79 | 56053.9 | 33.67
-61.8 | 0 | 28 | 35.56 | 64739.9 | 38.34
-60.6 | 0 | 28 | 38.03 | 69219.2 | 43.1
-59.4 | 0 | 28 | 43.56 | 79294.1 | 48.02
-58.2 | 0 | 28 | 48.9 | 89013.7 | 53.29
-57 | 0 | 28 | 51.25 | 93295.7 | 58.1
-55.8 | 0 | 28 | 56.45 | 102764.5 | 62.98
-54.6 | 0 | 28 | 61.69 | 112303.7 | 67.71
-53.4 | 0 | 28 | 63.69 | 115945.2 | 71.88
-52.2 | 0 | 28 | 68.17 | 124089.3 | 75.44
-51 | 0 | 28 | 72.5 | 131974 | 78.99
-49.8 | 0 | 28 | 73.7 | 134168.4 | 82.06
-48.6 | 0 | 28 | 76.24 | 138793.1 | 84.22
-47.4 | 0 | 28 | 76.94 | 140054.2 | 86.71
-46.1 | 0 | 28 | 79.57 | 144845.5 | 88.5
-44.9 | 0 | 28 | 82.32 | 149859.4 | 90.27
-43.8 | 0 | 28 | 80.35 | 146264.9 | 91.51
-42.6 | 0 | 28 | 82.84 | 150792.8 | 92.7
-41.3 | 0 | 28 | 84.61 | 154012.9 | 93.56
-40.1 | 0 | 28 | 86.36 | 157197.4 | 94.34
-38.9 | 0 | 28 | 84.03 | 152969.6 | 95.13
-37.7 | 0 | 28 | 85 | 154727.7 | 95.4
-36.5 | 0 | 28 | 89.78 | 163429.3 | 96.04
-35.3 | 0 | 28 | 86.1 | 156739.7 | 96.4
-34.1 | 0 | 28 | 86.61 | 157663.6 | 96.66
-32.9 | 0 | 28 | 87.59 | 159449.5 | 97.2
-31.7 | 0 | 28 | 87.5 | 159279.9 | 97.54
-30.5 | 0 | 28 | 87.26 | 158837.3 | 97.71
-29.3 | 0 | 28 | 89.66 | 163207.4 | 98.01
-28.1 | 0 | 28 | 87.91 | 160033.6 | 98.19
-26.9 | 0 | 28 | 89.52 | 162963.7 | 98.39
-25.7 | 0 | 28 | 90.08 | 163972.2 | 98.49
-24.5 | 0 | 28 | 88.73 | 161515.2 | 98.64
-23.3 | 0 | 28 | 88.99 | 161991.9 | 98.35
-22.1 | 0 | 28 | 89.63 | 163157.2 | 98.76
-20.9 | 0 | 28 | 88.11 | 160399.7 | 99.09
-19.7 | 0 | 28 | 88.39 | 160909.6 | 98.93
-18.5 | 0 | 28 | 89.4 | 162739.4 | 99.12
-17.3 | 0 | 28 | 88.69 | 161441.4 | 99.29
-16.1 | 0 | 28 | 90.15 | 164104.4 | 99.09
-14.9 | 0 | 28 | 90.6 | 164933 | 99.4
-13.7 | 0 | 28 | 89.57 | 163058.1 | 99.58
-12.5 | 0 | 28 | 90.47 | 164695.2 | 99.32
-11.3 | 0 | 28 | 91.06 | 165766.1 | 99.41
-10.1 | 0 | 28 | 90.78 | 165251.2 | 99.58
-8.9 | 0 | 28 | 86.37 | 157229.5 | 99.4
-7.7 | 0 | 28 | 89.84 | 163548.3 | 99.54
-6.5 | 0 | 28 | 89.21 | 162399.2 | 99.72
-5.3 | 0 | 28 | 88.05 | 160276.9 | 99.54
-4.1 | 0 | 28 | 90.5 | 164751 | 99.65
-2.9 | 0 | 28 | 88.91 | 161854.7 | 99.75
-1.7 | 0 | 28 | 90.32 | 164422.8 | 99.63
-0.5 | 0 | 28 | 91.72 | 166956.3 | 99.76
0.7 | 0 | 28 | 89.8 | 163465.8 | 99.72
1.9 | 0 | 28 | 90.87 | 165412.8 | 99.77
3.1 | 0 | 28 | 91.78 | 167065.1 | 99.91
4.3 | 0 | 28 | 89.62 | 163133 | 99.73
5.5 | 0 | 28 | 92 | 167474.1 | 99.61
6.7 | 0 | 28 | 89.49 | 162894.8 | 99.87
8 | 0 | 28 | 90.15 | 164103.6 | 100
9.2 | 0 | 28 | 90.54 | 164806.4 | 99.58
10.4 | 0 | 28 | 86.13 | 156779.5 | 99.81
11.6 | 0 | 28 | 90.83 | 165352 | 99.75
12.7 | 0 | 28 | 87.08 | 158520.6 | 99.7
14 | 0 | 28 | 89.57 | 163051.4 | 99.62
15.2 | 0 | 28 | 91.93 | 167336.4 | 99.86
16.4 | 0 | 28 | 89.67 | 163234.1 | 99.58
17.6 | 0 | 28 | 87.38 | 159068.1 | 99.52
18.8 | 0 | 28 | 88.71 | 161476.6 | 99.49
20 | 0 | 28 | 90.07 | 163966 | 99.31
21.2 | 0 | 28 | 90.35 | 164470.5 | 99.32
22.4 | 0 | 28 | 90.6 | 164921.9 | 99.25
23.6 | 0 | 28 | 85.68 | 155962.4 | 99.06
24.8 | 0 | 28 | 89.67 | 163231.8 | 98.96
26 | 0 | 28 | 89.37 | 162687 | 98.85
27.2 | 0 | 28 | 89.45 | 162822.2 | 98.88
28.4 | 0 | 28 | 88.77 | 161587.1 | 98.32
29.6 | 0 | 28 | 88.15 | 160473.3 | 98.19
30.8 | 0 | 28 | 87.88 | 159971.6 | 98.06
32 | 0 | 28 | 88.11 | 160393.9 | 97.62
33.2 | 0 | 28 | 87.12 | 158598.3 | 97.34
34.4 | 0 | 28 | 86.83 | 158056.7 | 96.55
35.6 | 0 | 28 | 87.4 | 159101.4 | 96.17
36.8 | 0 | 28 | 86.24 | 156979.6 | 95.52
38 | 0 | 28 | 85.96 | 156476.9 | 94.63
39.2 | 0 | 28 | 85.68 | 155971 | 93.94
40.4 | 0 | 28 | 84.11 | 153107.7 | 92.94
41.6 | 0 | 28 | 83.51 | 152025.7 | 91.76
42.8 | 0 | 28 | 82.15 | 149549.8 | 90.34
44 | 0 | 28 | 80.8 | 147084.6 | 88.61
45.2 | 0 | 28 | 79.27 | 144299.8 | 86.57
46.4 | 0 | 28 | 72.75 | 132426.2 | 84.3
47.6 | 0 | 28 | 74.01 | 134727.2 | 81.63
48.8 | 0 | 28 | 70.97 | 129195.1 | 78.41
50 | 0 | 28 | 67.46 | 122804.9 | 75.07
51.2 | 0 | 28 | 63.94 | 116394.9 | 71.09
52.4 | 0 | 28 | 59.83 | 108911.1 | 66.67
53.6 | 0 | 28 | 55.23 | 100540.7 | 62.34
54.8 | 0 | 28 | 53.43 | 97259.7 | 57.4
56 | 0 | 28 | 46.13 | 83966.8 | 52.12
57.2 | 0 | 28 | 42.04 | 76530.3 | 47.32
58.5 | 0 | 28 | 39.07 | 71120.8 | 42.24
59.7 | 0 | 28 | 31.88 | 58038.7 | 37.15
60.9 | 0 | 28 | 30.09 | 54780.3 | 32.9
62.1 | 0 | 28 | 25.92 | 47180 | 28.6
63.3 | 0 | 28 | 22.49 | 40937.7 | 24.69
64.5 | 0 | 28 | 19.5 | 35496 | 21.37
65.7 | 0 | 28 | 16.64 | 30299 | 18.33
66.9 | 0 | 28 | 14.43 | 26268.9 | 15.79
68.1 | 0 | 28 | 12.25 | 22304.2 | 13.51
69.3 | 0 | 28 | 10.62 | 19323.9 | 11.58
70.5 | 0 | 28 | 9.11 | 16582.7 | 10.02
71.7 | 0 | 28 | 7.78 | 14169.8 | 8.59
72.9 | 0 | 28 | 6.77 | 12319.3 | 7.45
74.1 | 0 | 28 | 5.76 | 10492.7 | 6.36
75.3 | 0 | 28 | 4.99 | 9082.4 | 5.54
76.5 | 0 | 28 | 4.28 | 7791 | 4.8
77.7 | 0 | 28 | 3.72 | 6780.1 | 4.19
78.9 | 0 | 28 | 3.28 | 5967.8 | 3.69
80.1 | 0 | 28 | 2.96 | 5386 | 3.23
81.3 | 0 | 28 | 2.52 | 4584.5 | 2.84
82.5 | 0 | 28 | 2.18 | 3960.6 | 2.49
83.7 | 0 | 28 | 2.02 | 3684.9 | 2.22
84.9 | 0 | 28 | 1.76 | 3198.5 | 1.98
86.1 | 0 | 28 | 1.53 | 2783 | 1.76
87.3 | 0 | 28 | 1.47 | 2676.3 | 1.61
88.5 | 0 | 28 | 1.28 | 2330.7 | 1.45
89.7 | 0 | 28 | 1.16 | 2109.3 | 1.28
90.9 | 0 | 28 | 1.08 | 1961.6 | 1.19
92.1 | 0 | 28 | 0.99 | 1804.3 | 1.1
93.3 | 0 | 28 | 0.85 | 1548.5 | 0.96
94.5 | 0 | 28 | 0.85 | 1543.1 | 0.93
95.7 | 0 | 28 | 0.73 | 1326.4 | 0.82
96.9 | 0 | 28 | 0.66 | 1197.1 | 0.74
98.1 | 0 | 28 | 0.6 | 1096.9 | 0.67
99.3 | 0 | 28 | 0.6 | 1084 | 0.65
100.5 | 0 | 28 | 0.54 | 977 | 0.59
101.8 | 0 | 28 | 0.48 | 879.7 | 0.53
103 | 0 | 28 | 0.46 | 831.6 | 0.51
104.2 | 0 | 28 | 0.44 | 796.9 | 0.49
105.4 | 0 | 28 | 0.38 | 686.9 | 0.42
106.6 | 0 | 28 | 0.35 | 631.8 | 0.39
107.7 | 0 | 28 | 0.36 | 661.8 | 0.39
109 | 0 | 28 | 0.33 | 601.5 | 0.36
110.2 | 0 | 28 | 0.36 | 656.4 | 0.4
111.4 | 0 | 28 | 0.34 | 625.2 | 0.38
112.6 | 0 | 28 | 0.29 | 519.7 | 0.31
113.8 | 0 | 28 | 0.27 | 494.1 | 0.3
115 | 0 | 28 | 0.22 | 392.8 | 0.24
116.2 | 0 | 28 | 0.18 | 326.1 | 0.2
117.4 | 0 | 28 | 0.22 | 403.3 | 0.25
118.6 | 0 | 28 | 0.2 | 361.8 | 0.22
119.8 | 0 | 28 | 0.18 | 323 | 0.2
121 | 0 | 28 | 0.18 | 329.4 | 0.2
122.2 | 0 | 28 | 0.15 | 272.8 | 0.16
123.4 | 0 | 28 | 0.15 | 275.3 | 0.17
124.6 | 0 | 28 | 0.19 | 352.7 | 0.21
125.8 | 0 | 28 | 0.19 | 348.6 | 0.21
127 | 0 | 28 | 0.16 | 288.3 | 0.17
128.2 | 0 | 28 | 0.2 | 355.8 | 0.22
129.4 | 0 | 28 | 0.15 | 265.9 | 0.16
130.6 | 0 | 28 | 0.14 | 262.6 | 0.16
131.8 | 0 | 28 | 0.12 | 225.3 | 0.14
133 | 0 | 28 | 0.09 | 159.6 | 0.1
134.2 | 0 | 28 | 0.11 | 191.8 | 0.12
135.4 | 0 | 28 | 0.14 | 262.4 | 0.16
136.6 | 0 | 28 | 0.14 | 261.6 | 0.16
137.8 | 0 | 28 | 0.1 | 177.9 | 0.11
139 | 0 | 28 | 0.09 | 160.2 | 0.1
140.2 | 0 | 28 | 0.05 | 94.7 | 0.06
141.4 | 0 | 28 | 0.02 | 36.5 | 0.02
142.6 | 0 | 28 | 0.04 | 77.6 | 0.05
143.8 | 0 | 28 | 0.06 | 100.3 | 0.06
145 | 0 | 28 | 0 | 0.6 | 0
146.2 | 0 | 28 | 0.03 | 55.3 | 0.03
147.4 | 0 | 28 | 0.02 | 43 | 0.03
148.6 | 0 | 28 | 0.05 | 90.9 | 0.06
149.8 | 0 | 28 | 0.03 | 50.5 | 0.03
151 | 0 | 28 | 0.03 | 60 | 0.04
152.2 | 0 | 28 | 0.02 | 36.1 | 0.02
153.4 | 0 | 28 | 0.03 | 56.2 | 0.03
154.6 | 0 | 28 | 0.02 | 39.4 | 0.02
156.4 | 0 | 28 | 0.02 | 27.6 | 0.02
Measurement time: | 02/09/2022 21:00:33
Radiation device: | Clinac3 Accelerator
Energy: | 12 MeV
Controller: | CCU
Measurement device: | Blue Phantom 2 (48*48*41)
Field detector: | CC 13 - F
Reference detector: | CC 13 - R pas offset energie
SAD: | 1000 mm
SSD: | 1000 mm
Field size: | 100 x 100 mm
Gantry angle: | 0
Measurement medium: | Water
Scan type: | Inline
Scan mode: | Continuous
Wedge: | none
Points [mm]:
Inline | Crossline | Depth | Normalized field | Current field | Ratio
-151.4 | 0 | 28 | 2 | 3947.6 | 2.32
-150.7 | 0 | 28 | 1.28 | 2537.7 | 1.29
-149.3 | 0 | 28 | 1.28 | 2536.5 | 1.26
-148.2 | 0 | 28 | 1.27 | 2514.4 | 1.32
-146.9 | 0 | 28 | 1.26 | 2490.6 | 1.25
-145.7 | 0 | 28 | 1.25 | 2470.2 | 1.26
-144.5 | 0 | 28 | 1.24 | 2452.9 | 1.24
-143.3 | 0 | 28 | 1.26 | 2493 | 1.27
-142.2 | 0 | 28 | 1.23 | 2435.5 | 1.22
-140.9 | 0 | 28 | 1.24 | 2442.1 | 1.22
-139.7 | 0 | 28 | 1.23 | 2433.4 | 1.22
-138.5 | 0 | 28 | 1.28 | 2536.1 | 1.27
-137.3 | 0 | 28 | 1.24 | 2447.5 | 1.21
-136.1 | 0 | 28 | 1.27 | 2517.4 | 1.27
-134.9 | 0 | 28 | 1.26 | 2491.4 | 1.25
-133.7 | 0 | 28 | 1.26 | 2480.5 | 1.23
-132.5 | 0 | 28 | 1.28 | 2520.3 | 1.31
-131.3 | 0 | 28 | 1.28 | 2529.4 | 1.27
-130.1 | 0 | 28 | 1.29 | 2542.6 | 1.29
-128.9 | 0 | 28 | 1.27 | 2517.7 | 1.27
-127.7 | 0 | 28 | 1.32 | 2604.5 | 1.32
-126.5 | 0 | 28 | 1.31 | 2586.2 | 1.31
-125.3 | 0 | 28 | 1.3 | 2568.5 | 1.29
-124.1 | 0 | 28 | 1.28 | 2523.9 | 1.27
-122.9 | 0 | 28 | 1.31 | 2593.2 | 1.31
-121.7 | 0 | 28 | 1.26 | 2485.7 | 1.22
-120.5 | 0 | 28 | 1.3 | 2559.6 | 1.28
-119.3 | 0 | 28 | 1.34 | 2652.1 | 1.4
-118.1 | 0 | 28 | 1.32 | 2600.3 | 1.28
-116.9 | 0 | 28 | 1.26 | 2478.7 | 1.26
-115.7 | 0 | 28 | 1.3 | 2560.9 | 1.32
-114.5 | 0 | 28 | 1.26 | 2496.4 | 1.24
-113.3 | 0 | 28 | 1.29 | 2553.5 | 1.32
-112.1 | 0 | 28 | 1.24 | 2455 | 1.24
-110.9 | 0 | 28 | 1.26 | 2481.5 | 1.25
-109.7 | 0 | 28 | 1.25 | 2466 | 1.26
-108.5 | 0 | 28 | 1.27 | 2511.7 | 1.29
-107.3 | 0 | 28 | 1.23 | 2426.8 | 1.22
-106.1 | 0 | 28 | 1.26 | 2489.6 | 1.27
-104.9 | 0 | 28 | 1.24 | 2449.3 | 1.24
-103.7 | 0 | 28 | 1.17 | 2312.1 | 1.16
-102.5 | 0 | 28 | 1.22 | 2402.6 | 1.23
-101.3 | 0 | 28 | 1.18 | 2333.9 | 1.18
-100.1 | 0 | 28 | 1.17 | 2315.9 | 1.16
-98.9 | 0 | 28 | 1.12 | 2217.6 | 1.13
-97.7 | 0 | 28 | 1.1 | 2169.9 | 1.07
-96.5 | 0 | 28 | 1.11 | 2190.4 | 1.08
-95.3 | 0 | 28 | 1.1 | 2166.4 | 1.1
-94.1 | 0 | 28 | 1.05 | 2069.9 | 1.04
-92.9 | 0 | 28 | 1.03 | 2040 | 1.02
-91.6 | 0 | 28 | 0.98 | 1936 | 0.99
-90.5 | 0 | 28 | 0.9 | 1783.4 | 0.91
-89.3 | 0 | 28 | 0.8 | 1572.1 | 0.78
-88 | 0 | 28 | 0.74 | 1463.2 | 0.74
-86.9 | 0 | 28 | 0.69 | 1357.1 | 0.69
-85.6 | 0 | 28 | 0.47 | 925.3 | 0.45
-84.5 | 0 | 28 | 0.44 | 874.9 | 0.45
-83.2 | 0 | 28 | 0.32 | 639.8 | 0.32
-82 | 0 | 28 | 0.2 | 395.4 | 0.2
-80.8 | 0 | 28 | 0.03 | 63.6 | 0.03
-79.6 | 0 | 28 | 0.2 | 387 | 0.19
-78.4 | 0 | 28 | 0.46 | 901.6 | 0.44
-77.2 | 0 | 28 | 0.62 | 1217.3 | 0.62
-76 | 0 | 28 | 0.83 | 1639.2 | 0.86
-74.8 | 0 | 28 | 1.47 | 2893.6 | 1.39
-73.6 | 0 | 28 | 1.62 | 3190.9 | 1.67
-72.4 | 0 | 28 | 2.28 | 4494.1 | 2.24
-71.2 | 0 | 28 | 2.8 | 5523.5 | 2.78
-70 | 0 | 28 | 3.38 | 6676.6 | 3.45
-68.8 | 0 | 28 | 4.39 | 8669.3 | 4.31
-67.6 | 0 | 28 | 5.79 | 11440.4 | 5.45
-66.4 | 0 | 28 | 6.29 | 12419.3 | 6.45
-65.2 | 0 | 28 | 8.04 | 15887.7 | 8
-64 | 0 | 28 | 10.24 | 20222.7 | 9.88
-62.8 | 0 | 28 | 11.93 | 23571.9 | 11.99
-61.6 | 0 | 28 | 14.7 | 29025.1 | 14.78
-60.4 | 0 | 28 | 17.96 | 35474.8 | 17.96
-59.2 | 0 | 28 | 22.02 | 43497.3 | 22.02
-58 | 0 | 28 | 25.09 | 49547.4 | 26.32
-56.8 | 0 | 28 | 32.93 | 65035.8 | 31.68
-55.6 | 0 | 28 | 35.98 | 71071.3 | 37.6
-54.4 | 0 | 28 | 44.2 | 87294.8 | 44
-53.2 | 0 | 28 | 53.74 | 106141.9 | 51.05
-52 | 0 | 28 | 55.7 | 110011.8 | 57.45
-50.8 | 0 | 28 | 61.67 | 121810 | 63.66
-49.6 | 0 | 28 | 73.57 | 145308.9 | 69.86
-48.4 | 0 | 28 | 71.95 | 142108.4 | 74.64
-47.2 | 0 | 28 | 79.56 | 157131.4 | 79.31
-46 | 0 | 28 | 87.1 | 172030.6 | 83.52
-44.8 | 0 | 28 | 82.44 | 162832.8 | 85.97
-43.6 | 0 | 28 | 88.76 | 175306.8 | 88.6
-42.4 | 0 | 28 | 95.22 | 188069.7 | 90.97
-41.2 | 0 | 28 | 89.67 | 177110 | 92.03
-39.9 | 0 | 28 | 94.1 | 185864.6 | 93.44
-38.8 | 0 | 28 | 99.84 | 197193.2 | 94.71
-37.6 | 0 | 28 | 93.17 | 184016.8 | 95.24
-36.3 | 0 | 28 | 97.72 | 192999.5 | 96.2
-35.2 | 0 | 28 | 97.06 | 191705.7 | 96.7
-33.9 | 0 | 28 | 95.26 | 188151.2 | 97.06
-32.7 | 0 | 28 | 97.23 | 192033.1 | 97.41
-31.5 | 0 | 28 | 100.25 | 197998.1 | 97.9
-30.3 | 0 | 28 | 97.12 | 191826.3 | 98.01
-29.1 | 0 | 28 | 96.49 | 190583.3 | 98.23
-27.9 | 0 | 28 | 102.42 | 202284.4 | 98.7
-26.7 | 0 | 28 | 96.81 | 191216.5 | 98.82
-25.5 | 0 | 28 | 99.75 | 197015.7 | 98.96
-24.3 | 0 | 28 | 102.78 | 203006 | 99.29
-23.1 | 0 | 28 | 97.72 | 193010.7 | 99.31
-21.9 | 0 | 28 | 96.86 | 191307.4 | 99.3
-20.7 | 0 | 28 | 102.83 | 203108.3 | 99.55
-19.5 | 0 | 28 | 95.38 | 188390.8 | 99.37
-18.3 | 0 | 28 | 101.47 | 200405.3 | 99.65
-17.1 | 0 | 28 | 98.16 | 193869.4 | 99.72
-15.9 | 0 | 28 | 98.06 | 193667.6 | 99.54
-14.7 | 0 | 28 | 101.41 | 200300.5 | 99.77
-13.5 | 0 | 28 | 102.57 | 202594.6 | 99.97
-12.3 | 0 | 28 | 96.45 | 190497.8 | 99.63
-11.1 | 0 | 28 | 100.22 | 197950.7 | 99.7
-9.9 | 0 | 28 | 103.24 | 203916.1 | 100.2
-8.7 | 0 | 28 | 100.04 | 197593 | 100.2
-7.5 | 0 | 28 | 100.1 | 197715.6 | 99.99
-6.3 | 0 | 28 | 101.8 | 201070.4 | 100.27
-5.1 | 0 | 28 | 99.59 | 196704.3 | 100.11
-3.9 | 0 | 28 | 100.51 | 198520.3 | 100.08
-2.7 | 0 | 28 | 102.38 | 202203.6 | 100.19
-1.5 | 0 | 28 | 100.22 | 197943.8 | 100.07
-0.3 | 0 | 28 | 102.32 | 202100.1 | 100.3
0.9 | 0 | 28 | 97.65 | 192873.9 | 100.08
2.2 | 0 | 28 | 101.23 | 199933.7 | 100.33
3.3 | 0 | 28 | 96.98 | 191540 | 100.02
4.5 | 0 | 28 | 101.31 | 200095.1 | 100.19
5.7 | 0 | 28 | 99.66 | 196828.8 | 100.14
6.9 | 0 | 28 | 99.71 | 196930.3 | 100.07
8.2 | 0 | 28 | 100.54 | 198574.4 | 100.17
9.3 | 0 | 28 | 100.47 | 198444.7 | 100.02
10.5 | 0 | 28 | 101.37 | 200206.3 | 100.12
11.7 | 0 | 28 | 101.67 | 200801.7 | 100.01
12.9 | 0 | 28 | 96.79 | 191170.7 | 99.66
14.2 | 0 | 28 | 101.15 | 199787.1 | 99.73
15.3 | 0 | 28 | 101.58 | 200635 | 99.97
16.6 | 0 | 28 | 101.2 | 199881.2 | 99.46
17.7 | 0 | 28 | 94.99 | 187621.4 | 99.22
19 | 0 | 28 | 99.9 | 197302.3 | 99.76
20.2 | 0 | 28 | 98.13 | 193812.1 | 99.44
21.3 | 0 | 28 | 97.21 | 192007.4 | 99.2
22.6 | 0 | 28 | 101.92 | 201302.1 | 99.29
23.8 | 0 | 28 | 97.53 | 192635.1 | 98.97
25 | 0 | 28 | 98.63 | 194812 | 98.97
26.2 | 0 | 28 | 100.32 | 198131.4 | 98.66
27.4 | 0 | 28 | 98.83 | 195196.3 | 98.35
28.6 | 0 | 28 | 99.28 | 196077.4 | 98.08
29.8 | 0 | 28 | 99 | 195537.3 | 97.57
31 | 0 | 28 | 94.7 | 187037.2 | 97.28
32.2 | 0 | 28 | 97.82 | 193204.4 | 96.9
33.4 | 0 | 28 | 97.37 | 192309 | 96.23
34.6 | 0 | 28 | 95.85 | 189318.8 | 95.52
35.8 | 0 | 28 | 94.79 | 187220.6 | 94.5
37 | 0 | 28 | 93.63 | 184937.4 | 93.56
38.2 | 0 | 28 | 92.07 | 181843.6 | 92.34
39.4 | 0 | 28 | 90.74 | 179218.9 | 90.84
40.6 | 0 | 28 | 89.29 | 176347.4 | 88.66
41.8 | 0 | 28 | 86.53 | 170913.3 | 86.23
43 | 0 | 28 | 84.5 | 166897.5 | 83.3
44.2 | 0 | 28 | 81.65 | 161268.6 | 79.83
45.4 | 0 | 28 | 72.78 | 143747.1 | 75.13
46.6 | 0 | 28 | 71.46 | 141144.9 | 70.39
47.8 | 0 | 28 | 65.55 | 129475.1 | 64.78
49 | 0 | 28 | 57.96 | 114468.7 | 58.16
50.2 | 0 | 28 | 51.77 | 102243.1 | 51.65
51.4 | 0 | 28 | 44.55 | 87987.8 | 45.01
52.6 | 0 | 28 | 38.92 | 76861 | 38.61
53.8 | 0 | 28 | 32.18 | 63552.9 | 32.48
55 | 0 | 28 | 27.5 | 54324.4 | 26.96
56.2 | 0 | 28 | 21.95 | 43346 | 22.02
57.4 | 0 | 28 | 17.66 | 34886.8 | 17.92
58.6 | 0 | 28 | 14.9 | 29430.4 | 14.61
59.8 | 0 | 28 | 12.03 | 23752 | 11.91
61 | 0 | 28 | 9.62 | 18999.2 | 9.58
62.2 | 0 | 28 | 7.75 | 15301.6 | 7.79
63.4 | 0 | 28 | 6.52 | 12871.9 | 6.38
64.6 | 0 | 28 | 5.06 | 10002.3 | 5.15
65.8 | 0 | 28 | 3.98 | 7863.7 | 4.15
67.1 | 0 | 28 | 3.48 | 6878.7 | 3.44
68.2 | 0 | 28 | 2.76 | 5460.2 | 2.74
69.5 | 0 | 28 | 2.25 | 4442 | 2.22
70.7 | 0 | 28 | 1.77 | 3486.6 | 1.73
71.9 | 0 | 28 | 1.2 | 2376.8 | 1.24
73.1 | 0 | 28 | 1.03 | 2038.9 | 1.02
74.3 | 0 | 28 | 0.73 | 1447.7 | 0.73
75.5 | 0 | 28 | 0.49 | 970.1 | 0.49
76.7 | 0 | 28 | 0.23 | 445.2 | 0.23
77.9 | 0 | 28 | 0.11 | 215.9 | 0.11
79.1 | 0 | 28 | 0.07 | 129.3 | 0.07
80.3 | 0 | 28 | 0.24 | 470.5 | 0.24
81.5 | 0 | 28 | 0.36 | 719.7 | 0.36
82.7 | 0 | 28 | 0.46 | 899.3 | 0.45
83.9 | 0 | 28 | 0.55 | 1093.1 | 0.54
85.1 | 0 | 28 | 0.68 | 1349.7 | 0.68
86.3 | 0 | 28 | 0.75 | 1483.4 | 0.77
87.5 | 0 | 28 | 0.86 | 1698.4 | 0.85
88.7 | 0 | 28 | 0.97 | 1908.1 | 0.97
89.9 | 0 | 28 | 1.03 | 2033 | 1.04
91.1 | 0 | 28 | 1.1 | 2180.2 | 1.11
92.3 | 0 | 28 | 1.03 | 2039.3 | 1
93.5 | 0 | 28 | 1.13 | 2236.7 | 1.17
94.7 | 0 | 28 | 1.14 | 2250.3 | 1.12
95.9 | 0 | 28 | 1.17 | 2304.3 | 1.15
97.1 | 0 | 28 | 1.26 | 2484.6 | 1.29
98.3 | 0 | 28 | 1.2 | 2379.8 | 1.19
99.5 | 0 | 28 | 1.25 | 2477.6 | 1.24
100.7 | 0 | 28 | 1.31 | 2596.3 | 1.37
101.9 | 0 | 28 | 1.29 | 2549.9 | 1.29
103.1 | 0 | 28 | 1.28 | 2520.2 | 1.23
104.3 | 0 | 28 | 1.3 | 2561.5 | 1.31
105.5 | 0 | 28 | 1.35 | 2661.4 | 1.41
106.7 | 0 | 28 | 1.34 | 2640.9 | 1.33
107.9 | 0 | 28 | 1.31 | 2588.4 | 1.3
109.1 | 0 | 28 | 1.33 | 2629.6 | 1.32
110.3 | 0 | 28 | 1.34 | 2648.3 | 1.33
111.5 | 0 | 28 | 1.36 | 2688.5 | 1.4
112.7 | 0 | 28 | 1.33 | 2617.6 | 1.31
113.9 | 0 | 28 | 1.37 | 2712.4 | 1.37
115.1 | 0 | 28 | 1.35 | 2670.5 | 1.36
116.3 | 0 | 28 | 1.38 | 2722.5 | 1.37
117.5 | 0 | 28 | 1.37 | 2712.5 | 1.36
118.8 | 0 | 28 | 1.35 | 2670.3 | 1.34
119.9 | 0 | 28 | 1.37 | 2707.5 | 1.35
121.1 | 0 | 28 | 1.39 | 2740.3 | 1.37
122.3 | 0 | 28 | 1.37 | 2699.9 | 1.4
123.5 | 0 | 28 | 1.35 | 2675.7 | 1.36
124.7 | 0 | 28 | 1.4 | 2758.6 | 1.35
126 | 0 | 28 | 1.38 | 2727 | 1.42
127.1 | 0 | 28 | 1.37 | 2704.1 | 1.36
128.3 | 0 | 28 | 1.4 | 2768.4 | 1.4
129.5 | 0 | 28 | 1.4 | 2767 | 1.41
130.7 | 0 | 28 | 1.38 | 2719.2 | 1.37
132 | 0 | 28 | 1.44 | 2853.9 | 1.44
133.2 | 0 | 28 | 1.43 | 2820.8 | 1.41
134.4 | 0 | 28 | 1.46 | 2879.6 | 1.49
135.6 | 0 | 28 | 1.42 | 2795 | 1.41
136.8 | 0 | 28 | 1.44 | 2846.5 | 1.45
138 | 0 | 28 | 1.43 | 2815.1 | 1.44
139.2 | 0 | 28 | 1.45 | 2870.3 | 1.43
140.4 | 0 | 28 | 1.44 | 2841.8 | 1.43
141.6 | 0 | 28 | 1.44 | 2840.2 | 1.43
142.8 | 0 | 28 | 1.47 | 2912 | 1.48
144 | 0 | 28 | 1.44 | 2851.5 | 1.43
145.2 | 0 | 28 | 1.44 | 2838.4 | 1.43
146.4 | 0 | 28 | 1.45 | 2856.8 | 1.44
147.6 | 0 | 28 | 1.41 | 2787.9 | 1.38
148.8 | 0 | 28 | 1.38 | 2726.1 | 1.44
150 | 0 | 28 | 1.4 | 2759 | 1.39
151.4 | 0 | 28 | 1.46 | 2888.1 | 1.47