## Feuil1
Measurement time: | 02/09/2022 21:00:33 |  |  |  |  | Orientation | Symétrie (%) | Homogénéité (%) | Pénombre G (cm) | Pénombre D (cm)
Radiation device: | Clinac3 Accelerator |  |  |  |  | Inline | 4.16 | 5.69 | 1.29 | 1.27
Energy: | 12 MeV |  |  |  |  | Crossline | 3.53 | 5.39 | 1.24 | 1.23
Controller: | CCU
Measurement device: | Blue Phantom 2 (48*48*41)
Field detector: | CC 13 - F
Reference detector: | CC 13 - R pas offset energie
SAD: | 1000 mm
SSD: | 1000 mm
Field size: | 100 x 100 mm
Gantry angle: | 0
Measurement medium: | Water
Scan type: | Inline
Scan mode: | Continuous
Wedge: | none
Points [mm]:
Inline | Crossline | Depth | Normalized field | Current field | Ratio
-151.4 | 0 | 28 | 2 | 3947.6 | 2.32
-150.7 | 0 | 28 | 1.28 | 2537.7 | 1.29
-149.3 | 0 | 28 | 1.28 | 2536.5 | 1.26
-148.2 | 0 | 28 | 1.27 | 2514.4 | 1.32
-146.9 | 0 | 28 | 1.26 | 2490.6 | 1.25
-145.7 | 0 | 28 | 1.25 | 2470.2 | 1.26
-144.5 | 0 | 28 | 1.24 | 2452.9 | 1.24
-143.3 | 0 | 28 | 1.26 | 2493 | 1.27
-142.2 | 0 | 28 | 1.23 | 2435.5 | 1.22
-140.9 | 0 | 28 | 1.24 | 2442.1 | 1.22
-139.7 | 0 | 28 | 1.23 | 2433.4 | 1.22
-138.5 | 0 | 28 | 1.28 | 2536.1 | 1.27
-137.3 | 0 | 28 | 1.24 | 2447.5 | 1.21
-136.1 | 0 | 28 | 1.27 | 2517.4 | 1.27
-134.9 | 0 | 28 | 1.26 | 2491.4 | 1.25
-133.7 | 0 | 28 | 1.26 | 2480.5 | 1.23
-132.5 | 0 | 28 | 1.28 | 2520.3 | 1.31
-131.3 | 0 | 28 | 1.28 | 2529.4 | 1.27
-130.1 | 0 | 28 | 1.29 | 2542.6 | 1.29
-128.9 | 0 | 28 | 1.27 | 2517.7 | 1.27
-127.7 | 0 | 28 | 1.32 | 2604.5 | 1.32
-126.5 | 0 | 28 | 1.31 | 2586.2 | 1.31
-125.3 | 0 | 28 | 1.3 | 2568.5 | 1.29
-124.1 | 0 | 28 | 1.28 | 2523.9 | 1.27
-122.9 | 0 | 28 | 1.31 | 2593.2 | 1.31
-121.7 | 0 | 28 | 1.26 | 2485.7 | 1.22
-120.5 | 0 | 28 | 1.3 | 2559.6 | 1.28
-119.3 | 0 | 28 | 1.34 | 2652.1 | 1.4
-118.1 | 0 | 28 | 1.32 | 2600.3 | 1.28
-116.9 | 0 | 28 | 1.26 | 2478.7 | 1.26
-115.7 | 0 | 28 | 1.3 | 2560.9 | 1.32
-114.5 | 0 | 28 | 1.26 | 2496.4 | 1.24
-113.3 | 0 | 28 | 1.29 | 2553.5 | 1.32
-112.1 | 0 | 28 | 1.24 | 2455 | 1.24
-110.9 | 0 | 28 | 1.26 | 2481.5 | 1.25
-109.7 | 0 | 28 | 1.25 | 2466 | 1.26
-108.5 | 0 | 28 | 1.27 | 2511.7 | 1.29
-107.3 | 0 | 28 | 1.23 | 2426.8 | 1.22
-106.1 | 0 | 28 | 1.26 | 2489.6 | 1.27
-104.9 | 0 | 28 | 1.24 | 2449.3 | 1.24
-103.7 | 0 | 28 | 1.17 | 2312.1 | 1.16
-102.5 | 0 | 28 | 1.22 | 2402.6 | 1.23
-101.3 | 0 | 28 | 1.18 | 2333.9 | 1.18
-100.1 | 0 | 28 | 1.17 | 2315.9 | 1.16
-98.9 | 0 | 28 | 1.12 | 2217.6 | 1.13
-97.7 | 0 | 28 | 1.1 | 2169.9 | 1.07
-96.5 | 0 | 28 | 1.11 | 2190.4 | 1.08
-95.3 | 0 | 28 | 1.1 | 2166.4 | 1.1
-94.1 | 0 | 28 | 1.05 | 2069.9 | 1.04
-92.9 | 0 | 28 | 1.03 | 2040 | 1.02
-91.6 | 0 | 28 | 0.98 | 1936 | 0.99
-90.5 | 0 | 28 | 0.9 | 1783.4 | 0.91
-89.3 | 0 | 28 | 0.8 | 1572.1 | 0.78
-88 | 0 | 28 | 0.74 | 1463.2 | 0.74
-86.9 | 0 | 28 | 0.69 | 1357.1 | 0.69
-85.6 | 0 | 28 | 0.47 | 925.3 | 0.45
-84.5 | 0 | 28 | 0.44 | 874.9 | 0.45
-83.2 | 0 | 28 | 0.32 | 639.8 | 0.32
-82 | 0 | 28 | 0.2 | 395.4 | 0.2
-80.8 | 0 | 28 | 0.03 | 63.6 | 0.03
-79.6 | 0 | 28 | 0.2 | 387 | 0.19
-78.4 | 0 | 28 | 0.46 | 901.6 | 0.44
-77.2 | 0 | 28 | 0.62 | 1217.3 | 0.62
-76 | 0 | 28 | 0.83 | 1639.2 | 0.86
-74.8 | 0 | 28 | 1.47 | 2893.6 | 1.39
-73.6 | 0 | 28 | 1.62 | 3190.9 | 1.67
-72.4 | 0 | 28 | 2.28 | 4494.1 | 2.24
-71.2 | 0 | 28 | 2.8 | 5523.5 | 2.78
-70 | 0 | 28 | 3.38 | 6676.6 | 3.45
-68.8 | 0 | 28 | 4.39 | 8669.3 | 4.31
-67.6 | 0 | 28 | 5.79 | 11440.4 | 5.45
-66.4 | 0 | 28 | 6.29 | 12419.3 | 6.45
-65.2 | 0 | 28 | 8.04 | 15887.7 | 8
-64 | 0 | 28 | 10.24 | 20222.7 | 9.88
-62.8 | 0 | 28 | 11.93 | 23571.9 | 11.99
-61.6 | 0 | 28 | 14.7 | 29025.1 | 14.78
-60.4 | 0 | 28 | 17.96 | 35474.8 | 17.96
-59.2 | 0 | 28 | 22.02 | 43497.3 | 22.02
-58 | 0 | 28 | 25.09 | 49547.4 | 26.32
-56.8 | 0 | 28 | 32.93 | 65035.8 | 31.68
-55.6 | 0 | 28 | 35.98 | 71071.3 | 37.6
-54.4 | 0 | 28 | 44.2 | 87294.8 | 44
-53.2 | 0 | 28 | 53.74 | 106141.9 | 51.05
-52 | 0 | 28 | 55.7 | 110011.8 | 57.45
-50.8 | 0 | 28 | 61.67 | 121810 | 63.66
-49.6 | 0 | 28 | 73.57 | 145308.9 | 69.86
-48.4 | 0 | 28 | 71.95 | 142108.4 | 74.64
-47.2 | 0 | 28 | 79.56 | 157131.4 | 79.31
-46 | 0 | 28 | 87.1 | 172030.6 | 83.52
-44.8 | 0 | 28 | 82.44 | 162832.8 | 85.97
-43.6 | 0 | 28 | 88.76 | 175306.8 | 88.6
-42.4 | 0 | 28 | 95.22 | 188069.7 | 90.97
-41.2 | 0 | 28 | 89.67 | 177110 | 92.03
-39.9 | 0 | 28 | 94.1 | 185864.6 | 93.44
-38.8 | 0 | 28 | 99.84 | 197193.2 | 94.71
-37.6 | 0 | 28 | 93.17 | 184016.8 | 95.24
-36.3 | 0 | 28 | 97.72 | 192999.5 | 96.2
-35.2 | 0 | 28 | 97.06 | 191705.7 | 96.7
-33.9 | 0 | 28 | 95.26 | 188151.2 | 97.06
-32.7 | 0 | 28 | 97.23 | 192033.1 | 97.41
-31.5 | 0 | 28 | 100.25 | 197998.1 | 97.9
-30.3 | 0 | 28 | 97.12 | 191826.3 | 98.01
-29.1 | 0 | 28 | 96.49 | 190583.3 | 98.23
-27.9 | 0 | 28 | 102.42 | 202284.4 | 98.7
-26.7 | 0 | 28 | 96.81 | 191216.5 | 98.82
-25.5 | 0 | 28 | 99.75 | 197015.7 | 98.96
-24.3 | 0 | 28 | 102.78 | 203006 | 99.29
-23.1 | 0 | 28 | 97.72 | 193010.7 | 99.31
-21.9 | 0 | 28 | 96.86 | 191307.4 | 99.3
-20.7 | 0 | 28 | 102.83 | 203108.3 | 99.55
-19.5 | 0 | 28 | 95.38 | 188390.8 | 99.37
-18.3 | 0 | 28 | 101.47 | 200405.3 | 99.65
-17.1 | 0 | 28 | 98.16 | 193869.4 | 99.72
-15.9 | 0 | 28 | 98.06 | 193667.6 | 99.54
-14.7 | 0 | 28 | 101.41 | 200300.5 | 99.77
-13.5 | 0 | 28 | 102.57 | 202594.6 | 99.97
-12.3 | 0 | 28 | 96.45 | 190497.8 | 99.63
-11.1 | 0 | 28 | 100.22 | 197950.7 | 99.7
-9.9 | 0 | 28 | 103.24 | 203916.1 | 100.2
-8.7 | 0 | 28 | 100.04 | 197593 | 100.2
-7.5 | 0 | 28 | 100.1 | 197715.6 | 99.99
-6.3 | 0 | 28 | 101.8 | 201070.4 | 100.27
-5.1 | 0 | 28 | 99.59 | 196704.3 | 100.11
-3.9 | 0 | 28 | 100.51 | 198520.3 | 100.08
-2.7 | 0 | 28 | 102.38 | 202203.6 | 100.19
-1.5 | 0 | 28 | 100.22 | 197943.8 | 100.07
-0.3 | 0 | 28 | 102.32 | 202100.1 | 100.3
0.9 | 0 | 28 | 97.65 | 192873.9 | 100.08
2.2 | 0 | 28 | 101.23 | 199933.7 | 100.33
3.3 | 0 | 28 | 96.98 | 191540 | 100.02
4.5 | 0 | 28 | 101.31 | 200095.1 | 100.19
5.7 | 0 | 28 | 99.66 | 196828.8 | 100.14
6.9 | 0 | 28 | 99.71 | 196930.3 | 100.07
8.2 | 0 | 28 | 100.54 | 198574.4 | 100.17
9.3 | 0 | 28 | 100.47 | 198444.7 | 100.02
10.5 | 0 | 28 | 101.37 | 200206.3 | 100.12
11.7 | 0 | 28 | 101.67 | 200801.7 | 100.01
12.9 | 0 | 28 | 96.79 | 191170.7 | 99.66
14.2 | 0 | 28 | 101.15 | 199787.1 | 99.73
15.3 | 0 | 28 | 101.58 | 200635 | 99.97
16.6 | 0 | 28 | 101.2 | 199881.2 | 99.46
17.7 | 0 | 28 | 94.99 | 187621.4 | 99.22
19 | 0 | 28 | 99.9 | 197302.3 | 99.76
20.2 | 0 | 28 | 98.13 | 193812.1 | 99.44
21.3 | 0 | 28 | 97.21 | 192007.4 | 99.2
22.6 | 0 | 28 | 101.92 | 201302.1 | 99.29
23.8 | 0 | 28 | 97.53 | 192635.1 | 98.97
25 | 0 | 28 | 98.63 | 194812 | 98.97
26.2 | 0 | 28 | 100.32 | 198131.4 | 98.66
27.4 | 0 | 28 | 98.83 | 195196.3 | 98.35
28.6 | 0 | 28 | 99.28 | 196077.4 | 98.08
29.8 | 0 | 28 | 99 | 195537.3 | 97.57
31 | 0 | 28 | 94.7 | 187037.2 | 97.28
32.2 | 0 | 28 | 97.82 | 193204.4 | 96.9
33.4 | 0 | 28 | 97.37 | 192309 | 96.23
34.6 | 0 | 28 | 95.85 | 189318.8 | 95.52
35.8 | 0 | 28 | 94.79 | 187220.6 | 94.5
37 | 0 | 28 | 93.63 | 184937.4 | 93.56
38.2 | 0 | 28 | 92.07 | 181843.6 | 92.34
39.4 | 0 | 28 | 90.74 | 179218.9 | 90.84
40.6 | 0 | 28 | 89.29 | 176347.4 | 88.66
41.8 | 0 | 28 | 86.53 | 170913.3 | 86.23
43 | 0 | 28 | 84.5 | 166897.5 | 83.3
44.2 | 0 | 28 | 81.65 | 161268.6 | 79.83
45.4 | 0 | 28 | 72.78 | 143747.1 | 75.13
46.6 | 0 | 28 | 71.46 | 141144.9 | 70.39
47.8 | 0 | 28 | 65.55 | 129475.1 | 64.78
49 | 0 | 28 | 57.96 | 114468.7 | 58.16
50.2 | 0 | 28 | 51.77 | 102243.1 | 51.65
51.4 | 0 | 28 | 44.55 | 87987.8 | 45.01
52.6 | 0 | 28 | 38.92 | 76861 | 38.61
53.8 | 0 | 28 | 32.18 | 63552.9 | 32.48
55 | 0 | 28 | 27.5 | 54324.4 | 26.96
56.2 | 0 | 28 | 21.95 | 43346 | 22.02
57.4 | 0 | 28 | 17.66 | 34886.8 | 17.92
58.6 | 0 | 28 | 14.9 | 29430.4 | 14.61
59.8 | 0 | 28 | 12.03 | 23752 | 11.91
61 | 0 | 28 | 9.62 | 18999.2 | 9.58
62.2 | 0 | 28 | 7.75 | 15301.6 | 7.79
63.4 | 0 | 28 | 6.52 | 12871.9 | 6.38
64.6 | 0 | 28 | 5.06 | 10002.3 | 5.15
65.8 | 0 | 28 | 3.98 | 7863.7 | 4.15
67.1 | 0 | 28 | 3.48 | 6878.7 | 3.44
68.2 | 0 | 28 | 2.76 | 5460.2 | 2.74
69.5 | 0 | 28 | 2.25 | 4442 | 2.22
70.7 | 0 | 28 | 1.77 | 3486.6 | 1.73
71.9 | 0 | 28 | 1.2 | 2376.8 | 1.24
73.1 | 0 | 28 | 1.03 | 2038.9 | 1.02
74.3 | 0 | 28 | 0.73 | 1447.7 | 0.73
75.5 | 0 | 28 | 0.49 | 970.1 | 0.49
76.7 | 0 | 28 | 0.23 | 445.2 | 0.23
77.9 | 0 | 28 | 0.11 | 215.9 | 0.11
79.1 | 0 | 28 | 0.07 | 129.3 | 0.07
80.3 | 0 | 28 | 0.24 | 470.5 | 0.24
81.5 | 0 | 28 | 0.36 | 719.7 | 0.36
82.7 | 0 | 28 | 0.46 | 899.3 | 0.45
83.9 | 0 | 28 | 0.55 | 1093.1 | 0.54
85.1 | 0 | 28 | 0.68 | 1349.7 | 0.68
86.3 | 0 | 28 | 0.75 | 1483.4 | 0.77
87.5 | 0 | 28 | 0.86 | 1698.4 | 0.85
88.7 | 0 | 28 | 0.97 | 1908.1 | 0.97
89.9 | 0 | 28 | 1.03 | 2033 | 1.04
91.1 | 0 | 28 | 1.1 | 2180.2 | 1.11
92.3 | 0 | 28 | 1.03 | 2039.3 | 1
93.5 | 0 | 28 | 1.13 | 2236.7 | 1.17
94.7 | 0 | 28 | 1.14 | 2250.3 | 1.12
95.9 | 0 | 28 | 1.17 | 2304.3 | 1.15
97.1 | 0 | 28 | 1.26 | 2484.6 | 1.29
98.3 | 0 | 28 | 1.2 | 2379.8 | 1.19
99.5 | 0 | 28 | 1.25 | 2477.6 | 1.24
100.7 | 0 | 28 | 1.31 | 2596.3 | 1.37
101.9 | 0 | 28 | 1.29 | 2549.9 | 1.29
103.1 | 0 | 28 | 1.28 | 2520.2 | 1.23
104.3 | 0 | 28 | 1.3 | 2561.5 | 1.31
105.5 | 0 | 28 | 1.35 | 2661.4 | 1.41
106.7 | 0 | 28 | 1.34 | 2640.9 | 1.33
107.9 | 0 | 28 | 1.31 | 2588.4 | 1.3
109.1 | 0 | 28 | 1.33 | 2629.6 | 1.32
110.3 | 0 | 28 | 1.34 | 2648.3 | 1.33
111.5 | 0 | 28 | 1.36 | 2688.5 | 1.4
112.7 | 0 | 28 | 1.33 | 2617.6 | 1.31
113.9 | 0 | 28 | 1.37 | 2712.4 | 1.37
115.1 | 0 | 28 | 1.35 | 2670.5 | 1.36
116.3 | 0 | 28 | 1.38 | 2722.5 | 1.37
117.5 | 0 | 28 | 1.37 | 2712.5 | 1.36
118.8 | 0 | 28 | 1.35 | 2670.3 | 1.34
119.9 | 0 | 28 | 1.37 | 2707.5 | 1.35
121.1 | 0 | 28 | 1.39 | 2740.3 | 1.37
122.3 | 0 | 28 | 1.37 | 2699.9 | 1.4
123.5 | 0 | 28 | 1.35 | 2675.7 | 1.36
124.7 | 0 | 28 | 1.4 | 2758.6 | 1.35
126 | 0 | 28 | 1.38 | 2727 | 1.42
127.1 | 0 | 28 | 1.37 | 2704.1 | 1.36
128.3 | 0 | 28 | 1.4 | 2768.4 | 1.4
129.5 | 0 | 28 | 1.4 | 2767 | 1.41
130.7 | 0 | 28 | 1.38 | 2719.2 | 1.37
132 | 0 | 28 | 1.44 | 2853.9 | 1.44
133.2 | 0 | 28 | 1.43 | 2820.8 | 1.41
134.4 | 0 | 28 | 1.46 | 2879.6 | 1.49
135.6 | 0 | 28 | 1.42 | 2795 | 1.41
136.8 | 0 | 28 | 1.44 | 2846.5 | 1.45
138 | 0 | 28 | 1.43 | 2815.1 | 1.44
139.2 | 0 | 28 | 1.45 | 2870.3 | 1.43
140.4 | 0 | 28 | 1.44 | 2841.8 | 1.43
141.6 | 0 | 28 | 1.44 | 2840.2 | 1.43
142.8 | 0 | 28 | 1.47 | 2912 | 1.48
144 | 0 | 28 | 1.44 | 2851.5 | 1.43
145.2 | 0 | 28 | 1.44 | 2838.4 | 1.43
146.4 | 0 | 28 | 1.45 | 2856.8 | 1.44
147.6 | 0 | 28 | 1.41 | 2787.9 | 1.38
148.8 | 0 | 28 | 1.38 | 2726.1 | 1.44
150 | 0 | 28 | 1.4 | 2759 | 1.39
151.4 | 0 | 28 | 1.46 | 2888.1 | 1.47
Measurement time: | 02/09/2022 21:05:13
Radiation device: | Clinac3 Accelerator
Energy: | 12 MeV
Controller: | CCU
Measurement device: | Blue Phantom 2 (48*48*41)
Field detector: | CC 13 - F
Reference detector: | CC 13 - R pas offset energie
SAD: | 1000 mm
SSD: | 1000 mm
Field size: | 100 x 100 mm
Gantry angle: | 0
Measurement medium: | Water
Scan type: | Crossline
Scan mode: | Continuous
Wedge: | none
Points [mm]:
Inline | Crossline | Depth | Normalized field | Current field | Ratio
0 | 151.4 | 28 | 1.81 | 3577.6 | 2.07
0 | 150.7 | 28 | 1.43 | 2822 | 1.45
0 | 149.3 | 28 | 1.42 | 2805.8 | 1.4
0 | 148.1 | 28 | 1.41 | 2785.8 | 1.4
0 | 146.9 | 28 | 1.41 | 2787.5 | 1.39
0 | 145.7 | 28 | 1.46 | 2879.8 | 1.44
0 | 144.5 | 28 | 1.45 | 2862.4 | 1.44
0 | 143.3 | 28 | 1.38 | 2725.3 | 1.38
0 | 142.1 | 28 | 1.41 | 2787 | 1.42
0 | 140.9 | 28 | 1.37 | 2715.5 | 1.36
0 | 139.6 | 28 | 1.39 | 2752.1 | 1.41
0 | 138.5 | 28 | 1.39 | 2749.4 | 1.42
0 | 137.3 | 28 | 1.42 | 2812.3 | 1.41
0 | 136.1 | 28 | 1.35 | 2674.8 | 1.33
0 | 134.9 | 28 | 1.4 | 2761.5 | 1.36
0 | 133.7 | 28 | 1.42 | 2798 | 1.42
0 | 132.5 | 28 | 1.37 | 2702.8 | 1.34
0 | 131.3 | 28 | 1.39 | 2751.8 | 1.41
0 | 130.1 | 28 | 1.4 | 2760.3 | 1.4
0 | 128.9 | 28 | 1.41 | 2777.1 | 1.39
0 | 127.7 | 28 | 1.41 | 2779.7 | 1.4
0 | 126.5 | 28 | 1.39 | 2751.9 | 1.39
0 | 125.3 | 28 | 1.41 | 2787.2 | 1.42
0 | 124.1 | 28 | 1.39 | 2739 | 1.4
0 | 122.9 | 28 | 1.4 | 2772.3 | 1.38
0 | 121.7 | 28 | 1.41 | 2778.8 | 1.42
0 | 120.5 | 28 | 1.39 | 2749.2 | 1.41
0 | 119.3 | 28 | 1.39 | 2743.9 | 1.38
0 | 118.1 | 28 | 1.4 | 2755.7 | 1.38
0 | 116.9 | 28 | 1.36 | 2692.4 | 1.34
0 | 115.6 | 28 | 1.45 | 2865.6 | 1.5
0 | 114.5 | 28 | 1.34 | 2652.6 | 1.33
0 | 113.3 | 28 | 1.37 | 2696.7 | 1.34
0 | 112.1 | 28 | 1.36 | 2683.5 | 1.36
0 | 110.8 | 28 | 1.33 | 2629 | 1.3
0 | 109.6 | 28 | 1.34 | 2653.4 | 1.36
0 | 108.4 | 28 | 1.32 | 2614.9 | 1.39
0 | 107.2 | 28 | 1.33 | 2634 | 1.29
0 | 106.1 | 28 | 1.34 | 2648.2 | 1.38
0 | 104.8 | 28 | 1.34 | 2640.2 | 1.33
0 | 103.6 | 28 | 1.3 | 2568.4 | 1.28
0 | 102.5 | 28 | 1.3 | 2565.8 | 1.29
0 | 101.2 | 28 | 1.33 | 2619.6 | 1.36
0 | 100.1 | 28 | 1.31 | 2584.8 | 1.29
0 | 98.8 | 28 | 1.23 | 2432.3 | 1.22
0 | 97.6 | 28 | 1.25 | 2460.4 | 1.24
0 | 96.4 | 28 | 1.23 | 2421.2 | 1.23
0 | 95.2 | 28 | 1.22 | 2406.7 | 1.21
0 | 94 | 28 | 1.18 | 2329.6 | 1.17
0 | 92.8 | 28 | 1.21 | 2388.6 | 1.2
0 | 91.6 | 28 | 1.12 | 2207.7 | 1.1
0 | 90.4 | 28 | 1.17 | 2312.4 | 1.16
0 | 89.2 | 28 | 1.04 | 2057.2 | 1.02
0 | 88 | 28 | 1.04 | 2047.9 | 1.07
0 | 86.8 | 28 | 0.93 | 1833.3 | 0.92
0 | 85.6 | 28 | 0.84 | 1666.2 | 0.84
0 | 84.5 | 28 | 0.75 | 1489.5 | 0.73
0 | 83.2 | 28 | 0.71 | 1407.4 | 0.75
0 | 82.1 | 28 | 0.5 | 986.5 | 0.48
0 | 80.8 | 28 | 0.4 | 796.5 | 0.41
0 | 79.6 | 28 | 0.2 | 395.8 | 0.2
0 | 78.4 | 28 | 0.05 | 102.9 | 0.05
0 | 77.3 | 28 | 0.04 | 76.6 | 0.04
0 | 76 | 28 | 0.41 | 804.9 | 0.4
0 | 74.8 | 28 | 0.55 | 1077.2 | 0.54
0 | 73.6 | 28 | 0.72 | 1419.7 | 0.75
0 | 72.4 | 28 | 1.14 | 2245.6 | 1.14
0 | 71.2 | 28 | 1.56 | 3076.1 | 1.51
0 | 70 | 28 | 1.88 | 3717.5 | 1.9
0 | 68.8 | 28 | 2.31 | 4559.6 | 2.34
0 | 67.6 | 28 | 2.94 | 5807 | 2.95
0 | 66.4 | 28 | 3.48 | 6863.7 | 3.61
0 | 65.2 | 28 | 4.54 | 8972.3 | 4.53
0 | 64 | 28 | 5.71 | 11268.3 | 5.62
0 | 62.7 | 28 | 6.93 | 13696.6 | 6.88
0 | 61.6 | 28 | 8.43 | 16653.9 | 8.31
0 | 60.4 | 28 | 10.49 | 20710.2 | 10.35
0 | 59.2 | 28 | 12.24 | 24181.1 | 12.59
0 | 58 | 28 | 15.9 | 31394.3 | 15.69
0 | 56.8 | 28 | 19.3 | 38118 | 19.11
0 | 55.6 | 28 | 23.54 | 46486.2 | 23.37
0 | 54.4 | 28 | 28.77 | 56826 | 28.57
0 | 53.2 | 28 | 34.22 | 67595.5 | 34.19
0 | 52 | 28 | 40.61 | 80216.7 | 40.73
0 | 50.8 | 28 | 47.28 | 93378.7 | 47.27
0 | 49.6 | 28 | 54.64 | 107909.8 | 54.44
0 | 48.4 | 28 | 62.03 | 122507.5 | 61.35
0 | 47.2 | 28 | 68.05 | 134410.9 | 67.64
0 | 46 | 28 | 74.33 | 146800.7 | 73.41
0 | 44.8 | 28 | 80.33 | 158665.1 | 78.37
0 | 43.6 | 28 | 79.84 | 157696.2 | 82.45
0 | 42.4 | 28 | 86.52 | 170885 | 86.01
0 | 41.2 | 28 | 89.24 | 176263.3 | 88.68
0 | 40 | 28 | 92.08 | 181859 | 90.95
0 | 38.8 | 28 | 93.07 | 183829.6 | 92.62
0 | 37.5 | 28 | 96.48 | 190565.4 | 93.93
0 | 36.3 | 28 | 90.89 | 179524.3 | 94.57
0 | 35.1 | 28 | 96.42 | 190431 | 95.77
0 | 33.9 | 28 | 97.26 | 192091.3 | 96.5
0 | 32.7 | 28 | 98.71 | 194960.2 | 97.13
0 | 31.5 | 28 | 97.77 | 193104.9 | 97.23
0 | 30.3 | 28 | 100.66 | 198818.6 | 98
0 | 29.1 | 28 | 94.26 | 186163.7 | 98.03
0 | 27.9 | 28 | 100.29 | 198073.8 | 98.42
0 | 26.7 | 28 | 99.86 | 197225.4 | 98.75
0 | 25.5 | 28 | 100.25 | 198003.5 | 99
0 | 24.3 | 28 | 100.07 | 197643.2 | 98.96
0 | 23.1 | 28 | 97.63 | 192829.1 | 99.09
0 | 21.9 | 28 | 100.53 | 198546.6 | 99.47
0 | 20.7 | 28 | 98.15 | 193849 | 99.42
0 | 19.5 | 28 | 100.87 | 199231.5 | 99.65
0 | 18.3 | 28 | 97.5 | 192574.5 | 99.56
0 | 17.1 | 28 | 99.88 | 197273.6 | 99.73
0 | 15.9 | 28 | 100.09 | 197695 | 99.9
0 | 14.7 | 28 | 101.33 | 200142.1 | 100.08
0 | 13.5 | 28 | 99.62 | 196767.1 | 99.77
0 | 12.3 | 28 | 99.01 | 195560.9 | 99.94
0 | 11.1 | 28 | 101.62 | 200711.8 | 100.04
0 | 9.9 | 28 | 100.71 | 198917.9 | 99.83
0 | 8.7 | 28 | 101.85 | 201159.9 | 100.21
0 | 7.5 | 28 | 100.61 | 198705.7 | 100.16
0 | 6.3 | 28 | 100.09 | 197694.1 | 100.01
0 | 5.1 | 28 | 99.32 | 196157.3 | 100.17
0 | 3.9 | 28 | 101.08 | 199641 | 100.07
0 | 2.7 | 28 | 101.16 | 199794.3 | 100.2
0 | 1.5 | 28 | 101.24 | 199966.9 | 100.38
0 | 0.3 | 28 | 102.71 | 202863.4 | 100.35
0 | -0.9 | 28 | 100.51 | 198508.9 | 100.32
0 | -2.1 | 28 | 98.81 | 195153.1 | 100.14
0 | -3.3 | 28 | 101.01 | 199496.4 | 100.5
0 | -4.5 | 28 | 101.42 | 200304.7 | 100.36
0 | -5.7 | 28 | 101.27 | 200010.1 | 100.27
0 | -7 | 28 | 100.15 | 197800.6 | 100.21
0 | -8.2 | 28 | 99.73 | 196974.8 | 100.24
0 | -9.3 | 28 | 100.43 | 198363.8 | 99.96
0 | -10.6 | 28 | 101.04 | 199564.1 | 100.38
0 | -11.8 | 28 | 101.71 | 200877 | 100.39
0 | -13 | 28 | 99.15 | 195828.8 | 100.07
0 | -14.2 | 28 | 102.19 | 201833.1 | 100.34
0 | -15.4 | 28 | 101.45 | 200377.4 | 100.24
0 | -16.6 | 28 | 101.55 | 200565.3 | 100.19
0 | -17.8 | 28 | 96.56 | 190714.2 | 99.99
0 | -19 | 28 | 102.09 | 201637.2 | 99.99
0 | -20.2 | 28 | 100.82 | 199134.6 | 99.92
0 | -21.4 | 28 | 99.87 | 197256.5 | 99.61
0 | -22.6 | 28 | 99.75 | 197017.6 | 99.63
0 | -23.8 | 28 | 98.06 | 193677.4 | 99.67
0 | -25 | 28 | 98.66 | 194858.9 | 99.28
0 | -26.2 | 28 | 101.88 | 201217.9 | 99.16
0 | -27.4 | 28 | 97.56 | 192685.3 | 99.07
0 | -28.6 | 28 | 100.93 | 199351.9 | 99.14
0 | -29.8 | 28 | 100.22 | 197944.8 | 98.82
0 | -31 | 28 | 97.7 | 192970.5 | 98.4
0 | -32.2 | 28 | 99.49 | 196511.5 | 98.23
0 | -33.4 | 28 | 101.12 | 199716.3 | 97.86
0 | -34.6 | 28 | 96.31 | 190215 | 97.2
0 | -35.8 | 28 | 93.54 | 184757.3 | 96.73
0 | -37 | 28 | 100.14 | 197776.2 | 96.47
0 | -38.2 | 28 | 94.25 | 186151.3 | 95.39
0 | -39.4 | 28 | 95.64 | 188890 | 94.68
0 | -40.6 | 28 | 96.11 | 189835.2 | 93.59
0 | -41.8 | 28 | 90.1 | 177956.3 | 91.99
0 | -43 | 28 | 90.42 | 178595.2 | 90.42
0 | -44.2 | 28 | 90.67 | 179074 | 88.27
0 | -45.4 | 28 | 83.7 | 165310.9 | 85.42
0 | -46.6 | 28 | 83.56 | 165038.5 | 82.29
0 | -47.8 | 28 | 81.42 | 160815.5 | 78.27
0 | -49 | 28 | 71.52 | 141253.7 | 73.11
0 | -50.2 | 28 | 68.85 | 135994.7 | 67.93
0 | -51.4 | 28 | 62.17 | 122784 | 61.66
0 | -52.6 | 28 | 53.64 | 105943.7 | 54.77
0 | -53.8 | 28 | 49.24 | 97251.2 | 48.32
0 | -55 | 28 | 43.28 | 85480.9 | 41.32
0 | -56.2 | 28 | 33.83 | 66808.2 | 34.72
0 | -57.4 | 28 | 29.23 | 57731.2 | 29.14
0 | -58.7 | 28 | 24.43 | 48243.2 | 23.77
0 | -59.8 | 28 | 19.27 | 38063.3 | 19.39
0 | -61 | 28 | 15 | 29616.8 | 15.66
0 | -62.3 | 28 | 13.53 | 26719.2 | 12.84
0 | -63.5 | 28 | 9.88 | 19522.9 | 10.23
0 | -64.7 | 28 | 8.63 | 17050 | 8.5
0 | -65.9 | 28 | 6.92 | 13669.3 | 6.85
0 | -67.1 | 28 | 5.33 | 10532.6 | 5.49
0 | -68.3 | 28 | 4.62 | 9124.4 | 4.57
0 | -69.5 | 28 | 3.77 | 7452.4 | 3.74
0 | -70.7 | 28 | 2.87 | 5667.8 | 2.94
0 | -71.9 | 28 | 2.46 | 4853 | 2.42
0 | -73.1 | 28 | 2.07 | 4085.2 | 1.96
0 | -74.3 | 28 | 1.36 | 2690.3 | 1.4
0 | -75.5 | 28 | 1.11 | 2189.1 | 1.12
0 | -76.7 | 28 | 0.9 | 1772.2 | 0.87
0 | -77.9 | 28 | 0.55 | 1091.8 | 0.55
0 | -79.1 | 28 | 0.31 | 617.7 | 0.31
0 | -80.3 | 28 | 0.12 | 237.8 | 0.12
0 | -81.5 | 28 | 0.07 | 142.2 | 0.07
0 | -82.7 | 28 | 0.23 | 462.6 | 0.24
0 | -83.9 | 28 | 0.29 | 579.1 | 0.28
0 | -85.1 | 28 | 0.55 | 1088.3 | 0.56
0 | -86.3 | 28 | 0.65 | 1286.2 | 0.64
0 | -87.5 | 28 | 0.76 | 1495 | 0.76
0 | -88.7 | 28 | 0.87 | 1724.5 | 0.9
0 | -89.9 | 28 | 0.92 | 1808.2 | 0.9
0 | -91.1 | 28 | 0.95 | 1880 | 0.91
0 | -92.3 | 28 | 1.07 | 2109.7 | 1.11
0 | -93.5 | 28 | 1.09 | 2149.3 | 1.09
0 | -94.7 | 28 | 1.13 | 2237.5 | 1.11
0 | -96 | 28 | 1.24 | 2447.8 | 1.28
0 | -97.1 | 28 | 1.19 | 2347.9 | 1.18
0 | -98.3 | 28 | 1.2 | 2369.2 | 1.16
0 | -99.5 | 28 | 1.26 | 2482.2 | 1.3
0 | -100.7 | 28 | 1.3 | 2567.5 | 1.28
0 | -101.9 | 28 | 1.29 | 2550.6 | 1.25
0 | -103.1 | 28 | 1.34 | 2655.2 | 1.37
0 | -104.4 | 28 | 1.28 | 2532.4 | 1.3
0 | -105.5 | 28 | 1.31 | 2578.8 | 1.25
0 | -106.7 | 28 | 1.32 | 2601.2 | 1.33
0 | -107.9 | 28 | 1.35 | 2658.3 | 1.41
0 | -109.1 | 28 | 1.32 | 2601.4 | 1.29
0 | -110.4 | 28 | 1.36 | 2685.4 | 1.38
0 | -111.6 | 28 | 1.36 | 2676.8 | 1.36
0 | -112.8 | 28 | 1.37 | 2701.6 | 1.33
0 | -114 | 28 | 1.36 | 2694.2 | 1.37
0 | -115.2 | 28 | 1.36 | 2691.1 | 1.35
0 | -116.4 | 28 | 1.38 | 2718.8 | 1.34
0 | -117.6 | 28 | 1.42 | 2803.4 | 1.41
0 | -118.7 | 28 | 1.41 | 2786 | 1.46
0 | -120 | 28 | 1.37 | 2706.5 | 1.33
0 | -121.2 | 28 | 1.41 | 2781.3 | 1.45
0 | -122.4 | 28 | 1.4 | 2763.2 | 1.41
0 | -123.6 | 28 | 1.38 | 2735 | 1.36
0 | -124.8 | 28 | 1.41 | 2775.6 | 1.41
0 | -126 | 28 | 1.41 | 2783.5 | 1.41
0 | -127.1 | 28 | 1.42 | 2801.1 | 1.43
0 | -128.4 | 28 | 1.4 | 2770.5 | 1.41
0 | -129.6 | 28 | 1.4 | 2766.7 | 1.42
0 | -130.8 | 28 | 1.42 | 2810.1 | 1.41
0 | -132 | 28 | 1.39 | 2743.8 | 1.4
0 | -133.2 | 28 | 1.42 | 2811.3 | 1.43
0 | -134.4 | 28 | 1.37 | 2699.4 | 1.36
0 | -135.6 | 28 | 1.42 | 2813.9 | 1.42
0 | -136.8 | 28 | 1.38 | 2727.8 | 1.36
0 | -138 | 28 | 1.4 | 2757.1 | 1.43
0 | -139.2 | 28 | 1.4 | 2769.2 | 1.4
0 | -140.4 | 28 | 1.38 | 2734.5 | 1.37
0 | -141.6 | 28 | 1.41 | 2775.2 | 1.39
0 | -142.8 | 28 | 1.44 | 2850.5 | 1.45
0 | -144 | 28 | 1.42 | 2801.5 | 1.42
0 | -145.2 | 28 | 1.38 | 2719.8 | 1.36
0 | -146.4 | 28 | 1.46 | 2882.4 | 1.46
0 | -147.6 | 28 | 1.42 | 2797 | 1.4
0 | -148.8 | 28 | 1.44 | 2851.8 | 1.43
0 | -150 | 28 | 1.44 | 2837.1 | 1.44
0 | -151.4 | 28 | 1.44 | 2849.6 | 1.43