## Irradiations
2022-09-15
Etalonnage EBT3 lot
TrueBeam 6MV WFF
10x10 BU (MLC retracté)
Z=10cm
DSP=90cm
Débit 600 Um/min
Débit de référence (Gy/400UM) |  |  | 3.184 | 0.00796 | Gy/UM |  | Dans RS on a | 0.007962 | Gy | 0.02512%
CI de référence |  | 11924 |  |  | T (°C) | 21.4
Ndw |  | 53560000 | Gy/C |  | P (hPa) | 1009.5
kQ,Q0 |  | 0.992 |  |  | KTP | 1.0084
Krec |  | 1.003
mesure dans les plaques RW3
| nC | dose (Gy)
L1 | 58.94 | 3.1674
L2 | 58.92 | 3.1664
L3 | 58.92 | 3.1664
Lmean | 58.9267 | 3.1667 | -0.5424%
film | dose (Gy) | UM
2 | 0.103 | 12.9397 | 0.021566
3 | 0.302 | 37.9397 | 0.063233
4 | 0.501 | 62.9397 | 0.1049
5 | 0.7 | 87.9397 | 0.14657
6 | 1 | 125.6281 | 0.20938
7 | 1.5 | 188.4422 | 0.31407
8 | 2 | 251.2563 | 0.41876
9 | 3 | 376.8844 | 0.62814
10 | 5 | 628.1407 | 1.0469
11 | 8 | 1005.0251 | 1.675
12 | 10 | 1256.2814 | 2.0938
13 | 15 | 1884.4221 | 3.1407
14 | 20 | 2512.5628 | 4.1876
15 | 25 | 3140.7035 | 5.2345

## Courbe étalonnage RED - 1909
Film 0 Gy scanné 2ème fois
[9 empty] | 41858.393 | 129.66
[9 empty] | 41862.49 | 129.931 | 41869.22 | 0.1251%
[9 empty] | 41886.777 | 131.744
Dose (Gy) | Mean | std | Moyenne | Ecart-type de la moyenne | Dose calculée courbe 2 (Gy) | Ecart dose calculée / dose irradiée (%) | Dose calculée courbe 3 (Gy) | Ecart dose calculée / dose irradiée (%)
0 | 41778.716 | 133.753 | 41816.8897 | 37.1685 | -0.024193
| 41852.964 | 136.808
| 41818.989 | 131.564
0.103 | 40396.49 | 167.022 | 40432.6517 | 36.9206 | 0.10251 | -0.471%
| 40470.287 | 171.778 | [8 empty] | Courbe 2 |  | Courbe 3
| 40431.178 | 165.268
0.302 | 37746.442 | 162.429 | 37743.272 | 33.9263 | 0.3246 | 7.484%
| 37775.502 | 159.694
| 37707.872 | 159.132
0.501 | 35567.888 | 142.424 | 35597.778 | 31.0905 | 0.50768 | 1.333%
| 35629.944 | 146.103
| 35595.502 | 141.464
0.7 | 33711.143 | 156.577 | 33742.1293 | 32.3125 | 0.69236 | -1.091%
| 33775.622 | 159.85
| 33739.623 | 156.865
1 | 31467.411 | 140.324 | 31494.6537 | 26.7598 | 0.9744 | -2.56%
| 31520.903 | 140.023
| 31495.647 | 138.82
1.5 | 28622.105 | 123.285 | 28640.5447 | 21.5865 | 1.4698 | -2.013%
| 28664.289 | 123.532
| 28635.24 | 123.99
2 | 26437.601 | 138.768 | 26460.421 | 21.9627 | 1.9872 | -0.6383% |  |  |  |  | a | -4.451e-13 | a | -1.415e-11
| 26481.412 | 140.083 | [8 empty] | b | 5.121e-08 | b | 7.44e-07
| 26462.25 | 139.875 | [8 empty] | c | -0.002045 | c | -0.0139
3 | 23181.114 | 148.295 | 23198.6973 | 16.7981 | 3.0517 | 1.725% |  |  |  |  | d | 28.49 | d | 97.75
| 23214.581 | 148.537
| 23200.397 | 146.292
5 | 19141.591 | 117.17 | 19156.1187 | 15.6833 | 4.9788 | -0.4244% | 5.0289 | 0.5775%
| 19172.746 | 117.136
| 19154.019 | 118.561
8 | 15806.897 | 117.019 | 15807.6637 | 9.7636 |  |  | 8.0426 | 0.5323%
| 15798.306 | 116.02
| 15817.788 | 113.331
10 | 14188.868 | 114.111 | 14193.861 | 6.1552 |  |  | 9.8828 | -1.172%
| 14191.977 | 110.615
| 14200.738 | 111.057
15 | 11236.331 | 108.102 | 11242.237 | 7.1919 |  |  | 15.41 | 2.733%
| 11240.134 | 111.043
| 11250.246 | 109.183
20 | 9830.756 | 107.33 | 9827.9433 | 5.0336 |  |  | 19.5713 | -2.144%
| 9822.132 | 106.379
| 9830.942 | 109.969
25 | 8389.814 | 95.218 | 8389.8843 | 5.9838 |  |  | 25.1444 | 0.5775%
| 8383.936 | 97.779
| 8395.903 | 96.677

## Courbe étalonnage GREEN - 1909
ROI | 14,9 mm² | [8 empty] | Film 0 Gy scanné 2ème fois
[10 empty] | 40440.421 | 130.359
[10 empty] | 40414.595 | 128.978 | 40426.5277 | 0.1509%
[10 empty] | 40424.567 | 130.298
| Dose (Gy) | Mean | std | Moyenne | Ecart-type de la moyenne | Dose calculée courbe 2 (Gy) | Ecart dose calculée / dose irradiée (%) | Dose calculée courbe 3 (Gy) | Ecart dose calculée / dose irradiée (%)
| 0 | 40399.942 | 125.058 | 40365.6067 | 40.0651 | 0.0219
|  | 40321.587 | 124.073
|  | 40375.291 | 128.84
| 0.103 | 39765.473 | 154.402 | 39734.1313 | 32.8582 | 0.10615 | 3.055%
|  | 39699.942 | 148.582 | [8 empty] | Courbe 2 |  | Courbe 3
|  | 39736.979 | 153.809
| 0.302 | 38065.492 | 153.348 | 38036.277 | 31.0207 | 0.3313 | 9.703%
|  | 38003.721 | 152.091
|  | 38039.618 | 152.915
| 0.501 | 36768.677 | 141.778 | 36741.8653 | 27.5511 | 0.50827 | 1.451%
|  | 36713.63 | 141.396
|  | 36743.289 | 142.15
| 0.7 | 35327.43 | 142.982 | 35303.3417 | 26.4713 | 0.71857 | 2.653%
|  | 35275.002 | 145.179
|  | 35307.593 | 145.959
| 1 | 33472.095 | 134.236 | 33445.3843 | 25.8055 | 1.0247 | 2.475%
|  | 33420.591 | 130.87
|  | 33443.467 | 132.876
| 1.5 | 31051.919 | 124.022 | 31024.9117 | 25.2312 | 1.5101 | 0.6708%
|  | 31001.944 | 125.686
|  | 31020.872 | 120.954
| 2 | 29140.597 | 147.684 | 29116.6123 | 23.149 | 1.9858 | -0.7088% |  |  |  |  | a | -4.733e-13 | a | -6.697e-12
|  | 29094.401 | 148.314 | [8 empty] | b | 5.557e-08 | b | 4.217e-07
|  | 29114.839 | 150.579 | [8 empty] | c | -0.002307 | c | -0.009657
| 3 | 25916.663 | 129.778 | 25896.6803 | 18.2004 | 3.0338 | 1.126% |  |  |  |  | d | 33.73 | d | 84.4
|  | 25881.052 | 132.715
|  | 25892.326 | 130.461
| 5 | 21709.952 | 134.158 | 21691.367 | 17.4627 | 5.004 | 0.07999% | 4.9924 | -0.1517%
|  | 21675.3 | 136.347
|  | 21688.849 | 132.81
| 8 | 18183.23 | 121.811 | 18176.5277 | 6.5447 |  |  | 7.9758 | -0.3025%
|  | 18170.153 | 120.488
|  | 18176.2 | 121.251
| 10 | 16350.545 | 129.257 | 16344.6157 | 5.159 |  |  | 9.9739 | -0.2611%
|  | 16341.153 | 127.299
|  | 16342.149 | 127.355
| 15 | 13157.331 | 115.32 | 13148.778 | 7.413 |  |  | 15.1058 | 0.7056%
|  | 13144.798 | 114.108
|  | 13144.205 | 114.536
| 20 | 11153.403 | 116.23 | 11149.4703 | 3.4929 |  |  | 19.8694 | -0.6532%
|  | 11146.729 | 120.276
|  | 11148.279 | 122.969
| 25 | 9486.114 | 119.035 | 9479.1607 | 6.0444 |  |  | 25.0472 | 0.189%
|  | 9475.161 | 118.009
|  | 9476.207 | 116.406

## Courbe étalonnage BLUE - 1909
ROI | 14,9 mm² | [8 empty] | Film 0 Gy scanné 2ème fois
[10 empty] | 28396.692 | 124.226
[10 empty] | 28430.591 | 121.163 | 28414.1737 | 0.1908%
[10 empty] | 28415.238 | 127.679
| Dose (Gy) | Mean | std | Moyenne | Ecart-type de la moyenne | Dose calculée courbe 2 (Gy) | Ecart dose calculée / dose irradiée (%) | Dose calculée courbe 3 (Gy) | Ecart dose calculée / dose irradiée (%)
| 0 | 28329.8 | 129.371 | 28360.0657 | 28.3626 | 0.05206
|  | 28386.035 | 128.049
|  | 28364.362 | 131.208
| 0.103 | 28332.957 | 138.57 | 28359.8507 | 26.5456 | 0.052131 | -49.39%
|  | 28386.034 | 138.575 | [8 empty] | Courbe 2 |  | Courbe 3
|  | 28360.561 | 140.66
| 0.302 | 27599.178 | 143.687 | 27632.3163 | 30.1959 | 0.31158 | 3.171%
|  | 27658.276 | 140.771
|  | 27639.495 | 143.283
| 0.501 | 27356.236 | 140.941 | 27385.537 | 27.3796 | 0.40856 | -18.45%
|  | 27410.47 | 140.801
|  | 27389.905 | 140.057
| 0.7 | 26766.599 | 142.341 | 26797.3757 | 28.1418 | 0.65865 | -5.907%
|  | 26821.795 | 146.55
|  | 26803.733 | 144.057
| 1 | 25952.86 | 142.815 | 25975.368 | 19.8863 | 1.0545 | 5.446%
|  | 25990.56 | 140.794
|  | 25982.684 | 140.149
| 1.5 | 25066.566 | 115.745 | 25087.0813 | 18.3734 | 1.5457 | 3.045%
|  | 25102.021 | 117.725
|  | 25092.657 | 118.689
| 2 | 24448.076 | 141.08 | 24471.3077 | 20.4934 | 1.9266 | -3.668% |  |  |  |  | a | -8.08e-13 | a | -1.149e-11
|  | 24486.822 | 141.121 | [8 empty] | b | 1.047e-07 | b | 7.244e-07
|  | 24479.025 | 138.784 | [8 empty] | c | -0.004319 | c | -0.01665
| 3 | 22971.622 | 137.412 | 22990.2847 | 16.7438 | 2.986 | -0.4668% |  |  |  |  | d | 56.76 | d | 141.2
|  | 23003.99 | 136.075
|  | 22995.242 | 134.185
| 5 | 20739.876 | 137.736 | 20757.4077 | 16.663 | 4.9943 | -0.114% | 4.9478 | -1.045%
|  | 20773.039 | 138.329
|  | 20759.308 | 141.757
| 8 | 18805.791 | 133.599 | 18811.6557 | 6.8317 |  |  | 7.8461 | -1.924%
|  | 18819.157 | 132.739
|  | 18810.019 | 132.892
| 10 | 17561.217 | 146.393 | 17564.518 | 8.0895 |  |  | 9.9743 | -0.2573%
|  | 17573.736 | 145.06
|  | 17558.601 | 148.448
| 15 | 15250.87 | 122.821 | 15252.5763 | 6.1409 |  |  | 14.999 | -0.006888%
|  | 15259.39 | 127.302
|  | 15247.469 | 125.392
| 20 | 13605.915 | 120.576 | 13604.4573 | 2.2533 |  |  | 19.8276 | -0.8618%
|  | 13605.595 | 120.297
|  | 13601.862 | 119.13
| 25 | 12212.779 | 109.838 | 12213.0193 | 2.2173 |  |  | 24.9722 | -0.1112%
|  | 12215.347 | 110.897
|  | 12210.932 | 110.992

## comparaison des scripts
script RED: courbe rouge en 2 morceaux (0-5 et >5-25Gy) | [6 empty] | film 1: doses de 0 à 5Gy | [5 empty] | Films re-scannés le 05/10, calcul de la dose avec les courbes d'étalonnage RG des scans du 19/09 (images non filtrées) |  |  | Films en paysage (courbe d'étalonnage paysage RG créée le 06/10/2022) (images non filtrées) |  |  | Test étalonnage avec RG en moindre carré avec scan en portrait du 19/09 (images non filtrées) |  |  | Test étalonnage avec RG en moindre carréavec scan en paysage du 06/10/2022 (images non filtrées) |  |  |  | Test étalonnage avec RG en moindre carré avec scan en portrait du 06/10 (images non filtrées)
script RG: courbe rouge de 0 à 5Gy et courbe verte au dela de 5Gy | [6 empty] | film 2: doses de 8 à 25Gy
script RGB: méthode 3 couleurs
test filtre median 2 pixels appliqué sur les images RBG avant conversion (imageJ)
| non filtré | [5 empty] | filtré
| RED |  | RG |  | RGB |  | RED |  | RG |  | RGB
dose théorique (Gy) | dose script (Gy) | écart / théorie | dose script (Gy) | écart / théorie | dose script (Gy) | écart / théorie | dose script (Gy) | écart / sans filtre | dose script (Gy) | écart / sans filtre | dose script (Gy) | écart / sans filtre | dose théorique (Gy) | dose script (Gy) | écart / valeur donnée par le script lors de l'étalonnage | dose théorique (Gy) | dose script (Gy) | écart / théorie | dose théorique (Gy) | dose script (Gy) | écart / théorie | dose théorique (Gy) | dose script (Gy) | écart / théorie |  | dose théorique (Gy) | dose script (Gy) | écart / théorie
0 | -0.026 |  | -0.026 |  | 0.012 |  | -0.026 |  | -0.026 |  | 0.011 |  | 0 | 0.099 |  | 0 | -0.021 |  | 0 | -0.001 |  | 0 | -0.014 |  |  | 0 | 0.151
0.103 | 0.103 | 0% | 0.103 | 0% | 0.086 | -16.5% | 0.102 | -0.9709% | 0.102 | -0.9709% | 0.085 | -1.163% | 0.103 | 0.246 | 138.8% | 0.103 | 0.114 | 10.68% | 0.103 | 0.101 | -1.942% | 0.103 | 0.111 | 7.767% |  | 0.103 | 0.297 | 194.1%
0.302 | 0.324 | 7.285% | 0.324 | 7.285% | 0.325 | 7.616% | 0.324 | 0% | 0.324 | 0% | 0.324 | -0.3077% | 0.302 | 0.471 | 45.37% | 0.302 | 0.328 | 8.609% | 0.302 | 0.329 | 8.94% | 0.302 | 0.334 | 10.6% |  | 0.302 | 0.532 | 61.7%
0.501 | 0.508 | 1.397% | 0.508 | 1.397% | 0.48 | -4.192% | 0.507 | -0.1969% | 0.507 | -0.1969% | 0.479 | -0.2083% | 0.501 | 0.66 | 29.92% | 0.501 | 0.507 | 1.198% | 0.501 | 0.51 | 1.796% | 0.501 | 0.508 | 1.397% |  | 0.501 | 0.719 | 40.98%
0.7 | 0.692 | -1.143% | 0.692 | -1.143% | 0.69 | -1.429% | 0.69 | -0.289% | 0.69 | -0.289% | 0.687 | -0.4348% | 0.7 | 0.871 | 25.87% | 0.7 | 0.704 | 0.5714% | 0.7 | 0.705 | 0.7143% | 0.7 | 0.715 | 2.143% |  | 0.7 | 0.936 | 32.77%
1 | 0.984 | -1.6% | 0.984 | -1.6% | 1.021 | 2.1% | 0.983 | -0.1016% | 0.983 | -0.1016% | 1.019 | -0.1959% | 1 | 1.201 | 22.05% | 1 | 0.987 | -1.3% | 1 | 0.997 | -0.3% | 1 | 0.985 | -1.5% |  | 1 | 1.247 | 25.08%
1.5 | 1.473 | -1.8% | 1.473 | -1.8% | 1.51 | 0.6667% | 1.472 | -0.06789% | 1.472 | -0.06789% | 1.509 | -0.06623% | 1.5 | 1.772 | 20.3% | 1.5 | 1.47 | -2% | 1.5 | 1.49 | -0.6667% | 1.5 | 1.476 | -1.6% |  | 1.5 | 1.8 | 20.81%
2 | 1.989 | -0.55% | 1.989 | -0.55% | 1.968 | -1.6% | 1.988 | -0.05028% | 1.988 | -0.05028% | 1.966 | -0.1016% | 2 | 2.356 | 18.45% | 2 | 1.982 | -0.9% | 2 | 1.985 | -0.75% | 2 | 1.981 | -0.95% |  | 2 | 2.357 | 18.74%
3 | 3.057 | 1.9% | 3.057 | 1.9% | 3.034 | 1.133% | 3.057 | 0% | 3.057 | 0% | 3.034 | 0% | 3 | 3.566 | 16.65% | 3 | 3.057 | 1.9% | 3 | 3.041 | 1.367% | 3 | 3.057 | 1.9% |  | 3 | 3.535 | 16.24%
5 | 4.988 | -0.24% | 4.969 | -0.62% | 4.967 | -0.66% | 4.972 | -0.3208% | 4.968 | -0.02012% | 4.961 | -0.1208% | 5 | 5.815 | 17.03% | 5 | 4.976 | -0.48% | 5 | 5.004 | 0.08% | 5 | 4.988 | -0.24% |  | 5 | 5.886 | 17.63%
8 | 8.051 | 0.6375% | 7.983 | -0.2125% | 7.972 | -0.35% | 8.049 | -0.02484% | 7.982 | -0.01253% | 7.97 | -0.02509% | 8 | 9.23 | 15.62% | 8 | 7.975 | -0.3125% | 8 | 8.014 | 0.175% | 8 | 7.908 | -1.15% |  | 8 | 9.052 | 12.95%
10 | 9.87 | -1.3% | 9.986 | -0.14% | 9.958 | -0.42% | 9.869 | -0.01013% | 9.986 | 0% | 9.957 | -0.01004% | 10 | 11.266 | 12.82% | 10 | 9.977 | -0.23% | 10 | 9.935 | -0.65% | 10 | 9.931 | -0.69% |  | 10 | 10.958 | 10.3%
15 | 15.45 | 3% | 15.116 | 0.7733% | 15.203 | 1.353% | 15.451 | 0.006472% | 15.114 | -0.01323% | 15.203 | 0% | 15 | 16.628 | 10% | 15 | 15.194 | 1.293% | 15 | 15.275 | 1.833% | 15 | 14.909 | -0.6067% |  | 15 | 16.368 | 7.155%
20 | 19.593 | -2.035% | 19.88 | -0.6% | 19.773 | -1.135% | 19.591 | -0.01021% | 19.879 | -0.00503% | 19.771 | -0.01011% | 20 | 21.583 | 8.566% | 20 | 19.771 | -1.145% | 20 | 19.754 | -1.23% | 20 | 19.964 | -0.18% |  | 20 | 22.158 | 12.17%
25 | 25.207 | 0.828% | 25.06 | 0.24% | 25.082 | 0.328% | 25.197 | -0.03967% | 25.05 | -0.0399% | 25.073 | -0.03588% | 25 | 26.759 | 6.78% | 25 | 25.135 | 0.54% | 25 | 25.1 | 0.4% | 25 | 24.957 | -0.172% |  | 25 | 27.585 | 9.9%
moyenne |  | 0.4557% |  | 0.3521% |  | -0.9352% |  | -0.1483% |  | -0.1262% |  | -0.1914% | moyenne |  | 27.73% | moyenne |  | 1.316% | moyenne |  | 0.6977% | moyenne |  | 1.194% |  | moyenne |  | 34.32%
application a 2 plans de ttt: faibles doses (villien 1,5Gy) et fortes doses (pottier 10Gy)
|  | Villien |  |  | Pottier
|  | 2%/2mm local 10% | 2%/2mm local 20% | 2%/2mm global 10% | 2%/2mm local 10% | 2%/2mm local 20% | 2%/2mm global 10% | [12 empty] | Comparaison RG et RG moindre carrés portraits du 19/09 - coubre 19/09 |  | Comparaison RG et RG moindre carrés paysage du 06/10 - coubre 06/10 |  |  | Comparaison RG et RG moindre carrés portraits du 06/10 - coubre 19/09
non filtré | 3 couleurs | 90.1 | 94.7 | 96.1 | 95 | 90.2 | 96 | [12 empty] | RG | RG moindre carré | RG | RG moindre carré |  | RG | RG moindre carré
| rouge | 84.7 | 92.6 | 99.1 | 97.3 | 94.8 | 97.9 | [12 empty] | -0.026 | -0.001 | 0.01 | -0.014 |  | 0.099 | 0.151
| rouge - vert | 84.7 | 92.6 | 99.1 | 97.7 | 95.5 | 98.1 | [12 empty] | 0 | -1.942% | 9.709% | 7.767% |  | 138.8% | 194.1%
filtre median 2 | 3 couleurs | 73.7 | 81.7 | 84.7 | 92.3 | 86.2 | 95.2 | [12 empty] | 7.285% | 8.94% | 8.609% | 10.6% |  | 45.37% | 61.7%
| rouge | 69 | 81.9 | 94.3 | 95.1 | 91.4 | 97.1 | [12 empty] | 1.397% | 1.796% | 1.397% | 1.397% |  | 29.92% | 40.98%
| rouge - vert | 69 | 81.9 | 94.3 | 95.8 | 92.6 | 97.6 | [12 empty] | -1.143% | 0.7143% | 0.8571% | 2.143% |  | 25.87% | 32.77%
[20 empty] | -1.6% | -0.3% | -1.5% | -1.5% |  | 22.05% | 25.08%
[20 empty] | -1.8% | -0.6667% | -2% | -1.6% |  | 20.3% | 20.81%
Conclusions: | [19 empty] | -0.55% | -0.75% | -0.9% | -0.95% |  | 18.45% | 18.74%
(1) le filtre a très peu d'impact sur la courbe de calibration (zones homogènes). Par contre il dégrade très fortement les plans modulés | [19 empty] | 1.9% | 1.367% | 1.767% | 1.9% |  | 16.65% | 16.24%
(2) la méthode rouge-vert est la plus efficace sur les films d'étalonnage et sur le patient pottier (fortes doses) | [19 empty] | -0.62% | 0.08% | -0.46% | -0.24% |  | 17.03% | 17.63%
>>>>> Utiliser le script rouge-vert en priorité et sans filtre median | [19 empty] | -0.2125% | 0.175% | -0.65% | -1.15% |  | 15.62% | 12.95%
[20 empty] | -0.14% | -0.65% | -0.52% | -0.69% |  | 12.82% | 10.3%
[20 empty] | 0.7733% | 1.833% | 1.107% | -0.6067% |  | 10% | 7.155%
[20 empty] | -0.6% | -1.23% | -1.205% | -0.18% |  | 8.566% | 12.17%
[20 empty] | 0.24% | 0.4% | 0.348% | -0.172% |  | 6.78% | 9.9%
[19 empty] | Moyenne | 0.3521% | 0.6977% | 1.183% | 1.194% |  | 27.73%
Conclusion : (1) Résultats comparables (2) Mais le script RG moindre carré met 20 min pour convertir une image A3 (3min en cropant autour des films)

## Courbe étal RED paysage - 0610
Mesures réalisées le 05/10/22 pour évaluer la reproductibilité dans le temps
Volume ROI | 1,49cmx1,49cm
| Dose (Gy) | Mean | std | Moyenne | Ecart-type de la moyenne | Dose calculée courbe 2 (Gy) | Ecart dose calculée / dose irradiée (%) | Dose calculée courbe 3 (Gy) | Ecart dose calculée / dose irradiée (%)
| 0 | 43038.795 | 139.344 | 42975.668 | 113.866 | -0.020935
|  | 42844.221 | 141.621
|  | 43043.988 | 139.318
| 0.103 | 41337.793 | 138.818 | 41272.8627 | 107.7841 | 0.11273 | 9.443%
|  | 41148.444 | 137.703 | [6 empty] | Courbe 2 |  | Courbe 3
|  | 41332.351 | 138.576
| 0.302 | 38605.46 | 159.216 | 38541.274 | 108.3015 | 0.32783 | 8.553%
|  | 38416.233 | 165.765
|  | 38602.129 | 164.178
| 0.501 | 36598.079 | 141.899 | 36544.308 | 99.2978 | 0.5082 | 1.437%
|  | 36429.721 | 139.644
|  | 36605.124 | 144.744
| 0.7 | 34798.525 | 140.393 | 34739.3417 | 97.1479 | 0.70469 | 0.6706%
|  | 34627.223 | 138.418
|  | 34792.277 | 136.404
| 1 | 32752.296 | 152.514 | 32693.7663 | 95.9747 | 0.98292 | -1.708%
|  | 32583.004 | 149.85
|  | 32745.999 | 147.258
| 1.5 | 30066.114 | 132.988 | 30010.7313 | 84.366 | 1.4681 | -2.124%
|  | 29913.634 | 131.251
|  | 30052.446 | 131.454
| 2 | 27905.021 | 148.33 | 27854.2837 | 80.3373 | 1.9838 | -0.8116% |  |  | a | -3.718e-13 | a | -7.369e-12
|  | 27761.659 | 144.449 | [6 empty] | b | 4.571e-08 | b | 4.279e-07
|  | 27896.171 | 147.71 | [6 empty] | c | -0.00195 | c | -0.009149
| 3 | 24542.785 | 147.028 | 24496.7273 | 72.8143 | 3.0659 | 2.198% |  |  | d | 28.87 | d | 76.05
|  | 24412.781 | 148.555
|  | 24534.616 | 149.461
| 5 | 20398.754 | 154.686 | 20357.3003 | 65.4122 | 4.9797 | -0.4058% | 4.9629 | -0.7416%
|  | 20281.893 | 157.961
|  | 20391.254 | 158.221
| 8 | 16874.01 | 137.358 | 16928.953 | 75.4724 |  |  | 8.0468 | 0.5845%
|  | 16897.841 | 132.924
|  | 17015.008 | 136.593
| 10 | 15113.254 | 134.095 | 15164.2257 | 68.3369 |  |  | 10.0135 | 0.1348%
|  | 15137.545 | 135.185
|  | 15241.878 | 134.773
| 15 | 12146.975 | 114.77 | 12185.5517 | 50.039 |  |  | 14.7688 | -1.542%
|  | 12167.587 | 116.203
|  | 12242.093 | 113.953
| 20 | 9854.236 | 131.199 | 9888.7727 | 42.5414 |  |  | 20.2952 | 1.476%
|  | 9875.789 | 131.95
|  | 9936.293 | 128.129
| 25 | 8408.769 | 129.166 | 8444.1253 | 39.8328 |  |  | 24.8685 | -0.5259%
|  | 8436.326 | 131.751
|  | 8487.281 | 130.716

## Courbe étal GREEN paysag - 0610
Mesures réalisées le 05/10/22 pour évaluer la reproductibilité dans le temps
Volume ROI | 1,49cmx1,49cm
| Dose (Gy) | Mean | std | Moyenne | Ecart-type de la moyenne | Dose calculée courbe 2 (Gy) | Ecart dose calculée / dose irradiée (%) | Dose calculée courbe 3 (Gy) | Ecart dose calculée / dose irradiée (%)
| 0 | 41315.312 | 132.669 | 41422.8847 | 93.3247 | -0.0064414
|  | 41482.202 | 130.705
|  | 41471.14 | 132.906
| 0.103 | 40317.958 | 135.809 | 40420.7003 | 89.034 | 0.10747 | 4.34%
|  | 40475.244 | 134.906 | [6 empty] | Courbe 2 |  | Courbe 3
|  | 40468.899 | 134.12
| 0.302 | 38430.952 | 159.94 | 38541.9567 | 96.3652 | 0.34105 | 12.93%
|  | 38604.147 | 161.789
|  | 38590.771 | 163.424
| 0.501 | 37232.779 | 140.579 | 37336.1113 | 89.5975 | 0.51003 | 1.803%
|  | 37392.198 | 142.124
|  | 37383.357 | 139.71
| 0.7 | 35870.622 | 137.207 | 35973.2067 | 88.9128 | 0.72439 | 3.484%
|  | 36028.074 | 135.91
|  | 36020.924 | 136.041
| 1 | 34407.068 | 152.965 | 34512.645 | 91.9003 | 0.9874 | -1.26%
|  | 34574.696 | 151.751
|  | 34556.171 | 156.37
| 1.5 | 32121.413 | 140.695 | 32222.037 | 87.7032 | 1.4846 | -1.027%
|  | 32282.246 | 142.805
|  | 32262.452 | 139.182
| 2 | 30268.777 | 167.514 | 30366.8933 | 85.2108 | 1.9781 | -1.095% |  |  | a | -3.482e-13 | a | -4.556e-12
|  | 30422.337 | 172.255 | [6 empty] | b | 4.562e-08 | b | 3.297e-07
|  | 30409.566 | 173.136 | [6 empty] | c | -0.002098 | c | -0.008554
| 3 | 27102.762 | 133.948 | 27188.9517 | 74.7425 | 3.0531 | 1.772% |  |  | d | 33.37 | d | 82.79
|  | 27235.913 | 132.547
|  | 27228.18 | 133.138
| 5 | 22964.753 | 131.164 | 23038.9547 | 64.4629 | 4.991 | -0.1808% | 5.0024 | 0.04781%
|  | 23081.159 | 128.22
|  | 23070.952 | 128.788
| 8 | 19027.097 | 134.137 | 19072.1427 | 64.7703 |  |  | 7.9672 | -0.4096%
|  | 19042.961 | 135.13
|  | 19146.37 | 134.697
| 10 | 17190.764 | 135.425 | 17235.1217 | 57.3845 |  |  | 9.9727 | -0.2731%
|  | 17214.671 | 137.196
|  | 17299.93 | 136.341
| 15 | 13948.634 | 118.602 | 13981.3 | 43.6554 |  |  | 15.191 | 1.273%
|  | 13964.384 | 119.556
|  | 14030.882 | 120.285
| 20 | 11954.649 | 124.573 | 11986.4443 | 44.4821 |  |  | 19.7814 | -1.093%
|  | 11967.407 | 123.094
|  | 12037.277 | 121.729
| 25 | 10147.649 | 139.289 | 10177.1647 | 39.1536 |  |  | 25.0806 | 0.3226%
|  | 10162.264 | 141.262
|  | 10221.581 | 140.48

## Courbe étalonnage RED - 0610
Date du scan des films | 2022-10-06
Volume ROI | 1,49cmx1,49cm
| Dose (Gy) | Moyenne | Dose calculée courbe 2 (Gy) | Ecart dose calculée / dose irradiée (%) | Dose calculée courbe 3 (Gy) | Ecart dose calculée / dose irradiée (%)
| 0 | 40476.017 | -0.0415
| 0.103 | 38707.599 | 0.1194 | 15.92%
[7 empty] | Courbe 2 |  | Courbe 3
| 0.302 | 36002.271 | 0.33832 | 12.03%
| 0.501 | 34050.76 | 0.5044 | 0.6796%
| 0.7 | 32259.361 | 0.68406 | -2.276%
| 1 | 30069.883 | 0.96434 | -3.566%
| 1.5 | 27284.726 | 1.4633 | -2.448%
| 2 | 25209.218 | 1.9736 | -1.319% |  |  | a | -4.899e-13 | a | -9.739e-12
[7 empty] | b | 5.418e-08 | b | 5.196e-07
[7 empty] | c | -0.002077 | c | -0.01018
| 3 | 21939.02 | 3.0874 | 2.914% |  |  | d | 27.75 | d | 76.77
| 5 | 18164.736 | 4.9627 | -0.7463% | 4.9274 | -1.453%
| 8 | 15009.309 | 7.1248 |  | 8.1 | 1.25%
| 10 | 13629.395 | 8.2659 |  | 9.8866 | -1.134%
| 15 | 10968.446 | 10.8403 |  | 14.7713 | -1.525%
| 20 | 8954.382 | 13.1442 |  | 20.2841 | 1.42%
| 25 | 7676.739 | 14.7767 |  | 24.836 | -0.6559%

## Courbe étalonnage GREEN - 0610
Date du scan des films | 2022-10-06 | [5 empty] | Film 0 Gy scanné 2ème fois
Volume ROI | 1,49cmx1,49cm | [5 empty] | 40440.421 | 130.359
[7 empty] | 40414.595 | 128.978 | 40426.5277 | 15.76%
[7 empty] | 40424.567 | 130.298
| Dose (Gy) | Moyenne | Dose calculée courbe 2 (Gy) | Ecart dose calculée / dose irradiée (%) | Dose calculée courbe 3 (Gy) | Ecart dose calculée / dose irradiée (%)
| 0 | 38996.962 | 0.48806
| 0.103 | 37908.43 | 0.69466 | 574.4%
[6 empty] | 34923.165 |  |  | Courbe 2 |  | Courbe 3
| 0.302 | 36125.23 | 0.96853 | 220.7%
33592.087
| 0.501 | 34923.165 | 1.4692 | 193.3%
32048.096
| 0.7 | 33592.087 | 1.9692 | 181.3%
29723.731
| 1 | 32048.096 | 3.0327 | 203.3%
27847.605
| 1.5 | 29723.731 | 4.9793 | 232%
24737.838
| 2 | 27847.605 | 1.9692 | -1.541% |  |  |  |  | a | -4.071e-13 | a | -6.807e-12
[6 empty] | 20660 |  |  | b | 4.865e-08 | b | 4.299e-07
[9 empty] | c | -0.002055 | c | -0.00975
| 3 | 24737.838 | 3.0327 | 1.09% |  |  |  |  | d | 30.26 | d | 82.97
| 5 | 20660 | 4.9793 | -0.4146% | 5.0046 | 0.09231%
| 8 | 16977.113 |  |  | 8.042 | 0.5255%
| 10 | 15386.351 |  |  | 9.9326 | -0.674%
| 15 | 12443.204 |  |  | 15.0971 | 0.6472%
| 20 | 10563.089 |  |  | 19.9248 | -0.3761%
| 25 | 9013.982 |  |  | 25.0284 | 0.1136%

## Comparaison portrait paysage
Dose (Gy) | Moyenne RED portrait | Moyenne RED paysage | Moyenne GREEN portrait | Moyenne GREEN paysage
0 | 40476.017 | 42975.668 | 38996.962 | 41422.8847
0.103 | 38707.599 | 41272.8627 | 37908.43 | 40420.7003
0.302 | 36002.271 | 38541.274 | 36125.23 | 38541.9567
0.501 | 34050.76 | 36544.308 | 34923.165 | 37336.1113
0.7 | 32259.361 | 34739.3417 | 33592.087 | 35973.2067
1 | 30069.883 | 32693.7663 | 32048.096 | 34512.645
1.5 | 27284.726 | 30010.7313 | 29723.731 | 32222.037
2 | 25209.218 | 27854.2837 | 27847.605 | 30366.8933
SS
3 | 21939.02 | 24496.7273 | 24737.838 | 27188.9517
5 | 18164.736 | 20357.3003 | 20660 | 23038.9547
8 | 15009.309 | 16928.953 | 16977.113 | 19072.1427
10 | 13629.395 | 15164.2257 | 15386.351 | 17235.1217
15 | 10968.446 | 12185.5517 | 12443.204 | 13981.3
20 | 8954.382 | 9888.7727 | 10563.089 | 11986.4443
25 | 7676.739 | 8444.1253 | 9013.982 | 10177.1647