## Caractéristiques matrice
Matrice | PTW 1600SRS | PTW 1000SRS | PTW 1500 | PTW 729 (Matrice 1) | PTW 729 (Matrice 2)
Type des CI | CI liquide | CI liquide | CI non étanches à air | CI non étanches à air
Taille des CI | 0,003 cc 0,5x2,5x2,5 mm^3 (HLP) | 0,003 cc 0,5x2,3x2,3 mm^3 (HLP) | 0,06 cc 4,4x4,4x3 mm^3 | 0,125 cc 5x5x5 mm^3
Nombre de CI | 1521 | 977 | 1405 | 729 (27x27 chambres)
Espace inter-CI | CI accolées dans la partie centrale (6,75cmx6,75cm) 2,5 mm de bord à bord en périphérique | CI accolées dans la partie centrale (5,8cmx5,8cm) 2,5 mm de bord à bord en périphérie | 5 mm de bord à bord | 5 mm de bord à bord
Densité superficielle sur l'emplacement de mesure effective | 0,9 g/cm² | 1,12 g/cm² | 0,8 g/cm² | 0,6 g/cm²
Dimensions et poids | 22x300x467 mm^3 6 kg | 22x300x420 mm^3 5,4 kg | 22x300x467 mm^3 6 kg | 22x300x420 mm^3 5,4 kg
Mode de mesure | Dose + Débit de dose | Dose + Débit de dose | Dose + Débit de dose | Dose + Débit de dose
Dépendance directionnelle | < 0,5 % à +/- 10° | < 0,5 % à +/- 10° < 1 % à +/- 45° | ≤ 0,5 % à +/- 40° | Non renseigné
Dépendance en énergie (par rapport au Co-60) | 6 MV : environ 10 % 23 MV : environ 17 % | 6 MV : environ 11 % 23 MV : environ 19 % | 6 MV : ≤ 2 % 15 MV : ≤ 2,5 % | 6 MV : ≤ 2 % 15 MV : ≤ 5 %
Durée de captage des ions | 9 ms |  | 57 µs | 156 µs
Saturation | 99 % pour 0,26 mGy/impulsion 95 % pour 1 mGy/impulsion | 99 % : - 60 Hz : 0,55 mGy/impulsion - 180 Hz : 0,42 mGy/impulsion - 360 Hz : 0,26 mGy/impulsion | 99% : 20 Gy/s ou 2 mGy/impulsion | 99 % : > 1 Gy/s ou 0,73 Gy/impulsion
Plage de mesure | Energie : Co-60 à 25 MV Dose : 50 mGy jusqu'à affichage max Débit de dose : - Intervalle de temps (IT) 800 ms : de 0,1 à 3 Gy/min - IT 400 ms : de 0,2 à 6 Gy/min - IT 200 ms : de 0,4 à 12 Gy/min - IT 100 ms : de 0,8 à 24 Gy/min | Energie : Co-60 à 25 MV Dose : - Low : 50 mGy jusqu'à affichage max - High : 200 mGy jusqu'à affichage max Débit de dose : - IT 800 ms -> Low : 0, à 2,5 Gy/min, High : 0,5-18 Gy/min - IT 400 ms -> Low : 0,2 à 5 Gy/min, High : 1-36 Gy/min - IT 200 ms -> Low : 0,4-10 Gy/min, High : 2-72 Gy/min - IT 100 ms -> Low : 0,8-20 Gy/min, High : 4-144 Gy/min | Energie : Co-60 à 25 MV Dose : - Low : 100 mGy jusqu'à affichage max - High : 200 mGy jusqu'à affichage max Débit de dose : - IT 800 ms -> Low : 0,25 à 4 Gy/min, High : 0,75-12 Gy/min - IT 400 ms -> Low : 0,5 à 8 Gy/min, High : 1,5-24 Gy/min - IT 200 ms -> Low : 1-16 Gy/min, High : 3-48 Gy/min - IT 100 ms -> Low : 2-32 Gy/min, High : 6-96 Gy/min | Energie : Co-60 à 25 MV Dose : - Low : 100 mGy jusqu'à affichage max - High : 200 mGy jusqu'à affichage max Débit de dose : - IT 800 ms -> Low : 0,25 à 4 Gy/min, High : 0,75-12 Gy/min - IT 400 ms -> Low : 0,5 à 8 Gy/min, High : 1,5-24 Gy/min - IT 200 ms -> Low : 1-16 Gy/min, High : 3-48 Gy/min - IT 100 ms -> Low : 2-32 Gy/min, High : 6-96 Gy/min
Résolution BeamAdjust | Dose : 0,1 mGy ; Débit de dose : 0,1 mGy/min
Stabilité à long terme | ≤ 1 % par an
Tension (V) | 1000 |  |  | 1000 (pas d'inversion possible)
Profondeur de mesure | 9 mm |  | 7,5 mm
Tailles de champ | De 1x1 à 15x15 cm² | 1x1 à 10x10 cm² | 2x2 à 27x27 cm²
Matériau | Octavius 4D : matériau d'accumulation d'épaisseur 5 cm avant la matrice Matériau de Build-up : 38 mm de PMMA |  | Octavius : matériau d'accumulation d'épaisseur 5 cm avant la matrice Matériau de Build-up : 38 mm de PMMA
Allumage | 15 min avant la mesure
Chauffe | 100 mGy : déviation de moins de 0,5 % (chauffe non systématiquement nécessaire) |  | 1 Gy : déviation des chambre ≤ 1 % | 3 Gy : déviation des chambres ≤ 1 %
Température et pression d'utilisation | de 15 à 30 °C et de 700 à 1060 hPa |  | de 10 à 40 °C et de 700 à 1060 hPa
Etalonnage | Etalonnage chez PTW de manière relative au Co-60 avec réglage du comptage des chambres périphérique à la valeur de la chambre centrale Désactivation des chambres défectueuse avec le fichier d'étalonnage (noté sur le certificat d'étalonnage) Avec le fichier d'étalonnage : variation de réponses entre les chambres est inférieure à ± 1,5 % Tous les 2 ans | Etalonnage chez PTW de manière relative au Co-60 avec réglage du comptage des chambres périphérique à la valeur de la chambre centrale Désactivation des chambres défectueuse avec le fichier d'étalonnage (noté sur le certificat d'étalonnage) Avec le fichier d'étalonnage : variation de réponses entre les chambres est inférieure à ± 1 % Tous les 2 ans | Etalonnage chez PTW de manière relative au Co-60 avec réglage du comptage des chambres périphérique à la valeur de la chambre centrale Avec le fichier d'étalonnage : variation de réponses entre les chambres est inférieure à ± 1 % Tous les 2 ans
Etalonnage croisé | Facteur de correction déterminé pour la chambre centrale et applicable à toutes les chambres, A réaliser avec un champ 4x4 ou 5x5 cmxcm |  | Facteur de correction déterminé pour la chambre centrale et applicable à toutes les chambres, A réaliser avec un champ clinique
Recommandations | Matrice à placer sur au minimum 3 cm de matériau rétrodiffuseur

## Protocoles clinques DQA
Matériel | Machine | TrueBeam | Halcyon |  | Clinac 2 | Clinac 3 | Tomo 1 | Tomo 2
| Matrice | PTW 1000 SRS | PTW 1500 |  | PTW 729
| Fantôme | Octavius 4D | Octavius 4D |  | Octavius 2D
Chauffe | Dose (UM) | 999 | 600 |  | 600 |  | 2100
| Champ (cmxcm) | 10x10 | 20x20 |  | 22x22 |  | 15 cm (150 s, fente de 5 cm, vitesse table 1 mm/s)
Etalonnage | Energie (MV) | X6 | 6FFF |  | 6 | 10 | 6 FFF
| Dose (Gy) | 2 |  |  | 3.696 | 4.361 | 7.429 | 7.368
| Champ (cmxcm) | 10x10 |  |  | 10x10 |  | 5 cm (110 s, fente 5 cm, table statique)
| Mode | Statique |  |  | Arc |  | Hélicoïdale
| Débit (UM/min) | 400 | 600 |  | 600 | 400 | 840
Plan hebdomadaire | Localisation | RACHIS | PELVIS & CRANE |  | PELVIS | CRANE | ORL & PELVIS
| Paramètres d'analyse | Gamma local : 2%/2mm - seuil de 10% (max, médiane, %PP) Gamma global : 2%/1mm - seuil de 10 % (max, médiane, %PP) | Gamma local : 3%/3mm - seuil de 10% (médiane, iso10%, iso 90%, iso 95%) |  | Gamma local : 3%/3mm - seuil de 10% | Gamma local : 3%/3mm - seuil de 10% (valeur max, médiane, %PP) | Gamma local : 3%/3mm - seuil 10% (valeur max, médiane, %PP) 3%/3mm - seuil 20% (valeur max, médiane, %PP)
DQA patient | Paramètres d'analyse | Gamma local : 2%/2mm - seuil 10% (valeur max, médiane, %PP) Gamma global : 2%/1mm - seuil 10 % (valeur max, médiane, %PP) | Gamma local : 3%/3mm - seuil 10% (médiane, isodose 10%, 90%, 95%) +/- 3,5%/3mm - seuil 10% (médiane, isodose 10%, 90%, 95%) |  | Gamma local : 3%/3mm - seuil 10% (valeur max, médiane, %PP) 3%/3mm -seuil 20% (valeur max, médiane, %PP) +/- 3%/3mm - seuil 10% + tolérance 10 % (valeur max, médiane, %PP) | Gamma local : 3%/3mm - seuil 10% (valeur max, médiane, %PP) 3%/3mm -seuil 20% (valeur max, médiane, %PP) | Gamma local : 3%/3mm - seuil 10% (valeur max, médiane, %PP) 3%/3mm -seuil 20% (valeur max, médiane, %PP) +/- 4%/4mm - seuil 10% (valeur max, médiane, %PP) +/- 5%/5mm - seuil 10% (valeur max, médiane, %PP)
Matrice | PTW 1600SRS | PTW 1000SRS | PTW 1500 | PTW 729 (Matrice 1) | PTW 729 (Matrice 2)
N° de série | 191105 | 000202 | 112653 | 000216 | 001039
Espérance de vie | 10 ans