## SFD
Profils | Taille de champs (cm) | Taille réelle (cm) | Symétrie (%) | Pénombre (cm) | Centre (cm) |  |  | Rendement | Taille de champs (cm) | R100 (cm) | R50 (cm) | D100 (%) | D200 (%) | Qi
Inline | 0.5 | 0.46 | 105.69 | 0,17-0,15 | -0.01 |  |  |  | 0.5 | 0.91 | 9.59 | 48.41 | 22.99 | 0.475
Crossline | 0.5 | 0.58 | 103.43 | 0,19-0,18 | 0 |  |  |  | 1 | 1.01 | 10.29 | 51.06 | 24.8 | 0.486
| 1 | 0.95 | 105.54 | 0,19-0,19 | -0.02 |  |  |  | 2 | 1.31 | 10.82 | 53.2 | 25.96 | 0.488
| 1 | 1.06 | 101.97 | 0,21-0,22 | 0 |  |  |  | 3 | 1.31 | 11.25 | 54.71 | 26.94 | 0.492 |  | Step 0,1
| 2 | 1.94 | 101.77 | 0,22-0,24 | -0.04
| 2 | 2.06 | 100.6 | 0,25-0,26 | -0.01 | [9 empty] | Profils | Taille de champs (cm) | Taille réelle (cm) | Symétrie (%) | Pénombre (cm) | Centre (cm)
| 3 | 2.94 | 101.18 | 0,25-0,26 | -0.05 |  |  |  | Rendement | X6 |  |  |  |  | Inline | 1 | 0.95 | 106.26 | 0,19-0,22 | -0.03
| 3 | 3.07 | 100.41 | 0,28-0,28 | -0.01 |  |  |  | Taille de champs (cm) | R100 (cm) | R50 (cm) | D100 (%) | D200 (%) | Qi | Crossline | 1 | 1.07 | 102.86 | 0,23-0,23 | 0
[9 empty] | 1 | 1.2 | 11.34 | 55.08 | 27.99 | 0.508
| Cone | [14 empty] | 6 MV
Profil | Taille de champs (cm) | Taille réelle (cm) | Symétrie (%) | Pénombre (cm) | Centre (cm) |  |  |  | Rendement | Cone
Inline | 1 | 0.97 | 102.19 | 0,15-0,14 | -0.02 |  |  |  | Taille de champs (cm) | R100 (cm) | R50 (cm) | D100 (%) | D200 (%) | Qi | Profils | Taille de champs (cm) | Homogénéité (%) | Taille réelle (cm) | Symétrie (%) | Pénombre (cm) | Centre (cm)
Crossline | 1 | 0.97 | 100.53 | 0,15-0,14 | 0 |  |  |  | 1 | 1.01 | 10.2 | 50.75 | 24.7 | 0.487 | Inline | 1 | 11.53 | 0.95 | 0 | 0,2-0,2 | -0.04
[15 empty] | Crossline | 1 | 12.66 | 1.07 | 0 | 0,23-0,22 | 0.01
| Champs programmé (cm) | Champ équivalent (cm) | valeur k au-dessus | valeur k en dessous | valeur champs au-dessus | valeur champ en dessous | kmsr
| 0.5 | 0.51653 | 0.99 | 0.978 | 0.6 | 0.5 | 0.98802
| 1 | 1.0035 | 1.025 | 1.018 | 1.2 | 1 | 1.0249 |  | k=(k2-k1)/(x2-x1)*(x2-x)+k1
| 2 | 1.9991 | 1.032 | 1.03 | 2 | 1.5 | 1.03 |  | pi*r²
| 3 | 3.0043 | 1.025 | 1.029 | 4 | 3 | 1.025
Cône | 1 | 0.97 | 1.018 | 1.009 | 1 | 0.8 | 1.0103
Tableau TRS-483
chp éq (cm) | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4
k msr SFD | 1.025 | 1.029 | 1.031 | 1.032 | 1.03 | 1.025 | 1.018 | 1.007 | 0.99 | 0.978 | 0.963
FOC
| Champs (cm) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | Cône 10 mm
| Mesures (Gy) | 12.6212 | 14.8149 | 16.5566 | 17.2079 | 14.3885
|  | 12.6169 | 14.8145 | 16.5533 | 17.1913 | 14.3746
|  | 12.6116 | 14.8085 | 16.5486 | 17.1894 | 14.3859
| Moyenne | 12.6166 | 14.8126 | 16.5528 | 17.1962 | 14.383
| Ref (10x10) | 22.0391 | 21.456 | 21.4177 | 21.1508 | 21.0415
|  | 22.039 | 21.4449 | 21.4263 | 21.1569 | 21.0184
|  | 22.0336 | 21.4327 | 21.4282 | 21.1489 | 21.0169
| Moyenne | 22.0372 | 21.4445 | 21.4241 | 21.1522 | 21.0256
Correction des FOC
| Champ | Champ réel | FOC mesurés | Réf 10 cmx10 cm | kmsr | FOC corrigé
| 0.5 | 0.51653 | 12.6166 | 22.0372 | 0.98802 | 0.56565
| 1 | 1.0035 | 14.8126 | 21.4445 | 1.0249 | 0.70793
| 2 | 1.9991 | 16.5528 | 21.4241 | 1.03 | 0.79581
| 3 | 3.0043 | 17.1962 | 21.1522 | 1.025 | 0.83331
Cone | 1 | 0.97 | 14.383 | 21.0256 | 1.0103 | 0.69115

## FOCs
SFD
| Champ | Champ réel | FOC mesurés | Réf 10 cmx10 cm | kmsr | FOC corrigé
| 0.5 | 0.51653 | 12.6166 | 22.0372 | 0.98802 | 0.56565
| 1 | 1.0035 | 14.8126 | 21.4445 | 1.0249 | 0.70793
| 2 | 1.9991 | 16.5528 | 21.4241 | 1.03 | 0.79581
| 3 | 3.0043 | 17.1962 | 21.1522 | 1.025 | 0.83331
Cone | 1 | 0.97 | 14.383 | 21.0256 | 1.0103 | 0.69115