## 9_Profils taille de champ
Measurement time: | 12/08/2022 19:10:04 | [6 empty] | Champ 20 cm x 20 cm |  | Champ 5 cm x 5 cm
Radiation device: | Clinac2 Accelerator | [7 empty] | Homogénéité (%) |  | Homogénéité (%) |  | -65.9 | 0 | 100 | 75.15 | 185795.6 | 99.33 | 99.4311 | -17.5 | 0 | 100 | 58.25 | 144019.2 | 98.05 | 98.6786 | 49.1 | 0 | 100 | 70.3 | 173799.4 | 98.04 | 98.0885 | 32.8 | 0 | 100 | 65.08 | 160892.7 | 97.38 | 97.4543
Energy: | 6 MV | [5 empty] | max | 100 | 1.1577 | 100 | 1.3043 |  | -64.7 | 0 | 100 | 75.25 | 186053.1 | 99.49 | 99.5634 | -16.3 | 0 | 100 | 58.46 | 144545.2 | 98.7 | 99.0344 | 47.9 | 0 | 100 | 70.35 | 173922.1 | 98.02 | 98.1582 | 31.5 | 0 | 100 | 65.24 | 161304.7 | 97.58 | 97.6939
Controller: | CCU | [5 empty] | min | 97.711 |  | 97.425 |  |  | -63.5 | 0 | 100 | 75.25 | 186049.2 | 99.52 | 99.5634 | -15.1 | 0 | 100 | 58.55 | 144753.5 | 98.77 | 99.1869 | 46.7 | 0 | 100 | 70.35 | 173942 | 98.2 | 98.1582 | 30.3 | 0 | 100 | 65.37 | 161608.7 | 97.91 | 97.8886
Measurement device: | Blue Phantom 2 (48*48*41) | [11 empty] | -62.3 | 0 | 100 | 75.13 | 185742.1 | 99.42 | 99.4046 | -13.9 | 0 | 100 | 58.84 | 145466.5 | 99.1 | 99.6781 | 45.4 | 0 | 100 | 70.56 | 174445.7 | 98.42 | 98.4512 | 29.1 | 0 | 100 | 65.35 | 161564.6 | 97.95 | 97.8586
Field detector: | CC 13 - F | [11 empty] | -61 | 0 | 100 | 75.36 | 186325.8 | 99.78 | 99.7089 | -12.7 | 0 | 100 | 58.83 | 145446.2 | 99.18 | 99.6612 | 44.3 | 0 | 100 | 70.51 | 174335.2 | 98.18 | 98.3815 | 27.9 | 0 | 100 | 65.69 | 162410.6 | 98.26 | 98.3678
Reference detector: | CC 13 - R pas offset energie | [6 empty] | Champ 10 cm x 10 cm |  | Champ 15 cm x 15 cm |  |  | -59.8 | 0 | 100 | 75.4 | 186404.5 | 99.76 | 99.7618 | -11.5 | 0 | 100 | 58.92 | 145665.1 | 99.42 | 99.8137 | 43 | 0 | 100 | 70.37 | 173987.5 | 98.06 | 98.1861 | 26.7 | 0 | 100 | 65.73 | 162516.4 | 98.5 | 98.4277
SAD: | 1000 mm | [7 empty] | Homogénéité (%) |  |  | Homogénéité (%) | -58.6 | 0 | 100 | 75.37 | 186346.3 | 99.78 | 99.7221 | -10.2 | 0 | 100 | 58.96 | 145760.3 | 99.54 | 99.8814 | 41.9 | 0 | 100 | 70.4 | 174057.4 | 98.2 | 98.228 | 25.5 | 0 | 100 | 65.8 | 162687.6 | 98.68 | 98.5325
SSD: | 1000 mm | [5 empty] | max | 100 | 1.2892 | max | 100 | 0.96499 | -57.4 | 0 | 100 | 75.44 | 186523.5 | 99.77 | 99.8148 | -9.1 | 0 | 100 | 58.99 | 145836.4 | 99.38 | 99.9322 | 40.7 | 0 | 100 | 70.45 | 174174.8 | 98.45 | 98.2978 | 24.3 | 0 | 100 | 65.91 | 162940.9 | 98.65 | 98.6972
Field size: | 200 x 200 mm | [5 empty] | min | 97.4543 |  | min | 98.0885 |  | -56.2 | 0 | 100 | 75.45 | 186535.5 | 99.72 | 99.828 | -7.8 | 0 | 100 | 58.91 | 145640.3 | 99.39 | 99.7967 | 39.4 | 0 | 100 | 70.63 | 174627.5 | 98.53 | 98.5489 | 23.1 | 0 | 100 | 66.02 | 163232.7 | 98.81 | 98.8619
Gantry angle: | 0 | [11 empty] | -55 | 0 | 100 | 75.58 | 186849.4 | 99.92 | 100 | -6.6 | 0 | 100 | 58.91 | 145643.3 | 99.6 | 99.7967 | 38.3 | 0 | 100 | 70.5 | 174299.4 | 98.29 | 98.3675 | 21.9 | 0 | 100 | 66.12 | 163467 | 98.9 | 99.0117
Measurement medium: | Water | [11 empty] | -53.8 | 0 | 100 | 75.54 | 186772.8 | 100 | 99.9471 | -5.5 | 0 | 100 | 58.89 | 145592.3 | 99.55 | 99.7628 | 37 | 0 | 100 | 70.56 | 174443.9 | 98.43 | 98.4512 | 20.7 | 0 | 100 | 66.04 | 163266.4 | 98.97 | 98.8919
Scan type: | Inline | [11 empty] | -52.6 | 0 | 100 | 75.48 | 186621.8 | 99.89 | 99.8677 | -4.2 | 0 | 100 | 58.85 | 145502.9 | 99.59 | 99.6951 | 35.8 | 0 | 100 | 70.77 | 174969.8 | 98.74 | 98.7442 | 19.5 | 0 | 100 | 66.19 | 163644.1 | 99.29 | 99.1165
Scan mode: | Continuous | [11 empty] | -51.4 | 0 | 100 | 75.4 | 186419.3 | 99.75 | 99.7618 | -3 | 0 | 100 | 58.91 | 145654 | 99.65 | 99.7967 | 34.6 | 0 | 100 | 70.75 | 174922 | 98.71 | 98.7163 | 18.3 | 0 | 100 | 66.11 | 163444.4 | 99.43 | 98.9967
Wedge: | none | [11 empty] | -50.2 | 0 | 100 | 75.53 | 186728.4 | 99.78 | 99.9338 | -1.8 | 0 | 100 | 58.87 | 145538.1 | 99.66 | 99.729 | 33.4 | 0 | 100 | 70.68 | 174738 | 98.49 | 98.6187 | 17.1 | 0 | 100 | 66.22 | 163711.1 | 99.18 | 99.1614
[13 empty] | -49 | 0 | 100 | 75.3 | 186163.1 | 99.71 | 99.6295 | -0.6 | 0 | 100 | 59.03 | 145951.4 | 100 | 100 | 32.3 | 0 | 100 | 70.86 | 175182.6 | 98.86 | 98.8698 | 15.9 | 0 | 100 | 66.26 | 163807.3 | 99.4 | 99.2213
Points [mm]: | [12 empty] | -47.8 | 0 | 100 | 75.47 | 186580.4 | 99.89 | 99.8545 | 0.6 | 0 | 100 | 58.83 | 145455.3 | 99.57 | 99.6612 | 31 | 0 | 100 | 70.84 | 175139.2 | 98.84 | 98.8419 | 14.7 | 0 | 100 | 66.34 | 164005.3 | 99.09 | 99.3411
Inline | Crossline | Depth | Normalized field | Current field | Ratio | Dose relative (%) | [6 empty] | -46.6 | 0 | 100 | 75.29 | 186152.9 | 99.58 | 99.6163 | 1.8 | 0 | 100 | 58.76 | 145269.5 | 99.45 | 99.5426 | 29.8 | 0 | 100 | 70.9 | 175288.8 | 99.09 | 98.9256 | 13.5 | 0 | 100 | 66.49 | 164388.3 | 99.44 | 99.5657
-150 | 0 | 100 | 5.96 | 14730.1 | 7.72 | 7.8857 | [6 empty] | -45.4 | 0 | 100 | 75.33 | 186250.9 | 99.71 | 99.6692 | 3 | 0 | 100 | 58.87 | 145555.7 | 99.62 | 99.729 | 28.6 | 0 | 100 | 70.99 | 175512.3 | 99.21 | 99.0512 | 12.3 | 0 | 100 | 66.49 | 164390.1 | 99.4 | 99.5657
-149.1 | 0 | 100 | 6.15 | 15207.3 | 8.12 | 8.1371 | [6 empty] | -44.1 | 0 | 100 | 75.19 | 185889.2 | 99.6 | 99.484 | 4.2 | 0 | 100 | 58.76 | 145283.8 | 99.54 | 99.5426 | 27.4 | 0 | 100 | 71 | 175541.7 | 98.96 | 99.0652 | 11.1 | 0 | 100 | 66.32 | 163958.7 | 99.15 | 99.3112
-147.7 | 0 | 100 | 6.32 | 15617.5 | 8.34 | 8.362 | [6 empty] | -43 | 0 | 100 | 75.19 | 185900.9 | 99.55 | 99.484 | 5.4 | 0 | 100 | 58.7 | 145122.9 | 99.25 | 99.441 | 26.2 | 0 | 100 | 71.09 | 175759.4 | 99.13 | 99.1907 | 9.9 | 0 | 100 | 66.26 | 163817 | 99.28 | 99.2213
-146.6 | 0 | 100 | 6.46 | 15983 | 8.55 | 8.5472 | [6 empty] | -41.8 | 0 | 100 | 75.04 | 185524.2 | 99.4 | 99.2855 | 6.6 | 0 | 100 | 58.57 | 144816.3 | 99.38 | 99.2207 | 25 | 0 | 100 | 70.97 | 175474.1 | 99.03 | 99.0233 | 8.7 | 0 | 100 | 66.27 | 163851.3 | 99.25 | 99.2363
-145.4 | 0 | 100 | 6.62 | 16366.2 | 8.76 | 8.7589 | [6 empty] | -40.5 | 0 | 100 | 75.29 | 186155.3 | 99.56 | 99.6163 | 7.8 | 0 | 100 | 58.55 | 144746.4 | 99.03 | 99.1869 | 23.8 | 0 | 100 | 71.12 | 175842.2 | 99.06 | 99.2326 | 7.5 | 0 | 100 | 66.2 | 163680.1 | 99.11 | 99.1315
-144.1 | 0 | 100 | 6.74 | 16664.6 | 8.9 | 8.9177 | [6 empty] | -39.4 | 0 | 100 | 75.14 | 185782.5 | 99.41 | 99.4178 | 9 | 0 | 100 | 58.6 | 144889.1 | 99.48 | 99.2716 | 22.6 | 0 | 100 | 71.14 | 175878.6 | 99.23 | 99.2605 | 6.3 | 0 | 100 | 66.19 | 163650.2 | 99.22 | 99.1165
-142.9 | 0 | 100 | 6.96 | 17200.6 | 9.19 | 9.2088 | [6 empty] | -38.1 | 0 | 100 | 75.15 | 185800.5 | 99.28 | 99.4311 | 10.2 | 0 | 100 | 58.49 | 144602.2 | 99.21 | 99.0852 | 21.4 | 0 | 100 | 71.08 | 175726.7 | 99.13 | 99.1768 | 5.1 | 0 | 100 | 66.03 | 163240.2 | 99.01 | 98.8769
-141.7 | 0 | 100 | 7.16 | 17703.2 | 9.46 | 9.4734 | [6 empty] | -36.9 | 0 | 100 | 75.12 | 185726.1 | 99.47 | 99.3914 | 11.4 | 0 | 100 | 58.35 | 144262.9 | 98.98 | 98.848 | 20.2 | 0 | 100 | 71.17 | 175951.7 | 99.29 | 99.3024 | 3.8 | 0 | 100 | 66.13 | 163499.9 | 99.25 | 99.0267
-140.5 | 0 | 100 | 7.31 | 18074.4 | 9.66 | 9.6719 | [6 empty] | -35.7 | 0 | 100 | 75.07 | 185593.4 | 99.42 | 99.3252 | 12.6 | 0 | 100 | 58.28 | 144081.4 | 98.98 | 98.7295 | 19 | 0 | 100 | 71.02 | 175584 | 99.02 | 99.0931 | 2.7 | 0 | 100 | 66.25 | 163786.2 | 99.24 | 99.2063
-139.3 | 0 | 100 | 7.44 | 18382.9 | 9.83 | 9.8439 | [6 empty] | -34.5 | 0 | 100 | 75.12 | 185721.7 | 99.33 | 99.3914 | 13.8 | 0 | 100 | 58.16 | 143795.2 | 98.61 | 98.5262 | 17.8 | 0 | 100 | 71.07 | 175701.3 | 99.05 | 99.1628 | 1.5 | 0 | 100 | 66.35 | 164032.7 | 99.22 | 99.3561
-138.1 | 0 | 100 | 7.69 | 19002.5 | 10.16 | 10.1746 | [6 empty] | -33.3 | 0 | 100 | 75.05 | 185556.5 | 99.42 | 99.2988 | 15 | 0 | 100 | 57.86 | 143048 | 97.82 | 98.018 | 16.6 | 0 | 100 | 70.99 | 175516.5 | 98.99 | 99.0512 | 0.3 | 0 | 100 | 66.37 | 164091.1 | 99.51 | 99.386
-136.9 | 0 | 100 | 7.84 | 19373 | 10.35 | 10.3731 | [6 empty] | -32.1 | 0 | 100 | 75.06 | 185566.9 | 99.22 | 99.312 | 16.2 | 0 | 100 | 57.7 | 142657.9 | 97.63 | 97.7469 | 15.3 | 0 | 100 | 71.02 | 175586.7 | 99.16 | 99.0931 | -0.9 | 0 | 100 | 66.27 | 163854.5 | 99.16 | 99.2363
-135.7 | 0 | 100 | 8.03 | 19858.9 | 10.61 | 10.6245 | [6 empty] | -30.9 | 0 | 100 | 75.05 | 185544.5 | 99.35 | 99.2988 | 17.4 | 0 | 100 | 57.51 | 142182.3 | 97.46 | 97.425 | 14.2 | 0 | 100 | 70.97 | 175467.2 | 98.97 | 99.0233 | -2.1 | 0 | 100 | 66.32 | 163967.4 | 99.26 | 99.3112
-134.5 | 0 | 100 | 8.21 | 20308.5 | 10.84 | 10.8627 | [6 empty] | -29.7 | 0 | 100 | 75.11 | 185691.7 | 99.37 | 99.3781 | [7 empty] | 13 | 0 | 100 | 71.09 | 175770 | 99.14 | 99.1907 | -3.3 | 0 | 100 | 66.57 | 164587.5 | 99.68 | 99.6855
-133.3 | 0 | 100 | 8.44 | 20855.5 | 11.15 | 11.167 | [6 empty] | -28.5 | 0 | 100 | 75.08 | 185625 | 99.45 | 99.3384 | [7 empty] | 11.8 | 0 | 100 | 71.04 | 175628.9 | 99.15 | 99.121 | -4.5 | 0 | 100 | 66.44 | 164265.1 | 99.49 | 99.4909
-132.1 | 0 | 100 | 8.73 | 21574.5 | 11.53 | 11.5507 | [6 empty] | -27.3 | 0 | 100 | 75.02 | 185473 | 99.27 | 99.2591 | [7 empty] | 10.6 | 0 | 100 | 71.06 | 175688.9 | 99.11 | 99.1489 | -5.8 | 0 | 100 | 66.54 | 164498.2 | 99.6 | 99.6406
-130.9 | 0 | 100 | 8.87 | 21927.1 | 11.73 | 11.7359 | [6 empty] | -26.1 | 0 | 100 | 74.98 | 185376.9 | 99.3 | 99.2061 | [7 empty] | 9.3 | 0 | 100 | 70.77 | 174966.5 | 98.81 | 98.7442 | -6.9 | 0 | 100 | 66.56 | 164547.5 | 99.58 | 99.6706
-129.7 | 0 | 100 | 9.17 | 22675.5 | 12.12 | 12.1328 | [6 empty] | -24.9 | 0 | 100 | 74.97 | 185358.8 | 99.16 | 99.1929 | [7 empty] | 8.2 | 0 | 100 | 70.86 | 175178.5 | 98.99 | 98.8698 | -8.2 | 0 | 100 | 66.5 | 164409 | 99.55 | 99.5807
-128.5 | 0 | 100 | 9.45 | 23352 | 12.52 | 12.5033 | [6 empty] | -23.7 | 0 | 100 | 74.9 | 185172.9 | 99.08 | 99.1003 | [7 empty] | 6.9 | 0 | 100 | 71.01 | 175561.4 | 99.12 | 99.0791 | -9.4 | 0 | 100 | 66.72 | 164953.2 | 99.9 | 99.9102
-127.3 | 0 | 100 | 9.67 | 23897.5 | 12.78 | 12.7944 | [6 empty] | -22.5 | 0 | 100 | 74.7 | 184684.6 | 98.91 | 98.8357 | [7 empty] | 5.8 | 0 | 100 | 70.92 | 175341.6 | 98.82 | 98.9535 | -10.6 | 0 | 100 | 66.56 | 164569 | 99.95 | 99.6706
-126.1 | 0 | 100 | 9.98 | 24666 | 13.16 | 13.2046 | [6 empty] | -21.3 | 0 | 100 | 74.77 | 184863.3 | 99.06 | 98.9283 | [7 empty] | 4.5 | 0 | 100 | 71.03 | 175607 | 99.15 | 99.107 | -11.8 | 0 | 100 | 66.66 | 164801.9 | 99.78 | 99.8203
-124.8 | 0 | 100 | 10.27 | 25397.2 | 13.59 | 13.5883 | [6 empty] | -20.1 | 0 | 100 | 74.81 | 184967.8 | 99.1 | 98.9812 | [7 empty] | 3.3 | 0 | 100 | 70.78 | 175005.1 | 98.97 | 98.7582 | -13 | 0 | 100 | 66.78 | 165095.9 | 99.96 | 100
-123.7 | 0 | 100 | 10.53 | 26025.9 | 13.9 | 13.9323 | [6 empty] | -18.9 | 0 | 100 | 74.85 | 185054.9 | 98.87 | 99.0341 | [7 empty] | 2.2 | 0 | 100 | 71.01 | 175567.8 | 99.09 | 99.0791 | -14.2 | 0 | 100 | 66.61 | 164691.4 | 99.78 | 99.7454
-122.5 | 0 | 100 | 10.86 | 26860.4 | 14.36 | 14.3689 | [6 empty] | -17.7 | 0 | 100 | 74.92 | 185233.5 | 99.11 | 99.1268 | [7 empty] | 0.9 | 0 | 100 | 70.75 | 174915.8 | 98.74 | 98.7163 | -15.4 | 0 | 100 | 66.66 | 164817.4 | 99.96 | 99.8203
-121.2 | 0 | 100 | 11.32 | 27982.6 | 14.99 | 14.9775 | [6 empty] | -16.5 | 0 | 100 | 74.73 | 184759 | 98.88 | 98.8754 | [7 empty] | -0.2 | 0 | 100 | 70.96 | 175426.2 | 98.89 | 99.0093 | -16.6 | 0 | 100 | 66.78 | 165098.2 | 99.93 | 100
-120.1 | 0 | 100 | 11.73 | 29005.6 | 15.5 | 15.52 | [6 empty] | -15.3 | 0 | 100 | 74.67 | 184612.5 | 98.97 | 98.796 | [7 empty] | -1.5 | 0 | 100 | 70.84 | 175149.7 | 98.9 | 98.8419 | -17.8 | 0 | 100 | 66.65 | 164786 | 99.83 | 99.8053
-118.8 | 0 | 100 | 12.22 | 30204.2 | 16.16 | 16.1683 | [6 empty] | -14 | 0 | 100 | 74.59 | 184410.5 | 98.63 | 98.6901 | [7 empty] | -2.7 | 0 | 100 | 70.85 | 175178.3 | 98.92 | 98.8559 | -19 | 0 | 100 | 66.73 | 164982.2 | 99.96 | 99.9251
-117.6 | 0 | 100 | 12.92 | 31936.4 | 17.09 | 17.0945 | [6 empty] | -12.9 | 0 | 100 | 74.55 | 184314.4 | 98.73 | 98.6372 | [7 empty] | -3.8 | 0 | 100 | 70.93 | 175365.9 | 99.27 | 98.9675 | -20.2 | 0 | 100 | 66.62 | 164705.1 | 99.68 | 99.7604
-116.5 | 0 | 100 | 13.94 | 34460.5 | 18.45 | 18.444 | [6 empty] | -11.7 | 0 | 100 | 74.38 | 183893.6 | 98.43 | 98.4123 | [7 empty] | -5.1 | 0 | 100 | 71.07 | 175716.6 | 99.3 | 99.1628 | -21.4 | 0 | 100 | 66.77 | 165075.7 | 100 | 99.985
-115.2 | 0 | 100 | 15.76 | 38966.8 | 20.81 | 20.8521 | [6 empty] | -10.4 | 0 | 100 | 74.35 | 183826.1 | 98.49 | 98.3726 | [7 empty] | -6.2 | 0 | 100 | 71.14 | 175871.4 | 99.28 | 99.2605 | -22.6 | 0 | 100 | 66.67 | 164826.2 | 99.64 | 99.8353
-114 | 0 | 100 | 19.03 | 47036.5 | 25.11 | 25.1786 | [6 empty] | -9.2 | 0 | 100 | 74.23 | 183529.8 | 98.26 | 98.2138 | [7 empty] | -7.5 | 0 | 100 | 71.12 | 175845.2 | 99.2 | 99.2326 | -23.8 | 0 | 100 | 66.42 | 164214.3 | 99.52 | 99.4609
-112.8 | 0 | 100 | 23.5 | 58095.3 | 31.04 | 31.0929 | [6 empty] | -8 | 0 | 100 | 74.36 | 183855 | 98.37 | 98.3858 | [7 empty] | -8.7 | 0 | 100 | 71.1 | 175795.8 | 99.31 | 99.2047 | -25 | 0 | 100 | 66.54 | 164504.2 | 99.77 | 99.6406
-111.6 | 0 | 100 | 29.65 | 73295.6 | 39.14 | 39.23 | [6 empty] | -6.8 | 0 | 100 | 74.29 | 183664.1 | 98.36 | 98.2932 | [7 empty] | -9.9 | 0 | 100 | 71.07 | 175704.6 | 99.18 | 99.1628 | -26.2 | 0 | 100 | 66.37 | 164084.4 | 99.66 | 99.386
-110.4 | 0 | 100 | 37.33 | 92296.9 | 49.32 | 49.3914 | -66.24 | [5 empty] | -5.6 | 0 | 100 | 74.37 | 183862.9 | 98.27 | 98.399 | [7 empty] | -11.1 | 0 | 100 | 71.23 | 176097.9 | 99.36 | 99.3861 | -27.4 | 0 | 100 | 66.34 | 164024 | 99.28 | 99.3411
-109.2 | 0 | 100 | 45.89 | 113446.8 | 60.59 | 60.7171 | [6 empty] | -4.4 | 0 | 100 | 74.2 | 183439.3 | 98.23 | 98.1741 | [7 empty] | -12.3 | 0 | 100 | 71.27 | 176197.4 | 99.45 | 99.4419 | -28.6 | 0 | 100 | 66.27 | 163846.7 | 99.34 | 99.2363
-108 | 0 | 100 | 53.83 | 133091.3 | 71.15 | 71.2225 | [6 empty] | -3.2 | 0 | 100 | 74.15 | 183330.6 | 98.17 | 98.108 | [7 empty] | -13.5 | 0 | 100 | 71.27 | 176208.3 | 99.53 | 99.4419 | -29.8 | 0 | 100 | 66.04 | 163273.7 | 99 | 98.8919
-106.8 | 0 | 100 | 60.55 | 149695.6 | 80.04 | 80.1138 | [6 empty] | -2 | 0 | 100 | 74.2 | 183449.2 | 98.27 | 98.1741 | [7 empty] | -14.7 | 0 | 100 | 71.33 | 176360.5 | 99.66 | 99.5256 | -31 | 0 | 100 | 65.94 | 163015.9 | 98.91 | 98.7421
-105.6 | 0 | 100 | 64.85 | 160324.9 | 85.73 | 85.8031 | [6 empty] | -0.8 | 0 | 100 | 74.1 | 183207.4 | 97.98 | 98.0418 | [7 empty] | -15.9 | 0 | 100 | 71.57 | 176958.5 | 100 | 99.8605 | -32.2 | 0 | 100 | 65.99 | 163153.1 | 98.88 | 98.817
-104.4 | 0 | 100 | 67.19 | 166119.4 | 88.74 | 88.8992 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 100 | 74.2 | 183441.2 | 98.27 | 98.1741 | [7 empty] | -17.1 | 0 | 100 | 71.45 | 176642.8 | 99.9 | 99.693 | -33.4 | 0 | 100 | 65.75 | 162562.2 | 98.46 | 98.4576
-103.2 | 0 | 100 | 68.46 | 169245.7 | 90.49 | 90.5795 | [6 empty] | 1.6 | 0 | 100 | 74.11 | 183215.8 | 98.03 | 98.055 | [7 empty] | -18.3 | 0 | 100 | 71.67 | 177193.8 | 99.93 | 100
-102 | 0 | 100 | 69.44 | 171679.2 | 91.93 | 91.8762 | [6 empty] | 2.8 | 0 | 100 | 74.05 | 183071 | 98.18 | 97.9757 | [7 empty] | -19.5 | 0 | 100 | 71.43 | 176602.4 | 99.83 | 99.6651
-100.8 | 0 | 100 | 70.03 | 173143.2 | 92.77 | 92.6568 | [6 empty] | 4 | 0 | 100 | 73.97 | 182888.1 | 97.98 | 97.8698 | [7 empty] | -20.8 | 0 | 100 | 71.36 | 176432.3 | 99.73 | 99.5675
-99.6 | 0 | 100 | 70.39 | 174027.3 | 93.01 | 93.1331 | [6 empty] | 5.2 | 0 | 100 | 73.85 | 182580.5 | 97.81 | 97.711 | [7 empty] | -21.9 | 0 | 100 | 71.64 | 177122.6 | 99.96 | 99.9581
-98.4 | 0 | 100 | 70.98 | 175480.7 | 93.76 | 93.9137 | [6 empty] | 6.4 | 0 | 100 | 74.01 | 182981.3 | 98.03 | 97.9227 | [7 empty] | -23.2 | 0 | 100 | 71.64 | 177120.9 | 99.96 | 99.9581
-97.2 | 0 | 100 | 71.2 | 176029.8 | 94.17 | 94.2048 | [6 empty] | 7.6 | 0 | 100 | 74.15 | 183332.2 | 98.18 | 98.108 | [7 empty] | -24.3 | 0 | 100 | 71.67 | 177201.6 | 99.95 | 100
-96 | 0 | 100 | 71.59 | 176987.7 | 94.76 | 94.7208 | [6 empty] | 8.8 | 0 | 100 | 74.19 | 183432 | 98.31 | 98.1609 | [7 empty] | -25.5 | 0 | 100 | 71.61 | 177037.3 | 99.93 | 99.9163
-94.8 | 0 | 100 | 71.79 | 177494 | 95.02 | 94.9854 | [6 empty] | 10 | 0 | 100 | 74.31 | 183727.7 | 98.33 | 98.3197 | [7 empty] | -26.8 | 0 | 100 | 71.58 | 176963.1 | 99.95 | 99.8744
-93.6 | 0 | 100 | 72.11 | 178292.9 | 95.34 | 95.4088 | [6 empty] | 11.2 | 0 | 100 | 74.33 | 183773 | 98.34 | 98.3461 | [7 empty] | -27.9 | 0 | 100 | 71.51 | 176802.1 | 99.74 | 99.7768
-92.4 | 0 | 100 | 72.38 | 178945 | 95.73 | 95.7661 | [6 empty] | 12.4 | 0 | 100 | 74.37 | 183876.5 | 98.42 | 98.399 | [7 empty] | -29.2 | 0 | 100 | 71.57 | 176942.2 | 99.94 | 99.8605
-91.1 | 0 | 100 | 72.5 | 179257.6 | 95.95 | 95.9248 | [6 empty] | 13.7 | 0 | 100 | 74.35 | 183823.4 | 98.48 | 98.3726 | [7 empty] | -30.4 | 0 | 100 | 71.51 | 176789.4 | 99.76 | 99.7768
-90 | 0 | 100 | 72.76 | 179886 | 96.14 | 96.2689 | [6 empty] | 14.8 | 0 | 100 | 74.28 | 183651 | 98.27 | 98.28 | [7 empty] | -31.6 | 0 | 100 | 71.59 | 176996.4 | 99.79 | 99.8884
-88.7 | 0 | 100 | 72.84 | 180095 | 96.16 | 96.3747 | [6 empty] | 16 | 0 | 100 | 74.36 | 183843.1 | 98.44 | 98.3858 | [7 empty] | -32.8 | 0 | 100 | 71.41 | 176557.8 | 99.68 | 99.6372
-87.5 | 0 | 100 | 73.15 | 180853.8 | 96.66 | 96.7849 | [6 empty] | 17.2 | 0 | 100 | 74.32 | 183749.6 | 98.21 | 98.3329 | [7 empty] | -34 | 0 | 100 | 71.39 | 176504.4 | 99.57 | 99.6093
-86.3 | 0 | 100 | 73.27 | 181137.1 | 97 | 96.9436 | [6 empty] | 18.4 | 0 | 100 | 74.37 | 183856.9 | 98.38 | 98.399 | [7 empty] | -35.2 | 0 | 100 | 71.34 | 176379.1 | 99.48 | 99.5396
-85.1 | 0 | 100 | 73.39 | 181438.3 | 97.05 | 97.1024 | [6 empty] | 19.6 | 0 | 100 | 74.42 | 183990.4 | 98.43 | 98.4652 | [7 empty] | -36.4 | 0 | 100 | 71.46 | 176686.3 | 99.68 | 99.707
-83.9 | 0 | 100 | 73.55 | 181843.8 | 97.27 | 97.3141 | [6 empty] | 20.9 | 0 | 100 | 74.48 | 184149.9 | 98.6 | 98.5446 | [7 empty] | -37.6 | 0 | 100 | 71.37 | 176456.6 | 99.68 | 99.5814
-82.7 | 0 | 100 | 73.8 | 182465.2 | 97.66 | 97.6449 | [6 empty] | 22 | 0 | 100 | 74.55 | 184305.7 | 98.9 | 98.6372 | [7 empty] | -38.8 | 0 | 100 | 71.32 | 176324.2 | 99.57 | 99.5117
-81.5 | 0 | 100 | 73.97 | 182875.6 | 97.66 | 97.8698 | [6 empty] | 23.3 | 0 | 100 | 74.43 | 184024.6 | 98.67 | 98.4784 | [7 empty] | -40 | 0 | 100 | 71.39 | 176490.8 | 99.63 | 99.6093
-80.3 | 0 | 100 | 74.05 | 183076.4 | 97.97 | 97.9757 | [6 empty] | 24.5 | 0 | 100 | 74.49 | 184161.9 | 98.68 | 98.5578 | [7 empty] | -41.2 | 0 | 100 | 71.42 | 176570.8 | 99.67 | 99.6512
-79.1 | 0 | 100 | 74.29 | 183676.7 | 98.24 | 98.2932 | [6 empty] | 25.7 | 0 | 100 | 74.51 | 184206.7 | 98.72 | 98.5843 | [7 empty] | -42.4 | 0 | 100 | 71.32 | 176316.5 | 99.46 | 99.5117
-77.9 | 0 | 100 | 74.44 | 184034 | 98.28 | 98.4917 | [6 empty] | 26.9 | 0 | 100 | 74.46 | 184084.8 | 98.56 | 98.5181 | [7 empty] | -43.6 | 0 | 100 | 71.28 | 176217.2 | 99.7 | 99.4558
-76.7 | 0 | 100 | 74.45 | 184056.4 | 98.46 | 98.5049 | [6 empty] | 28.1 | 0 | 100 | 74.49 | 184174.3 | 98.64 | 98.5578 | [7 empty] | -44.8 | 0 | 100 | 71.31 | 176292.1 | 99.49 | 99.4977
-75.5 | 0 | 100 | 74.55 | 184309.7 | 98.51 | 98.6372 | [6 empty] | 29.3 | 0 | 100 | 74.37 | 183865.6 | 98.69 | 98.399 | [7 empty] | -46 | 0 | 100 | 71.27 | 176207 | 99.48 | 99.4419
-74.3 | 0 | 100 | 74.48 | 184144 | 98.54 | 98.5446 | [6 empty] | 30.5 | 0 | 100 | 74.48 | 184140.8 | 98.77 | 98.5446 | [7 empty] | -47.3 | 0 | 100 | 71.17 | 175969.4 | 99.52 | 99.3024
-73.1 | 0 | 100 | 74.7 | 184693.4 | 98.82 | 98.8357 | [6 empty] | 31.7 | 0 | 100 | 74.5 | 184188.4 | 98.67 | 98.5711 | [7 empty] | -48.4 | 0 | 100 | 71.26 | 176181.8 | 99.43 | 99.4279
-71.9 | 0 | 100 | 74.83 | 185001.9 | 99.04 | 99.0077 | [6 empty] | 32.9 | 0 | 100 | 74.37 | 183876.4 | 98.45 | 98.399 | [7 empty] | -49.6 | 0 | 100 | 71.08 | 175739.4 | 99.32 | 99.1768
-70.7 | 0 | 100 | 74.85 | 185054.2 | 99 | 99.0341 | [6 empty] | 34.1 | 0 | 100 | 74.47 | 184106.9 | 98.72 | 98.5314
-69.5 | 0 | 100 | 75.04 | 185519.5 | 99.31 | 99.2855 | [6 empty] | 35.3 | 0 | 100 | 74.46 | 184095.9 | 98.91 | 98.5181
-68.3 | 0 | 100 | 74.91 | 185196.7 | 99.13 | 99.1135 | [6 empty] | 36.5 | 0 | 100 | 74.45 | 184060.1 | 98.45 | 98.5049
-67.1 | 0 | 100 | 75.09 | 185646 | 99.29 | 99.3517 | [6 empty] | 37.7 | 0 | 100 | 74.51 | 184226.6 | 98.72 | 98.5843
-65.9 | 0 | 100 | 75.15 | 185795.6 | 99.33 | 99.4311 | [6 empty] | 38.9 | 0 | 100 | 74.35 | 183827.5 | 98.46 | 98.3726
-64.7 | 0 | 100 | 75.25 | 186053.1 | 99.49 | 99.5634 | [6 empty] | 40.1 | 0 | 100 | 74.45 | 184075.9 | 98.64 | 98.5049
-63.5 | 0 | 100 | 75.25 | 186049.2 | 99.52 | 99.5634 | [6 empty] | 41.3 | 0 | 100 | 74.35 | 183808.6 | 98.77 | 98.3726
-62.3 | 0 | 100 | 75.13 | 185742.1 | 99.42 | 99.4046 | [6 empty] | 42.5 | 0 | 100 | 74.58 | 184391.4 | 98.71 | 98.6769
-61 | 0 | 100 | 75.36 | 186325.8 | 99.78 | 99.7089 | [6 empty] | 43.7 | 0 | 100 | 74.52 | 184229.4 | 98.6 | 98.5975
-59.8 | 0 | 100 | 75.4 | 186404.5 | 99.76 | 99.7618 | [6 empty] | 44.9 | 0 | 100 | 74.7 | 184695.9 | 98.96 | 98.8357
-58.6 | 0 | 100 | 75.37 | 186346.3 | 99.78 | 99.7221 | [6 empty] | 46.1 | 0 | 100 | 74.48 | 184145 | 98.7 | 98.5446
-57.4 | 0 | 100 | 75.44 | 186523.5 | 99.77 | 99.8148 | [6 empty] | 47.3 | 0 | 100 | 74.57 | 184358.3 | 98.73 | 98.6637
-56.2 | 0 | 100 | 75.45 | 186535.5 | 99.72 | 99.828 | [6 empty] | 48.5 | 0 | 100 | 74.61 | 184453.9 | 98.8 | 98.7166
-55 | 0 | 100 | 75.58 | 186849.4 | 99.92 | 100 | [6 empty] | 49.7 | 0 | 100 | 74.67 | 184613 | 98.87 | 98.796
-53.8 | 0 | 100 | 75.54 | 186772.8 | 100 | 99.9471 | [6 empty] | 50.9 | 0 | 100 | 74.67 | 184599.4 | 98.95 | 98.796
-52.6 | 0 | 100 | 75.48 | 186621.8 | 99.89 | 99.8677 | [6 empty] | 52.1 | 0 | 100 | 74.83 | 185016.5 | 99.13 | 99.0077
-51.4 | 0 | 100 | 75.4 | 186419.3 | 99.75 | 99.7618 | [6 empty] | 53.3 | 0 | 100 | 74.7 | 184687.8 | 98.91 | 98.8357
-50.2 | 0 | 100 | 75.53 | 186728.4 | 99.78 | 99.9338 | [6 empty] | 54.5 | 0 | 100 | 74.63 | 184500.5 | 98.85 | 98.7431
-49 | 0 | 100 | 75.3 | 186163.1 | 99.71 | 99.6295 | [6 empty] | 55.7 | 0 | 100 | 74.65 | 184567.8 | 98.85 | 98.7695
-47.8 | 0 | 100 | 75.47 | 186580.4 | 99.89 | 99.8545 | [6 empty] | 56.9 | 0 | 100 | 74.57 | 184368.1 | 98.65 | 98.6637
-46.6 | 0 | 100 | 75.29 | 186152.9 | 99.58 | 99.6163 | [6 empty] | 58.1 | 0 | 100 | 74.35 | 183816.7 | 98.56 | 98.3726
-45.4 | 0 | 100 | 75.33 | 186250.9 | 99.71 | 99.6692 | [6 empty] | 59.4 | 0 | 100 | 74.48 | 184151.8 | 98.7 | 98.5446
-44.1 | 0 | 100 | 75.19 | 185889.2 | 99.6 | 99.484 | [6 empty] | 60.5 | 0 | 100 | 74.38 | 183894.6 | 98.39 | 98.4123
-43 | 0 | 100 | 75.19 | 185900.9 | 99.55 | 99.484 | [6 empty] | 61.8 | 0 | 100 | 74.38 | 183891 | 98.35 | 98.4123
-41.8 | 0 | 100 | 75.04 | 185524.2 | 99.4 | 99.2855 | [6 empty] | 63 | 0 | 100 | 74.41 | 183972.9 | 98.36 | 98.452
-40.5 | 0 | 100 | 75.29 | 186155.3 | 99.56 | 99.6163 | [6 empty] | 64.2 | 0 | 100 | 74.3 | 183706.6 | 98.44 | 98.3064
-39.4 | 0 | 100 | 75.14 | 185782.5 | 99.41 | 99.4178 | [6 empty] | 65.4 | 0 | 100 | 74.17 | 183375.1 | 98.16 | 98.1344
-38.1 | 0 | 100 | 75.15 | 185800.5 | 99.28 | 99.4311 | [6 empty] | 66.6 | 0 | 100 | 74.11 | 183217.1 | 98.14 | 98.055
-36.9 | 0 | 100 | 75.12 | 185726.1 | 99.47 | 99.3914
-35.7 | 0 | 100 | 75.07 | 185593.4 | 99.42 | 99.3252
-34.5 | 0 | 100 | 75.12 | 185721.7 | 99.33 | 99.3914
-33.3 | 0 | 100 | 75.05 | 185556.5 | 99.42 | 99.2988
-32.1 | 0 | 100 | 75.06 | 185566.9 | 99.22 | 99.312
-30.9 | 0 | 100 | 75.05 | 185544.5 | 99.35 | 99.2988
-29.7 | 0 | 100 | 75.11 | 185691.7 | 99.37 | 99.3781
-28.5 | 0 | 100 | 75.08 | 185625 | 99.45 | 99.3384
-27.3 | 0 | 100 | 75.02 | 185473 | 99.27 | 99.2591
-26.1 | 0 | 100 | 74.98 | 185376.9 | 99.3 | 99.2061
-24.9 | 0 | 100 | 74.97 | 185358.8 | 99.16 | 99.1929
-23.7 | 0 | 100 | 74.9 | 185172.9 | 99.08 | 99.1003
-22.5 | 0 | 100 | 74.7 | 184684.6 | 98.91 | 98.8357
-21.3 | 0 | 100 | 74.77 | 184863.3 | 99.06 | 98.9283
-20.1 | 0 | 100 | 74.81 | 184967.8 | 99.1 | 98.9812
-18.9 | 0 | 100 | 74.85 | 185054.9 | 98.87 | 99.0341
-17.7 | 0 | 100 | 74.92 | 185233.5 | 99.11 | 99.1268
-16.5 | 0 | 100 | 74.73 | 184759 | 98.88 | 98.8754
-15.3 | 0 | 100 | 74.67 | 184612.5 | 98.97 | 98.796
-14 | 0 | 100 | 74.59 | 184410.5 | 98.63 | 98.6901
-12.9 | 0 | 100 | 74.55 | 184314.4 | 98.73 | 98.6372
-11.7 | 0 | 100 | 74.38 | 183893.6 | 98.43 | 98.4123
-10.4 | 0 | 100 | 74.35 | 183826.1 | 98.49 | 98.3726
-9.2 | 0 | 100 | 74.23 | 183529.8 | 98.26 | 98.2138
-8 | 0 | 100 | 74.36 | 183855 | 98.37 | 98.3858
-6.8 | 0 | 100 | 74.29 | 183664.1 | 98.36 | 98.2932
-5.6 | 0 | 100 | 74.37 | 183862.9 | 98.27 | 98.399
-4.4 | 0 | 100 | 74.2 | 183439.3 | 98.23 | 98.1741
-3.2 | 0 | 100 | 74.15 | 183330.6 | 98.17 | 98.108
-2 | 0 | 100 | 74.2 | 183449.2 | 98.27 | 98.1741
-0.8 | 0 | 100 | 74.1 | 183207.4 | 97.98 | 98.0418
0.4 | 0 | 100 | 74.2 | 183441.2 | 98.27 | 98.1741
1.6 | 0 | 100 | 74.11 | 183215.8 | 98.03 | 98.055
2.8 | 0 | 100 | 74.05 | 183071 | 98.18 | 97.9757
4 | 0 | 100 | 73.97 | 182888.1 | 97.98 | 97.8698
5.2 | 0 | 100 | 73.85 | 182580.5 | 97.81 | 97.711
6.4 | 0 | 100 | 74.01 | 182981.3 | 98.03 | 97.9227
7.6 | 0 | 100 | 74.15 | 183332.2 | 98.18 | 98.108
8.8 | 0 | 100 | 74.19 | 183432 | 98.31 | 98.1609
10 | 0 | 100 | 74.31 | 183727.7 | 98.33 | 98.3197
11.2 | 0 | 100 | 74.33 | 183773 | 98.34 | 98.3461
12.4 | 0 | 100 | 74.37 | 183876.5 | 98.42 | 98.399
13.7 | 0 | 100 | 74.35 | 183823.4 | 98.48 | 98.3726
14.8 | 0 | 100 | 74.28 | 183651 | 98.27 | 98.28
16 | 0 | 100 | 74.36 | 183843.1 | 98.44 | 98.3858
17.2 | 0 | 100 | 74.32 | 183749.6 | 98.21 | 98.3329
18.4 | 0 | 100 | 74.37 | 183856.9 | 98.38 | 98.399
19.6 | 0 | 100 | 74.42 | 183990.4 | 98.43 | 98.4652
20.9 | 0 | 100 | 74.48 | 184149.9 | 98.6 | 98.5446
22 | 0 | 100 | 74.55 | 184305.7 | 98.9 | 98.6372
23.3 | 0 | 100 | 74.43 | 184024.6 | 98.67 | 98.4784
24.5 | 0 | 100 | 74.49 | 184161.9 | 98.68 | 98.5578
25.7 | 0 | 100 | 74.51 | 184206.7 | 98.72 | 98.5843
26.9 | 0 | 100 | 74.46 | 184084.8 | 98.56 | 98.5181
28.1 | 0 | 100 | 74.49 | 184174.3 | 98.64 | 98.5578
29.3 | 0 | 100 | 74.37 | 183865.6 | 98.69 | 98.399
30.5 | 0 | 100 | 74.48 | 184140.8 | 98.77 | 98.5446
31.7 | 0 | 100 | 74.5 | 184188.4 | 98.67 | 98.5711
32.9 | 0 | 100 | 74.37 | 183876.4 | 98.45 | 98.399
34.1 | 0 | 100 | 74.47 | 184106.9 | 98.72 | 98.5314
35.3 | 0 | 100 | 74.46 | 184095.9 | 98.91 | 98.5181
36.5 | 0 | 100 | 74.45 | 184060.1 | 98.45 | 98.5049
37.7 | 0 | 100 | 74.51 | 184226.6 | 98.72 | 98.5843
38.9 | 0 | 100 | 74.35 | 183827.5 | 98.46 | 98.3726
40.1 | 0 | 100 | 74.45 | 184075.9 | 98.64 | 98.5049
41.3 | 0 | 100 | 74.35 | 183808.6 | 98.77 | 98.3726
42.5 | 0 | 100 | 74.58 | 184391.4 | 98.71 | 98.6769
43.7 | 0 | 100 | 74.52 | 184229.4 | 98.6 | 98.5975
44.9 | 0 | 100 | 74.7 | 184695.9 | 98.96 | 98.8357
46.1 | 0 | 100 | 74.48 | 184145 | 98.7 | 98.5446
47.3 | 0 | 100 | 74.57 | 184358.3 | 98.73 | 98.6637
48.5 | 0 | 100 | 74.61 | 184453.9 | 98.8 | 98.7166
49.7 | 0 | 100 | 74.67 | 184613 | 98.87 | 98.796
50.9 | 0 | 100 | 74.67 | 184599.4 | 98.95 | 98.796
52.1 | 0 | 100 | 74.83 | 185016.5 | 99.13 | 99.0077
53.3 | 0 | 100 | 74.7 | 184687.8 | 98.91 | 98.8357
54.5 | 0 | 100 | 74.63 | 184500.5 | 98.85 | 98.7431
55.7 | 0 | 100 | 74.65 | 184567.8 | 98.85 | 98.7695
56.9 | 0 | 100 | 74.57 | 184368.1 | 98.65 | 98.6637
58.1 | 0 | 100 | 74.35 | 183816.7 | 98.56 | 98.3726
59.4 | 0 | 100 | 74.48 | 184151.8 | 98.7 | 98.5446
60.5 | 0 | 100 | 74.38 | 183894.6 | 98.39 | 98.4123
61.8 | 0 | 100 | 74.38 | 183891 | 98.35 | 98.4123
63 | 0 | 100 | 74.41 | 183972.9 | 98.36 | 98.452
64.2 | 0 | 100 | 74.3 | 183706.6 | 98.44 | 98.3064
65.4 | 0 | 100 | 74.17 | 183375.1 | 98.16 | 98.1344
66.6 | 0 | 100 | 74.11 | 183217.1 | 98.14 | 98.055
67.8 | 0 | 100 | 74.11 | 183217.1 | 98.21 | 98.055
69 | 0 | 100 | 74.03 | 183018.4 | 97.94 | 97.9492
70.2 | 0 | 100 | 73.92 | 182752.7 | 97.86 | 97.8037
71.4 | 0 | 100 | 73.95 | 182835.6 | 97.83 | 97.8433
72.6 | 0 | 100 | 73.84 | 182564.7 | 97.78 | 97.6978
73.8 | 0 | 100 | 73.65 | 182083.6 | 97.49 | 97.4464
75 | 0 | 100 | 73.63 | 182033.6 | 97.43 | 97.42
76.2 | 0 | 100 | 73.42 | 181525.7 | 97.14 | 97.1421
77.4 | 0 | 100 | 73.2 | 180979.7 | 96.96 | 96.851
78.6 | 0 | 100 | 73.12 | 180784.9 | 96.89 | 96.7452
79.8 | 0 | 100 | 73.22 | 181024.6 | 96.82 | 96.8775
81 | 0 | 100 | 72.99 | 180452.8 | 96.53 | 96.5732
82.3 | 0 | 100 | 72.73 | 179805.6 | 96.28 | 96.2292
83.5 | 0 | 100 | 72.7 | 179732.2 | 96.25 | 96.1895
84.6 | 0 | 100 | 72.44 | 179098.5 | 96 | 95.8455
85.9 | 0 | 100 | 72.23 | 178585.7 | 95.65 | 95.5676
87.1 | 0 | 100 | 72.2 | 178505.2 | 95.6 | 95.5279
88.3 | 0 | 100 | 71.86 | 177658.5 | 95.23 | 95.0781
89.5 | 0 | 100 | 71.65 | 177138.3 | 95.04 | 94.8002
90.7 | 0 | 100 | 71.58 | 176974.1 | 94.67 | 94.7076
91.9 | 0 | 100 | 71.37 | 176443.4 | 94.42 | 94.4297
93.1 | 0 | 100 | 70.79 | 175005.8 | 93.86 | 93.6623
94.3 | 0 | 100 | 70.58 | 174506.2 | 93.46 | 93.3845
95.5 | 0 | 100 | 70.47 | 174227.2 | 93.29 | 93.239
96.7 | 0 | 100 | 70.02 | 173111.5 | 92.72 | 92.6436
97.9 | 0 | 100 | 69.67 | 172239.8 | 92.19 | 92.1805
99.1 | 0 | 100 | 69.11 | 170873.1 | 91.58 | 91.4395
100.3 | 0 | 100 | 68.65 | 169723.7 | 90.81 | 90.8309
101.5 | 0 | 100 | 67.88 | 167823.6 | 90.09 | 89.8121
102.7 | 0 | 100 | 66.85 | 165282.9 | 88.66 | 88.4493
103.9 | 0 | 100 | 64.95 | 160582.4 | 85.88 | 85.9354
105.1 | 0 | 100 | 61.54 | 152158.1 | 81.48 | 81.4237
106.3 | 0 | 100 | 56.96 | 140815.8 | 75.38 | 75.3639
107.5 | 0 | 100 | 50.73 | 125431.7 | 67.23 | 67.1209
108.7 | 0 | 100 | 43.1 | 106558 | 57.06 | 57.0257
110 | 0 | 100 | 34.87 | 86202.8 | 46.15 | 46.1365
111.2 | 0 | 100 | 27.19 | 67234.7 | 36 | 35.9751
112.4 | 0 | 100 | 21.1 | 52178 | 27.91 | 27.9174
113.5 | 0 | 100 | 17.09 | 42264.4 | 22.65 | 22.6118
114.7 | 0 | 100 | 14.77 | 36512.4 | 19.56 | 19.5422
116 | 0 | 100 | 13.52 | 33416 | 17.91 | 17.8883
117.2 | 0 | 100 | 12.61 | 31181.8 | 16.7 | 16.6843
118.4 | 0 | 100 | 12.03 | 29741.9 | 15.93 | 15.9169
119.6 | 0 | 100 | 11.53 | 28506.2 | 15.27 | 15.2554
120.8 | 0 | 100 | 11.12 | 27483.5 | 14.7 | 14.7129
122 | 0 | 100 | 10.74 | 26557.2 | 14.22 | 14.2101
123.2 | 0 | 100 | 10.41 | 25746.9 | 13.81 | 13.7735
124.4 | 0 | 100 | 10.09 | 24934.8 | 13.38 | 13.3501
125.6 | 0 | 100 | 9.82 | 24285.4 | 13.04 | 12.9929
126.8 | 0 | 100 | 9.6 | 23735 | 12.73 | 12.7018
128 | 0 | 100 | 9.36 | 23137.8 | 12.41 | 12.3842
129.2 | 0 | 100 | 9.06 | 22410.3 | 12.02 | 11.9873
130.4 | 0 | 100 | 8.85 | 21868.1 | 11.7 | 11.7094
131.6 | 0 | 100 | 8.62 | 21312.1 | 11.41 | 11.4051
132.8 | 0 | 100 | 8.41 | 20787.3 | 11.13 | 11.1273
134 | 0 | 100 | 8.15 | 20161.3 | 10.79 | 10.7833
135.2 | 0 | 100 | 7.97 | 19693.8 | 10.55 | 10.5451
136.5 | 0 | 100 | 7.8 | 19277.1 | 10.33 | 10.3202
137.7 | 0 | 100 | 7.61 | 18802.6 | 10.08 | 10.0688
138.8 | 0 | 100 | 7.4 | 18305.2 | 9.81 | 9.7909
140.1 | 0 | 100 | 7.22 | 17861.5 | 9.57 | 9.5528
141.3 | 0 | 100 | 7.11 | 17567.8 | 9.41 | 9.4073
142.5 | 0 | 100 | 6.94 | 17150.2 | 9.18 | 9.1823
143.7 | 0 | 100 | 6.8 | 16803.6 | 9 | 8.9971
144.9 | 0 | 100 | 6.66 | 16463.7 | 8.82 | 8.8119
146.1 | 0 | 100 | 6.46 | 15971.2 | 8.55 | 8.5472
147.3 | 0 | 100 | 6.34 | 15672.6 | 8.39 | 8.3885
148.5 | 0 | 100 | 6.24 | 15426.9 | 8.27 | 8.2562
150 | 0 | 100 | 6.11 | 15098.8 | 8.09 | 8.0841
Measurement time: | 12/08/2022 19:12:58
Radiation device: | Clinac2 Accelerator
Energy: | 6 MV
Controller: | CCU
Measurement device: | Blue Phantom 2 (48*48*41)
Field detector: | CC 13 - F
Reference detector: | CC 13 - R pas offset energie
SAD: | 1000 mm
SSD: | 1000 mm
Field size: | 150 x 150 mm
Gantry angle: | 0
Measurement medium: | Water
Scan type: | Inline
Scan mode: | Continuous
Wedge: | none
Points [mm]:
Inline | Crossline | Depth | Normalized field | Current field | Ratio
120 | 0 | 100 | 4.7 | 11622.1 | 6.63 | 6.5578
119 | 0 | 100 | 4.84 | 11967.9 | 6.75 | 6.7532
117.5 | 0 | 100 | 5.04 | 12467 | 7.02 | 7.0322
116.5 | 0 | 100 | 5.19 | 12823.8 | 7.22 | 7.2415
115.2 | 0 | 100 | 5.3 | 13099.6 | 7.38 | 7.395
114 | 0 | 100 | 5.44 | 13443.9 | 7.59 | 7.5903
112.8 | 0 | 100 | 5.59 | 13812.4 | 7.78 | 7.7996
111.6 | 0 | 100 | 5.74 | 14202.9 | 8 | 8.0089
110.4 | 0 | 100 | 5.88 | 14538.9 | 8.18 | 8.2043
109.2 | 0 | 100 | 6.08 | 15024.5 | 8.47 | 8.4833
108 | 0 | 100 | 6.25 | 15452.5 | 8.73 | 8.7205
106.8 | 0 | 100 | 6.4 | 15812 | 8.9 | 8.9298
105.6 | 0 | 100 | 6.54 | 16163.9 | 9.11 | 9.1252
104.4 | 0 | 100 | 6.76 | 16720 | 9.43 | 9.4321
103.2 | 0 | 100 | 6.96 | 17216.7 | 9.71 | 9.7112
102 | 0 | 100 | 7.18 | 17754 | 10 | 10.0181
100.8 | 0 | 100 | 7.4 | 18293.8 | 10.31 | 10.3251
99.6 | 0 | 100 | 7.65 | 18921.4 | 10.68 | 10.6739
98.4 | 0 | 100 | 7.94 | 19618.5 | 11.06 | 11.0786
97.2 | 0 | 100 | 8.18 | 20220 | 11.41 | 11.4134
96 | 0 | 100 | 8.45 | 20879.7 | 11.79 | 11.7901
94.8 | 0 | 100 | 8.82 | 21798.7 | 12.28 | 12.3064
93.6 | 0 | 100 | 9.19 | 22720.3 | 12.8 | 12.8227
92.4 | 0 | 100 | 9.58 | 23687.5 | 13.32 | 13.3668
91.1 | 0 | 100 | 10.07 | 24901.5 | 14.04 | 14.0505
90 | 0 | 100 | 10.65 | 26330.2 | 14.84 | 14.8598
88.8 | 0 | 100 | 11.39 | 28155.9 | 15.88 | 15.8923
87.5 | 0 | 100 | 12.73 | 31478.7 | 17.76 | 17.762
86.4 | 0 | 100 | 14.86 | 36734 | 20.74 | 20.7339
85.1 | 0 | 100 | 18.91 | 46763.3 | 26.4 | 26.3848
83.9 | 0 | 100 | 25 | 61798.1 | 34.86 | 34.8821
82.8 | 0 | 100 | 32.44 | 80195 | 45.24 | 45.263 | 49.68
81.5 | 0 | 100 | 40.72 | 100662.3 | 56.76 | 56.816 | 48.9
80.4 | 0 | 100 | 48.22 | 119206.2 | 67.14 | 67.2806
79.1 | 0 | 100 | 54.55 | 134874.5 | 76.14 | 76.1127
77.9 | 0 | 100 | 59.35 | 146735.8 | 82.68 | 82.8101
76.8 | 0 | 100 | 62.46 | 154411.2 | 87.12 | 87.1494
75.5 | 0 | 100 | 64.24 | 158823.8 | 89.65 | 89.633
74.4 | 0 | 100 | 65.51 | 161961.4 | 91.39 | 91.4051
73.1 | 0 | 100 | 66.02 | 163234.7 | 92.22 | 92.1166
71.9 | 0 | 100 | 66.66 | 164798.1 | 92.84 | 93.0096
70.7 | 0 | 100 | 67.19 | 166104.9 | 93.76 | 93.7491
69.5 | 0 | 100 | 67.32 | 166442.3 | 93.84 | 93.9305
68.3 | 0 | 100 | 67.87 | 167807 | 94.51 | 94.6979
67.1 | 0 | 100 | 68.05 | 168239.1 | 94.92 | 94.9491
65.9 | 0 | 100 | 68.21 | 168639.9 | 95.13 | 95.1723
64.7 | 0 | 100 | 68.51 | 169375.9 | 95.52 | 95.5909
63.5 | 0 | 100 | 68.63 | 169680.1 | 95.87 | 95.7583
62.3 | 0 | 100 | 68.85 | 170211.8 | 95.89 | 96.0653
61.1 | 0 | 100 | 69.12 | 170879.9 | 96.36 | 96.442
59.9 | 0 | 100 | 69.23 | 171163.5 | 96.4 | 96.5955
58.7 | 0 | 100 | 69.48 | 171783.5 | 96.82 | 96.9443
57.5 | 0 | 100 | 69.52 | 171879.4 | 97.02 | 97.0001
56.3 | 0 | 100 | 69.7 | 172313.7 | 97.35 | 97.2513
55.1 | 0 | 100 | 69.93 | 172896.9 | 97.48 | 97.5722
53.9 | 0 | 100 | 69.86 | 172720.8 | 97.53 | 97.4745
52.7 | 0 | 100 | 70.06 | 173206.7 | 97.76 | 97.7536
51.5 | 0 | 100 | 70.09 | 173278.2 | 97.76 | 97.7955
50.3 | 0 | 100 | 70.14 | 173416.2 | 97.69 | 97.8652
49.1 | 0 | 100 | 70.3 | 173799.4 | 98.04 | 98.0885
47.9 | 0 | 100 | 70.35 | 173922.1 | 98.02 | 98.1582
46.7 | 0 | 100 | 70.35 | 173942 | 98.2 | 98.1582
45.4 | 0 | 100 | 70.56 | 174445.7 | 98.42 | 98.4512
44.3 | 0 | 100 | 70.51 | 174335.2 | 98.18 | 98.3815
43 | 0 | 100 | 70.37 | 173987.5 | 98.06 | 98.1861
41.9 | 0 | 100 | 70.4 | 174057.4 | 98.2 | 98.228
40.7 | 0 | 100 | 70.45 | 174174.8 | 98.45 | 98.2978
39.4 | 0 | 100 | 70.63 | 174627.5 | 98.53 | 98.5489
38.3 | 0 | 100 | 70.5 | 174299.4 | 98.29 | 98.3675
37 | 0 | 100 | 70.56 | 174443.9 | 98.43 | 98.4512
35.8 | 0 | 100 | 70.77 | 174969.8 | 98.74 | 98.7442
34.6 | 0 | 100 | 70.75 | 174922 | 98.71 | 98.7163
33.4 | 0 | 100 | 70.68 | 174738 | 98.49 | 98.6187
32.3 | 0 | 100 | 70.86 | 175182.6 | 98.86 | 98.8698
31 | 0 | 100 | 70.84 | 175139.2 | 98.84 | 98.8419
29.8 | 0 | 100 | 70.9 | 175288.8 | 99.09 | 98.9256
28.6 | 0 | 100 | 70.99 | 175512.3 | 99.21 | 99.0512
27.4 | 0 | 100 | 71 | 175541.7 | 98.96 | 99.0652
26.2 | 0 | 100 | 71.09 | 175759.4 | 99.13 | 99.1907
25 | 0 | 100 | 70.97 | 175474.1 | 99.03 | 99.0233
23.8 | 0 | 100 | 71.12 | 175842.2 | 99.06 | 99.2326
22.6 | 0 | 100 | 71.14 | 175878.6 | 99.23 | 99.2605
21.4 | 0 | 100 | 71.08 | 175726.7 | 99.13 | 99.1768
20.2 | 0 | 100 | 71.17 | 175951.7 | 99.29 | 99.3024
19 | 0 | 100 | 71.02 | 175584 | 99.02 | 99.0931
17.8 | 0 | 100 | 71.07 | 175701.3 | 99.05 | 99.1628
16.6 | 0 | 100 | 70.99 | 175516.5 | 98.99 | 99.0512
15.3 | 0 | 100 | 71.02 | 175586.7 | 99.16 | 99.0931
14.2 | 0 | 100 | 70.97 | 175467.2 | 98.97 | 99.0233
13 | 0 | 100 | 71.09 | 175770 | 99.14 | 99.1907
11.8 | 0 | 100 | 71.04 | 175628.9 | 99.15 | 99.121
10.6 | 0 | 100 | 71.06 | 175688.9 | 99.11 | 99.1489
9.3 | 0 | 100 | 70.77 | 174966.5 | 98.81 | 98.7442
8.2 | 0 | 100 | 70.86 | 175178.5 | 98.99 | 98.8698
6.9 | 0 | 100 | 71.01 | 175561.4 | 99.12 | 99.0791
5.8 | 0 | 100 | 70.92 | 175341.6 | 98.82 | 98.9535
4.5 | 0 | 100 | 71.03 | 175607 | 99.15 | 99.107
3.3 | 0 | 100 | 70.78 | 175005.1 | 98.97 | 98.7582
2.2 | 0 | 100 | 71.01 | 175567.8 | 99.09 | 99.0791
0.9 | 0 | 100 | 70.75 | 174915.8 | 98.74 | 98.7163
-0.2 | 0 | 100 | 70.96 | 175426.2 | 98.89 | 99.0093
-1.5 | 0 | 100 | 70.84 | 175149.7 | 98.9 | 98.8419
-2.7 | 0 | 100 | 70.85 | 175178.3 | 98.92 | 98.8559
-3.8 | 0 | 100 | 70.93 | 175365.9 | 99.27 | 98.9675
-5.1 | 0 | 100 | 71.07 | 175716.6 | 99.3 | 99.1628
-6.2 | 0 | 100 | 71.14 | 175871.4 | 99.28 | 99.2605
-7.5 | 0 | 100 | 71.12 | 175845.2 | 99.2 | 99.2326
-8.7 | 0 | 100 | 71.1 | 175795.8 | 99.31 | 99.2047
-9.9 | 0 | 100 | 71.07 | 175704.6 | 99.18 | 99.1628
-11.1 | 0 | 100 | 71.23 | 176097.9 | 99.36 | 99.3861
-12.3 | 0 | 100 | 71.27 | 176197.4 | 99.45 | 99.4419
-13.5 | 0 | 100 | 71.27 | 176208.3 | 99.53 | 99.4419
-14.7 | 0 | 100 | 71.33 | 176360.5 | 99.66 | 99.5256
-15.9 | 0 | 100 | 71.57 | 176958.5 | 100 | 99.8605
-17.1 | 0 | 100 | 71.45 | 176642.8 | 99.9 | 99.693
-18.3 | 0 | 100 | 71.67 | 177193.8 | 99.93 | 100
-19.5 | 0 | 100 | 71.43 | 176602.4 | 99.83 | 99.6651
-20.8 | 0 | 100 | 71.36 | 176432.3 | 99.73 | 99.5675
-21.9 | 0 | 100 | 71.64 | 177122.6 | 99.96 | 99.9581
-23.2 | 0 | 100 | 71.64 | 177120.9 | 99.96 | 99.9581
-24.3 | 0 | 100 | 71.67 | 177201.6 | 99.95 | 100
-25.5 | 0 | 100 | 71.61 | 177037.3 | 99.93 | 99.9163
-26.8 | 0 | 100 | 71.58 | 176963.1 | 99.95 | 99.8744
-27.9 | 0 | 100 | 71.51 | 176802.1 | 99.74 | 99.7768
-29.2 | 0 | 100 | 71.57 | 176942.2 | 99.94 | 99.8605
-30.4 | 0 | 100 | 71.51 | 176789.4 | 99.76 | 99.7768
-31.6 | 0 | 100 | 71.59 | 176996.4 | 99.79 | 99.8884
-32.8 | 0 | 100 | 71.41 | 176557.8 | 99.68 | 99.6372
-34 | 0 | 100 | 71.39 | 176504.4 | 99.57 | 99.6093
-35.2 | 0 | 100 | 71.34 | 176379.1 | 99.48 | 99.5396
-36.4 | 0 | 100 | 71.46 | 176686.3 | 99.68 | 99.707
-37.6 | 0 | 100 | 71.37 | 176456.6 | 99.68 | 99.5814
-38.8 | 0 | 100 | 71.32 | 176324.2 | 99.57 | 99.5117
-40 | 0 | 100 | 71.39 | 176490.8 | 99.63 | 99.6093
-41.2 | 0 | 100 | 71.42 | 176570.8 | 99.67 | 99.6512
-42.4 | 0 | 100 | 71.32 | 176316.5 | 99.46 | 99.5117
-43.6 | 0 | 100 | 71.28 | 176217.2 | 99.7 | 99.4558
-44.8 | 0 | 100 | 71.31 | 176292.1 | 99.49 | 99.4977
-46 | 0 | 100 | 71.27 | 176207 | 99.48 | 99.4419
-47.3 | 0 | 100 | 71.17 | 175969.4 | 99.52 | 99.3024
-48.4 | 0 | 100 | 71.26 | 176181.8 | 99.43 | 99.4279
-49.6 | 0 | 100 | 71.08 | 175739.4 | 99.32 | 99.1768
-50.9 | 0 | 100 | 71.16 | 175929.1 | 99.39 | 99.2884
-52 | 0 | 100 | 71.01 | 175556.2 | 99.01 | 99.0791
-53.3 | 0 | 100 | 70.92 | 175343.3 | 99.05 | 98.9535
-54.4 | 0 | 100 | 70.89 | 175262.6 | 98.91 | 98.9117
-55.6 | 0 | 100 | 70.72 | 174852.1 | 98.65 | 98.6745
-56.9 | 0 | 100 | 70.73 | 174880.2 | 98.65 | 98.6884
-58 | 0 | 100 | 70.36 | 173964.7 | 98.5 | 98.1722
-59.3 | 0 | 100 | 70.23 | 173642 | 98.24 | 97.9908
-60.5 | 0 | 100 | 70.24 | 173660.8 | 98.18 | 98.0047
-61.7 | 0 | 100 | 70.16 | 173472 | 98.02 | 97.8931
-62.9 | 0 | 100 | 70.03 | 173131.8 | 97.69 | 97.7117
-64.1 | 0 | 100 | 69.81 | 172606.2 | 97.37 | 97.4048
-65.3 | 0 | 100 | 69.55 | 171942 | 97 | 97.042
-66.5 | 0 | 100 | 69.44 | 171668.9 | 96.86 | 96.8885
-67.7 | 0 | 100 | 69.03 | 170671.4 | 96.51 | 96.3165
-68.9 | 0 | 100 | 68.96 | 170489.5 | 96.27 | 96.2188
-70.1 | 0 | 100 | 68.53 | 169423.4 | 95.71 | 95.6188
-71.3 | 0 | 100 | 68.21 | 168639.9 | 95.18 | 95.1723
-72.5 | 0 | 100 | 67.96 | 168026.1 | 94.83 | 94.8235
-73.7 | 0 | 100 | 67.29 | 166361.5 | 93.88 | 93.8887
-75 | 0 | 100 | 66.68 | 164845.2 | 93.22 | 93.0375
-76.1 | 0 | 100 | 65.68 | 162383.5 | 91.86 | 91.6422
-77.4 | 0 | 100 | 64.26 | 158867.7 | 89.69 | 89.6609
-78.6 | 0 | 100 | 61.46 | 151950.9 | 85.79 | 85.7542
-79.8 | 0 | 100 | 56.48 | 139641.7 | 78.86 | 78.8056
-81 | 0 | 100 | 49.52 | 122433.1 | 69.16 | 69.0945
-82.2 | 0 | 100 | 41.51 | 102636.4 | 58 | 57.9182
-83.4 | 0 | 100 | 33 | 81575.5 | 46.08 | 46.0444
-84.6 | 0 | 100 | 25.88 | 63974.9 | 36.1 | 36.1099
-85.8 | 0 | 100 | 20.3 | 50191.4 | 28.34 | 28.3243
-87 | 0 | 100 | 16.08 | 39755.7 | 22.43 | 22.4362
-88.2 | 0 | 100 | 13.5 | 33372.7 | 18.84 | 18.8363
-89.4 | 0 | 100 | 11.88 | 29375.1 | 16.59 | 16.576
-90.6 | 0 | 100 | 10.89 | 26924.7 | 15.21 | 15.1946
-91.8 | 0 | 100 | 10.32 | 25519 | 14.41 | 14.3993
-93 | 0 | 100 | 9.77 | 24147.7 | 13.65 | 13.6319
-94.2 | 0 | 100 | 9.37 | 23155.6 | 13.08 | 13.0738
-95.4 | 0 | 100 | 9.06 | 22404.4 | 12.66 | 12.6413
-96.6 | 0 | 100 | 8.72 | 21552.8 | 12.17 | 12.1669
-97.8 | 0 | 100 | 8.34 | 20609.1 | 11.65 | 11.6367
-99 | 0 | 100 | 8.06 | 19934.6 | 11.26 | 11.246
-100.2 | 0 | 100 | 7.92 | 19570.7 | 11.06 | 11.0506
-101.5 | 0 | 100 | 7.63 | 18857.1 | 10.65 | 10.646
-102.6 | 0 | 100 | 7.37 | 18227.7 | 10.29 | 10.2832
-103.8 | 0 | 100 | 7.16 | 17708.6 | 10 | 9.9902
-105.1 | 0 | 100 | 6.99 | 17273.9 | 9.75 | 9.753
-106.2 | 0 | 100 | 6.71 | 16592.1 | 9.38 | 9.3624
-107.5 | 0 | 100 | 6.55 | 16183.2 | 9.13 | 9.1391
-108.6 | 0 | 100 | 6.38 | 15770.4 | 8.9 | 8.9019
-109.9 | 0 | 100 | 6.16 | 15241.4 | 8.6 | 8.5949
-111 | 0 | 100 | 6.01 | 14861.9 | 8.4 | 8.3857
-112.2 | 0 | 100 | 5.83 | 14407.3 | 8.16 | 8.1345
-113.5 | 0 | 100 | 5.67 | 14018.3 | 7.92 | 7.9113
-114.6 | 0 | 100 | 5.47 | 13524.6 | 7.63 | 7.6322
-115.9 | 0 | 100 | 5.39 | 13335.4 | 7.53 | 7.5206
-117.1 | 0 | 100 | 5.25 | 12968.6 | 7.32 | 7.3252
-118.3 | 0 | 100 | 5.05 | 12474.1 | 7.04 | 7.0462
-120 | 0 | 100 | 4.88 | 12076.3 | 6.82 | 6.809
Measurement time: | 12/08/2022 19:15:48
Radiation device: | Clinac2 Accelerator
Energy: | 6 MV
Controller: | CCU
Measurement device: | Blue Phantom 2 (48*48*41)
Field detector: | CC 13 - F
Reference detector: | CC 13 - R pas offset energie
SAD: | 1000 mm
SSD: | 1000 mm
Field size: | 50 x 50 mm
Gantry angle: | 0
Measurement medium: | Water
Scan type: | Inline
Scan mode: | Continuous
Wedge: | none
Points [mm]:
Inline | Crossline | Depth | Normalized field | Current field | Ratio
-80 | 0 | 100 | 0.51 | 1271.9 | 0.81 | 0.86397
-79.1 | 0 | 100 | 0.61 | 1509.9 | 1.02 | 1.0334
-77.6 | 0 | 100 | 0.64 | 1593.3 | 1.08 | 1.0842
-76.5 | 0 | 100 | 0.66 | 1641.3 | 1.11 | 1.1181
-75.3 | 0 | 100 | 0.74 | 1832.8 | 1.24 | 1.2536
-74 | 0 | 100 | 0.77 | 1898.1 | 1.29 | 1.3044
-72.8 | 0 | 100 | 0.78 | 1937.2 | 1.31 | 1.3214
-71.6 | 0 | 100 | 0.89 | 2193.8 | 1.49 | 1.5077
-70.4 | 0 | 100 | 0.9 | 2231.4 | 1.51 | 1.5246
-69.2 | 0 | 100 | 0.95 | 2353.5 | 1.6 | 1.6094
-68 | 0 | 100 | 1.01 | 2507.4 | 1.7 | 1.711
-66.8 | 0 | 100 | 1.04 | 2572.3 | 1.74 | 1.7618
-65.6 | 0 | 100 | 1.11 | 2737.9 | 1.86 | 1.8804
-64.4 | 0 | 100 | 1.14 | 2821.3 | 1.91 | 1.9312
-63.2 | 0 | 100 | 1.24 | 3063.1 | 2.08 | 2.1006
-62 | 0 | 100 | 1.31 | 3239.8 | 2.2 | 2.2192
-60.8 | 0 | 100 | 1.41 | 3477.4 | 2.36 | 2.3886
-59.6 | 0 | 100 | 1.49 | 3685.6 | 2.5 | 2.5241
-58.4 | 0 | 100 | 1.53 | 3794 | 2.58 | 2.5919
-57.2 | 0 | 100 | 1.66 | 4095.2 | 2.78 | 2.8121
-56 | 0 | 100 | 1.74 | 4309.7 | 2.92 | 2.9477
-54.8 | 0 | 100 | 1.86 | 4605.9 | 3.13 | 3.1509
-53.6 | 0 | 100 | 1.95 | 4811.1 | 3.26 | 3.3034
-52.4 | 0 | 100 | 2.02 | 5001.7 | 3.4 | 3.422
-51.2 | 0 | 100 | 2.12 | 5245.9 | 3.56 | 3.5914
-50 | 0 | 100 | 2.24 | 5538.6 | 3.77 | 3.7947
-48.8 | 0 | 100 | 2.37 | 5867.1 | 4 | 4.0149
-47.5 | 0 | 100 | 2.54 | 6288.7 | 4.28 | 4.3029
-46.3 | 0 | 100 | 2.7 | 6664.1 | 4.54 | 4.5739
-45.2 | 0 | 100 | 2.8 | 6926.5 | 4.71 | 4.7434
-43.9 | 0 | 100 | 2.98 | 7364.4 | 5.02 | 5.0483
-42.7 | 0 | 100 | 3.18 | 7860.6 | 5.35 | 5.3871
-41.5 | 0 | 100 | 3.33 | 8234.5 | 5.62 | 5.6412
-40.3 | 0 | 100 | 3.57 | 8827.3 | 6.02 | 6.0478
-39.1 | 0 | 100 | 3.82 | 9441 | 6.44 | 6.4713
-37.9 | 0 | 100 | 4.17 | 10309 | 7.01 | 7.0642
-36.7 | 0 | 100 | 4.61 | 11385.5 | 7.75 | 7.8096
-35.5 | 0 | 100 | 5.21 | 12886.6 | 8.77 | 8.826
-34.3 | 0 | 100 | 6.2 | 15321.9 | 10.45 | 10.5031
-33.1 | 0 | 100 | 7.92 | 19591.6 | 13.36 | 13.4169
-31.9 | 0 | 100 | 10.84 | 26794.7 | 18.24 | 18.3635
-30.7 | 0 | 100 | 15.25 | 37708.9 | 25.66 | 25.8343
-29.5 | 0 | 100 | 21.09 | 52138.4 | 35.53 | 35.7276
-28.3 | 0 | 100 | 28.38 | 70156.6 | 47.75 | 48.0772 | -16.98
-27.1 | 0 | 100 | 36.27 | 89665.4 | 61 | 61.4433
-25.9 | 0 | 100 | 43.79 | 108266.8 | 73.63 | 74.1826
-24.7 | 0 | 100 | 49.9 | 123360.2 | 84.08 | 84.5333
-23.5 | 0 | 100 | 53.65 | 132643.6 | 90.35 | 90.886
-22.3 | 0 | 100 | 55.79 | 137931 | 93.91 | 94.5113
-21.1 | 0 | 100 | 56.97 | 140838.9 | 96.29 | 96.5102
-19.9 | 0 | 100 | 57.58 | 142351.3 | 96.98 | 97.5436
-18.7 | 0 | 100 | 57.96 | 143292.6 | 97.88 | 98.1874
-17.5 | 0 | 100 | 58.25 | 144019.2 | 98.05 | 98.6786
-16.3 | 0 | 100 | 58.46 | 144545.2 | 98.7 | 99.0344
-15.1 | 0 | 100 | 58.55 | 144753.5 | 98.77 | 99.1869
-13.9 | 0 | 100 | 58.84 | 145466.5 | 99.1 | 99.6781
-12.7 | 0 | 100 | 58.83 | 145446.2 | 99.18 | 99.6612
-11.5 | 0 | 100 | 58.92 | 145665.1 | 99.42 | 99.8137
-10.2 | 0 | 100 | 58.96 | 145760.3 | 99.54 | 99.8814
-9.1 | 0 | 100 | 58.99 | 145836.4 | 99.38 | 99.9322
-7.8 | 0 | 100 | 58.91 | 145640.3 | 99.39 | 99.7967
-6.6 | 0 | 100 | 58.91 | 145643.3 | 99.6 | 99.7967
-5.5 | 0 | 100 | 58.89 | 145592.3 | 99.55 | 99.7628
-4.2 | 0 | 100 | 58.85 | 145502.9 | 99.59 | 99.6951
-3 | 0 | 100 | 58.91 | 145654 | 99.65 | 99.7967
-1.8 | 0 | 100 | 58.87 | 145538.1 | 99.66 | 99.729
-0.6 | 0 | 100 | 59.03 | 145951.4 | 100 | 100
0.6 | 0 | 100 | 58.83 | 145455.3 | 99.57 | 99.6612
1.8 | 0 | 100 | 58.76 | 145269.5 | 99.45 | 99.5426
3 | 0 | 100 | 58.87 | 145555.7 | 99.62 | 99.729
4.2 | 0 | 100 | 58.76 | 145283.8 | 99.54 | 99.5426
5.4 | 0 | 100 | 58.7 | 145122.9 | 99.25 | 99.441
6.6 | 0 | 100 | 58.57 | 144816.3 | 99.38 | 99.2207
7.8 | 0 | 100 | 58.55 | 144746.4 | 99.03 | 99.1869
9 | 0 | 100 | 58.6 | 144889.1 | 99.48 | 99.2716
10.2 | 0 | 100 | 58.49 | 144602.2 | 99.21 | 99.0852
11.4 | 0 | 100 | 58.35 | 144262.9 | 98.98 | 98.848
12.6 | 0 | 100 | 58.28 | 144081.4 | 98.98 | 98.7295
13.8 | 0 | 100 | 58.16 | 143795.2 | 98.61 | 98.5262
15 | 0 | 100 | 57.86 | 143048 | 97.82 | 98.018
16.2 | 0 | 100 | 57.7 | 142657.9 | 97.63 | 97.7469
17.4 | 0 | 100 | 57.51 | 142182.3 | 97.46 | 97.425
18.7 | 0 | 100 | 57.08 | 141123.9 | 96.75 | 96.6966
19.8 | 0 | 100 | 56.45 | 139561.1 | 95.74 | 95.6293
21.1 | 0 | 100 | 55.46 | 137108 | 94.01 | 93.9522
22.3 | 0 | 100 | 53.69 | 132748.5 | 91.1 | 90.9538
23.5 | 0 | 100 | 50.54 | 124950.4 | 85.71 | 85.6175
24.7 | 0 | 100 | 46.2 | 114221.7 | 78.41 | 78.2653
25.9 | 0 | 100 | 40.23 | 99461.6 | 68.1 | 68.1518
27.1 | 0 | 100 | 32.99 | 81550.8 | 56.04 | 55.8868
28.3 | 0 | 100 | 25.45 | 62914.2 | 43.21 | 43.1137
29.5 | 0 | 100 | 18.25 | 45124.1 | 31 | 30.9165
30.7 | 0 | 100 | 12.5 | 30905.4 | 21.24 | 21.1757
31.9 | 0 | 100 | 8.57 | 21192.4 | 14.57 | 14.518
33.1 | 0 | 100 | 6.6 | 16316.7 | 11.22 | 11.1808
34.3 | 0 | 100 | 5.48 | 13551 | 9.32 | 9.2834
35.5 | 0 | 100 | 4.76 | 11765 | 8.09 | 8.0637
36.7 | 0 | 100 | 4.24 | 10491.6 | 7.21 | 7.1828
37.9 | 0 | 100 | 3.78 | 9350.7 | 6.42 | 6.4035
39.1 | 0 | 100 | 3.53 | 8718.1 | 6 | 5.98
40.3 | 0 | 100 | 3.32 | 8214.5 | 5.66 | 5.6243
41.5 | 0 | 100 | 3.12 | 7708 | 5.32 | 5.2854
42.7 | 0 | 100 | 2.98 | 7357.7 | 5.07 | 5.0483
43.9 | 0 | 100 | 2.79 | 6889.9 | 4.74 | 4.7264
45.1 | 0 | 100 | 2.59 | 6394.8 | 4.41 | 4.3876
46.3 | 0 | 100 | 2.45 | 6064.3 | 4.17 | 4.1504
47.5 | 0 | 100 | 2.32 | 5742 | 3.96 | 3.9302
48.7 | 0 | 100 | 2.17 | 5354.8 | 3.69 | 3.6761
49.9 | 0 | 100 | 2.07 | 5108.5 | 3.52 | 3.5067
51.1 | 0 | 100 | 1.94 | 4798.5 | 3.31 | 3.2865
52.3 | 0 | 100 | 1.89 | 4665.6 | 3.22 | 3.2018
53.5 | 0 | 100 | 1.76 | 4352 | 2.99 | 2.9815
54.7 | 0 | 100 | 1.66 | 4096.5 | 2.82 | 2.8121
55.9 | 0 | 100 | 1.62 | 4002.1 | 2.77 | 2.7444
57.1 | 0 | 100 | 1.49 | 3688.1 | 2.54 | 2.5241
58.4 | 0 | 100 | 1.42 | 3515.8 | 2.42 | 2.4056
59.5 | 0 | 100 | 1.36 | 3354 | 2.31 | 2.3039
60.7 | 0 | 100 | 1.3 | 3221.8 | 2.22 | 2.2023
62 | 0 | 100 | 1.26 | 3118.8 | 2.15 | 2.1345
63.2 | 0 | 100 | 1.18 | 2910 | 2.01 | 1.999
64.4 | 0 | 100 | 1.12 | 2773.8 | 1.91 | 1.8973
65.6 | 0 | 100 | 1.05 | 2587 | 1.78 | 1.7788
66.8 | 0 | 100 | 1.02 | 2530.4 | 1.74 | 1.7279
68 | 0 | 100 | 0.94 | 2333.1 | 1.61 | 1.5924
69.2 | 0 | 100 | 0.94 | 2325.9 | 1.61 | 1.5924
70.4 | 0 | 100 | 0.86 | 2117.9 | 1.46 | 1.4569
71.6 | 0 | 100 | 0.79 | 1955.3 | 1.35 | 1.3383
72.8 | 0 | 100 | 0.76 | 1877.9 | 1.3 | 1.2875
74 | 0 | 100 | 0.73 | 1795.5 | 1.24 | 1.2367
75.2 | 0 | 100 | 0.71 | 1762.4 | 1.22 | 1.2028
76.4 | 0 | 100 | 0.66 | 1630 | 1.13 | 1.1181
77.6 | 0 | 100 | 0.64 | 1574.1 | 1.09 | 1.0842
78.8 | 0 | 100 | 0.61 | 1519.4 | 1.05 | 1.0334
80 | 0 | 100 | 0.54 | 1333.4 | 0.92 | 0.91479
Measurement time: | 12/08/2022 19:17:58
Radiation device: | Clinac2 Accelerator
Energy: | 6 MV
Controller: | CCU
Measurement device: | Blue Phantom 2 (48*48*41)
Field detector: | CC 13 - F
Reference detector: | CC 13 - R pas offset energie
SAD: | 1000 mm
SSD: | 1000 mm
Field size: | 100 x 100 mm
Gantry angle: | 0
Measurement medium: | Water
Scan type: | Inline
Scan mode: | Continuous
Wedge: | none
Points [mm]:
Inline | Crossline | Depth | Normalized field | Current field | Ratio
100 | 0 | 100 | 2.51 | 6210.2 | 3.73 | 3.7586
99.1 | 0 | 100 | 2.55 | 6304.8 | 3.81 | 3.8185
97.6 | 0 | 100 | 2.68 | 6637.1 | 4.02 | 4.0132
96.5 | 0 | 100 | 2.75 | 6805.1 | 4.11 | 4.118
95.4 | 0 | 100 | 2.86 | 7081.2 | 4.28 | 4.2827
94.1 | 0 | 100 | 2.96 | 7318.4 | 4.42 | 4.4325
92.9 | 0 | 100 | 3.07 | 7581.4 | 4.59 | 4.5972
91.8 | 0 | 100 | 3.18 | 7861.4 | 4.75 | 4.7619
90.5 | 0 | 100 | 3.27 | 8094.6 | 4.89 | 4.8967
89.3 | 0 | 100 | 3.41 | 8430.9 | 5.1 | 5.1063
88.1 | 0 | 100 | 3.5 | 8645.7 | 5.24 | 5.2411
86.9 | 0 | 100 | 3.62 | 8951 | 5.41 | 5.4208
85.7 | 0 | 100 | 3.77 | 9322.4 | 5.64 | 5.6454
84.5 | 0 | 100 | 3.84 | 9485.1 | 5.74 | 5.7502
83.3 | 0 | 100 | 4.03 | 9958.4 | 6.03 | 6.0347
82.1 | 0 | 100 | 4.14 | 10237.4 | 6.19 | 6.1995
80.9 | 0 | 100 | 4.34 | 10738.1 | 6.5 | 6.499
79.7 | 0 | 100 | 4.5 | 11121.5 | 6.73 | 6.7385
78.5 | 0 | 100 | 4.67 | 11551.2 | 6.98 | 6.9931
77.3 | 0 | 100 | 4.84 | 11971.7 | 7.23 | 7.2477
76.1 | 0 | 100 | 5.03 | 12432.4 | 7.52 | 7.5322
74.9 | 0 | 100 | 5.2 | 12853.3 | 7.77 | 7.7868
73.7 | 0 | 100 | 5.35 | 13229.7 | 8 | 8.0114
72.5 | 0 | 100 | 5.6 | 13842.4 | 8.38 | 8.3857
71.3 | 0 | 100 | 5.81 | 14354.3 | 8.68 | 8.7002
70 | 0 | 100 | 6.07 | 15015.5 | 9.09 | 9.0895
68.9 | 0 | 100 | 6.31 | 15588.8 | 9.44 | 9.4489
67.7 | 0 | 100 | 6.57 | 16239.5 | 9.83 | 9.8383
66.4 | 0 | 100 | 6.95 | 17176.3 | 10.4 | 10.4073
65.3 | 0 | 100 | 7.32 | 18087.8 | 10.96 | 10.9614
64 | 0 | 100 | 7.81 | 19307.3 | 11.66 | 11.6951
62.8 | 0 | 100 | 8.36 | 20670.3 | 12.51 | 12.5187
61.6 | 0 | 100 | 9.18 | 22706.6 | 13.74 | 13.7466
60.4 | 0 | 100 | 10.59 | 26174.3 | 15.84 | 15.858
59.3 | 0 | 100 | 12.9 | 31882.5 | 19.29 | 19.3172
58 | 0 | 100 | 17.23 | 42593.5 | 25.78 | 25.8011
56.8 | 0 | 100 | 23.55 | 58233.5 | 35.22 | 35.265
55.6 | 0 | 100 | 30.94 | 76503.9 | 46.3 | 46.3312 | 33.36
54.4 | 0 | 100 | 39.29 | 97131.6 | 58.74 | 58.835
53.2 | 0 | 100 | 46.27 | 114403 | 69.36 | 69.2872
52 | 0 | 100 | 52.16 | 128957.1 | 78.27 | 78.1072
50.8 | 0 | 100 | 56.65 | 140060.7 | 84.93 | 84.8308
49.6 | 0 | 100 | 59.29 | 146586.3 | 88.75 | 88.7841
48.4 | 0 | 100 | 61.01 | 150848.4 | 91.39 | 91.3597
47.2 | 0 | 100 | 62.08 | 153491.5 | 92.97 | 92.962
46 | 0 | 100 | 62.65 | 154904.8 | 93.73 | 93.8155
44.8 | 0 | 100 | 62.97 | 155687 | 94.29 | 94.2947
43.6 | 0 | 100 | 63.33 | 156563.7 | 94.81 | 94.8338
42.3 | 0 | 100 | 63.42 | 156805.4 | 95.03 | 94.9686
41.2 | 0 | 100 | 63.86 | 157895.5 | 95.58 | 95.6274
39.9 | 0 | 100 | 64.08 | 158417.4 | 95.99 | 95.9569
38.8 | 0 | 100 | 64.14 | 158577.7 | 96.17 | 96.0467
37.5 | 0 | 100 | 64.39 | 159192.2 | 96.46 | 96.4211
36.3 | 0 | 100 | 64.52 | 159503.7 | 96.56 | 96.6158
35.1 | 0 | 100 | 64.74 | 160059.3 | 96.92 | 96.9452
33.9 | 0 | 100 | 64.92 | 160515.6 | 97.33 | 97.2147
32.8 | 0 | 100 | 65.08 | 160892.7 | 97.38 | 97.4543
31.5 | 0 | 100 | 65.24 | 161304.7 | 97.58 | 97.6939
30.3 | 0 | 100 | 65.37 | 161608.7 | 97.91 | 97.8886
29.1 | 0 | 100 | 65.35 | 161564.6 | 97.95 | 97.8586
27.9 | 0 | 100 | 65.69 | 162410.6 | 98.26 | 98.3678
26.7 | 0 | 100 | 65.73 | 162516.4 | 98.5 | 98.4277
25.5 | 0 | 100 | 65.8 | 162687.6 | 98.68 | 98.5325
24.3 | 0 | 100 | 65.91 | 162940.9 | 98.65 | 98.6972
23.1 | 0 | 100 | 66.02 | 163232.7 | 98.81 | 98.8619
21.9 | 0 | 100 | 66.12 | 163467 | 98.9 | 99.0117
20.7 | 0 | 100 | 66.04 | 163266.4 | 98.97 | 98.8919
19.5 | 0 | 100 | 66.19 | 163644.1 | 99.29 | 99.1165
18.3 | 0 | 100 | 66.11 | 163444.4 | 99.43 | 98.9967
17.1 | 0 | 100 | 66.22 | 163711.1 | 99.18 | 99.1614
15.9 | 0 | 100 | 66.26 | 163807.3 | 99.4 | 99.2213
14.7 | 0 | 100 | 66.34 | 164005.3 | 99.09 | 99.3411
13.5 | 0 | 100 | 66.49 | 164388.3 | 99.44 | 99.5657
12.3 | 0 | 100 | 66.49 | 164390.1 | 99.4 | 99.5657
11.1 | 0 | 100 | 66.32 | 163958.7 | 99.15 | 99.3112
9.9 | 0 | 100 | 66.26 | 163817 | 99.28 | 99.2213
8.7 | 0 | 100 | 66.27 | 163851.3 | 99.25 | 99.2363
7.5 | 0 | 100 | 66.2 | 163680.1 | 99.11 | 99.1315
6.3 | 0 | 100 | 66.19 | 163650.2 | 99.22 | 99.1165
5.1 | 0 | 100 | 66.03 | 163240.2 | 99.01 | 98.8769
3.8 | 0 | 100 | 66.13 | 163499.9 | 99.25 | 99.0267
2.7 | 0 | 100 | 66.25 | 163786.2 | 99.24 | 99.2063
1.5 | 0 | 100 | 66.35 | 164032.7 | 99.22 | 99.3561
0.3 | 0 | 100 | 66.37 | 164091.1 | 99.51 | 99.386
-0.9 | 0 | 100 | 66.27 | 163854.5 | 99.16 | 99.2363
-2.1 | 0 | 100 | 66.32 | 163967.4 | 99.26 | 99.3112
-3.3 | 0 | 100 | 66.57 | 164587.5 | 99.68 | 99.6855
-4.5 | 0 | 100 | 66.44 | 164265.1 | 99.49 | 99.4909
-5.8 | 0 | 100 | 66.54 | 164498.2 | 99.6 | 99.6406
-6.9 | 0 | 100 | 66.56 | 164547.5 | 99.58 | 99.6706
-8.2 | 0 | 100 | 66.5 | 164409 | 99.55 | 99.5807
-9.4 | 0 | 100 | 66.72 | 164953.2 | 99.9 | 99.9102
-10.6 | 0 | 100 | 66.56 | 164569 | 99.95 | 99.6706
-11.8 | 0 | 100 | 66.66 | 164801.9 | 99.78 | 99.8203
-13 | 0 | 100 | 66.78 | 165095.9 | 99.96 | 100
-14.2 | 0 | 100 | 66.61 | 164691.4 | 99.78 | 99.7454
-15.4 | 0 | 100 | 66.66 | 164817.4 | 99.96 | 99.8203
-16.6 | 0 | 100 | 66.78 | 165098.2 | 99.93 | 100
-17.8 | 0 | 100 | 66.65 | 164786 | 99.83 | 99.8053
-19 | 0 | 100 | 66.73 | 164982.2 | 99.96 | 99.9251
-20.2 | 0 | 100 | 66.62 | 164705.1 | 99.68 | 99.7604
-21.4 | 0 | 100 | 66.77 | 165075.7 | 100 | 99.985
-22.6 | 0 | 100 | 66.67 | 164826.2 | 99.64 | 99.8353
-23.8 | 0 | 100 | 66.42 | 164214.3 | 99.52 | 99.4609
-25 | 0 | 100 | 66.54 | 164504.2 | 99.77 | 99.6406
-26.2 | 0 | 100 | 66.37 | 164084.4 | 99.66 | 99.386
-27.4 | 0 | 100 | 66.34 | 164024 | 99.28 | 99.3411
-28.6 | 0 | 100 | 66.27 | 163846.7 | 99.34 | 99.2363
-29.8 | 0 | 100 | 66.04 | 163273.7 | 99 | 98.8919
-31 | 0 | 100 | 65.94 | 163015.9 | 98.91 | 98.7421
-32.2 | 0 | 100 | 65.99 | 163153.1 | 98.88 | 98.817
-33.4 | 0 | 100 | 65.75 | 162562.2 | 98.46 | 98.4576
-34.6 | 0 | 100 | 65.74 | 162526.9 | 98.66 | 98.4426
-35.9 | 0 | 100 | 65.47 | 161854.8 | 98.02 | 98.0383
-37 | 0 | 100 | 65.33 | 161506.7 | 97.81 | 97.8287
-38.2 | 0 | 100 | 65.21 | 161218.9 | 97.75 | 97.649
-39.4 | 0 | 100 | 64.98 | 160656.5 | 97.32 | 97.3046
-40.6 | 0 | 100 | 64.95 | 160573.2 | 97.32 | 97.2597
-41.8 | 0 | 100 | 64.56 | 159606.8 | 96.8 | 96.6757
-43 | 0 | 100 | 64.5 | 159456 | 96.78 | 96.5858
-44.3 | 0 | 100 | 64.35 | 159099 | 96.47 | 96.3612
-45.4 | 0 | 100 | 63.94 | 158084.1 | 95.8 | 95.7472
-46.6 | 0 | 100 | 63.53 | 157068.8 | 95.37 | 95.1333
-47.9 | 0 | 100 | 62.9 | 155519 | 94.16 | 94.1899
-49 | 0 | 100 | 62.08 | 153484.6 | 93.08 | 92.962
-50.3 | 0 | 100 | 60.56 | 149724.3 | 90.73 | 90.6858
-51.5 | 0 | 100 | 57.57 | 142337.7 | 86.31 | 86.2084
-52.7 | 0 | 100 | 52.55 | 129927.8 | 78.68 | 78.6912
-53.9 | 0 | 100 | 45.17 | 111673.4 | 67.79 | 67.64
-55.1 | 0 | 100 | 37.27 | 92149.6 | 55.87 | 55.8101
-56.3 | 0 | 100 | 29.23 | 72258 | 43.72 | 43.7706
-57.5 | 0 | 100 | 22.39 | 55346.9 | 33.56 | 33.528
-58.7 | 0 | 100 | 17 | 42037.2 | 25.47 | 25.4567
-59.9 | 0 | 100 | 13.1 | 32380.9 | 19.63 | 19.6167
-61.1 | 0 | 100 | 10.77 | 26635.1 | 16.12 | 16.1276
-62.3 | 0 | 100 | 9.29 | 22957.6 | 13.93 | 13.9114
-63.5 | 0 | 100 | 8.49 | 21000.8 | 12.73 | 12.7134
-64.7 | 0 | 100 | 7.91 | 19568.3 | 11.86 | 11.8449
-65.9 | 0 | 100 | 7.38 | 18254.1 | 11.06 | 11.0512
-67.1 | 0 | 100 | 7 | 17304.5 | 10.5 | 10.4822
-68.3 | 0 | 100 | 6.72 | 16619 | 10.07 | 10.0629
-69.5 | 0 | 100 | 6.38 | 15785.8 | 9.57 | 9.5538
-70.7 | 0 | 100 | 6.12 | 15127.1 | 9.16 | 9.1644
-71.9 | 0 | 100 | 5.9 | 14592.4 | 8.83 | 8.835
-73.2 | 0 | 100 | 5.69 | 14056.6 | 8.52 | 8.5205
-74.4 | 0 | 100 | 5.47 | 13527 | 8.19 | 8.1911
-75.6 | 0 | 100 | 5.26 | 13008.5 | 7.89 | 7.8766
-76.8 | 0 | 100 | 5.08 | 12548.2 | 7.6 | 7.6071
-77.9 | 0 | 100 | 4.9 | 12126.7 | 7.35 | 7.3375
-79.2 | 0 | 100 | 4.66 | 11514.1 | 6.98 | 6.9781
-80.4 | 0 | 100 | 4.53 | 11211.3 | 6.79 | 6.7835
-81.5 | 0 | 100 | 4.4 | 10880.7 | 6.59 | 6.5888
-82.8 | 0 | 100 | 4.27 | 10560.3 | 6.4 | 6.3941
-84 | 0 | 100 | 4.09 | 10112.2 | 6.13 | 6.1246
-85.2 | 0 | 100 | 3.91 | 9658.6 | 5.85 | 5.855
-86.4 | 0 | 100 | 3.85 | 9529.4 | 5.77 | 5.7652
-87.6 | 0 | 100 | 3.65 | 9017.3 | 5.47 | 5.4657
-88.8 | 0 | 100 | 3.55 | 8787.9 | 5.33 | 5.316
-90 | 0 | 100 | 3.42 | 8448.9 | 5.12 | 5.1213
-91.2 | 0 | 100 | 3.34 | 8246.3 | 5 | 5.0015
-92.4 | 0 | 100 | 3.22 | 7949.2 | 4.82 | 4.8218
-93.6 | 0 | 100 | 3.17 | 7829.9 | 4.74 | 4.7469
-94.8 | 0 | 100 | 3.02 | 7476.9 | 4.53 | 4.5223
-96 | 0 | 100 | 2.96 | 7318.1 | 4.44 | 4.4325
-97.2 | 0 | 100 | 2.83 | 6993.8 | 4.24 | 4.2378
-98.4 | 0 | 100 | 2.75 | 6797.1 | 4.12 | 4.118
-100 | 0 | 100 | 2.62 | 6475.8 | 3.92 | 3.9233